目  录

第一篇  重点部位医院感染预防与控制	1

手术部位医院感染预防与控制标准操作规程	1

手术室医院感染管理标准操作规程	3

手术部位医院感染监测标准操作规程	5

医院内肺炎预防与控制标准操作规程	7

导管相关血流感染预防标准操作规程	8

导尿管相关尿路感染预防标准操作规程	10

第二篇  重点部门医院感染预防与控制	12

ICU物品清洁消毒标准操作规程	12

感染性手术医院感染预防与控制标准操作规程	13

接台手术医院感染预防与控制标准操作规程	15

洁净手术室空气净化效果监测标准操作规程	16

洁净手术室管理标准操作规程	17

新生儿病房医院感染管理标准操作规程	18

产房医院感染预防与控制标准操作规程	20

产房接台手术医院感染预防与控制标准操作规程	22

新生儿暖箱清洁消毒标准操作规程	24

新生儿沐浴室医院感染预防与控制标准操作规程	25

新生儿配奶医院感染预防与控制标准操作规程	27

血液透析机维护与消毒标准操作规程	28

血液透析治疗区环境及物品清洁消毒标准操作规程	29

血液透析室水处理系统质量控制标准操作规程	30

血液透析器和滤器复用标准操作规程	31

血液透析浓缩液配置管理标准操作规程	32

内镜室医院感染管理标准操作规程	33

软式内镜清洗和消毒（灭菌）标准操作规程	34

硬式内镜清洗和消毒（灭菌）标准操作规程	36

内镜清洗剂选择标准操作规程	37

口腔科清洗消毒间管理标准操作规程	38

牙科综合治疗椅医院感染管理标准操作规程	39

口腔手机清洗消毒灭菌标准操作规程	40

介入诊疗科医院感染管理标准操作规程	42

消毒供应中心（CSSD）设备、设施管理标准操作规程	44

消毒供应中心（CSSD）不同区域人员防护着装标准操作规程	45

消毒供应中心（CSSD）耗材管理标准操作规程	46

复用诊疗器械（器具）和物品回收标准操作规程	47

复用诊疗器械（器具）和物品机器清洗标准操作规程	48

复用诊疗器械（器具）和物品手工清洗标准操作规程	50

朊毒体、气性坏疽及突发不明原因病原体污染器械和物品清洗标准操作规程	51

超声波清洗机使用标准操作规程	52

复用手术器械包装标准操作规程	53

压力蒸汽灭菌器操作标准操作规程	54

无菌物品储存与发放管理标准操作规程	56

无菌物品下送标准操作规程	57

物品灭菌失败召回标准操作规程	58

外来医疗器械清洗消毒灭菌标准操作规程	59

第三篇  医院感染预防与控制基本方法	61

标准预防标准操作规程	61

感染性体液污染的仪器（设施）及环境处置标准操作规程	63

接触隔离标准操作规程	64

飞沫隔离标准操作规程	66

空气隔离标准操作规程	67

手套使用标准操作规程	68

面部防护用品使用标准操作规程	70

隔离衣、防护服使用标准操作规程	72

个人防护装备（PPE）穿脱次序标准操作规程	75

锐器伤防护安全器械选用标准操作规程	77

医务人员手卫生标准操作规程	78

医务人员洗手标准操作规程	80

医务人员卫生手消毒标准操作规程	82

医务人员外科手消毒标准操作规程	83

医务人员手卫生消毒效果监测标准操作规程	85

第四篇  职业防护与生物安全	86

医务人员锐器伤防护标准操作规程	86

术中锐器伤防护标准操作规程	88

血液和体液皮肤粘膜暴露防护标准操作规程	89

医务人员职业暴露防护处置标准操作规程	90

实验室生物安全实施标准操作规程	92

实验室操作生物危害防护标准操作规程	94

实验室意外事件或事故处理标准操作规程	96

微生物实验室菌（毒）种生物安全管理标准操作规程	98

微生物标本运送标准操作规程	99

生物安全柜标准操作规程	100

第五篇  临床微生物标本采集与运送	102

血培养标本采集、运送与报告标准操作规程	102

痰标本采集与运送标准操作规程	104

手术部位感染标本采集及运送标准操作规程	106

尿液标本采集和运送标准操作规程	108

第六篇  耐药菌检测、预防与控制	110

细菌耐药监测标准操作规程	110

多重耐药菌（MDROs）预防与控制标准操作规程	111

艰难梭菌预防与控制标准操作规程	113

第七篇  消毒药械和一次性使用医疗器械、器具管理	114

消毒药械管理标准操作规程	114

一次性使用医疗器械、器具管理标准操作规程	116

第八篇  医院环境清洁、消毒与监测	118

环境清洁标准操作规程	118

环境消毒标准操作规程	120

医院空气消毒机使用标准操作规程	122

空气消毒效果监测标准操作规程	123

物体表面消毒效果监测标准操作规程	125

第九篇  医院感染暴发与处置	126

医院感染暴发确认标准操作规程	126

医院感染暴发报告标准操作规程	127

医院感染暴发处置标准操作规程	128

第十篇  医疗废物与污水管理	129

医疗废物处置标准操作规程	129

医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应急处置标准操作规程	131

医院污水处理标准操作规程	132

# 第一篇  重点部位医院感染预防与控制

## 手术部位医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-01 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 手术部位感染（SSI）是外科患者最常见的医院感染，包括浅表切口感染、深部切口感染、器官腔隙感染。为有效预防与控制SSI，特制定如下措施： 一、手术前 1.尽量缩短患者术前住院时间。择期手术患者应当尽可能待手术部位以外感染治愈后再行手术。 2.有效控制糖尿病患者的血糖水平。 3.正确准备手术部位皮肤，彻底清除手术切口部位和周围皮肤的污染。术前备皮应当在手术当日进行，确需去除手术部位毛发时，应当使用不损伤皮肤的方法，避免使用刀片刮除毛发。 4.消毒前要彻底清除手术切口和周围皮肤的污染，皮肤消毒范围应当符合手术要求，如需延长切口、做新切口或放置引流时，应当扩大消毒范围。 5.如需预防用抗菌药物时，手术患者皮肤切开前0.5-2小时内或麻醉开始时给予合理种类和合理剂量的抗菌药物。需要做肠道准备的患者，还需术前一天分次、足剂量给予非吸收性口服抗菌药物。 6.有明显皮肤感染或者患感冒、流感等呼吸道疾病，以及携带或感染多重耐药菌的医务人员，在未治愈前不应当参加手术。 7.手术人员要严格进行外科手消毒。 8.重视术前患者的抵抗力，纠正水电解质的不平衡、贫血、低蛋白血症等。 二.手术中 1.保证手术室门关闭，尽量保持手术室正压通气，环境表面清洁，最大限度减少人员数量和流动。 2.保证使用的手术器械、器具及物品等达到灭菌水平。 3.手术中医务人员要严格遵循无菌技术原则和手卫生规范。 4.若手术时间超过3小时，或者手术时间长于所用抗菌药物半衰期的，或者失血量大于1500毫升的，手术中应当对患者追加合理剂量的抗菌药物。 5.手术人员尽量轻柔地接触组织，保持有效地止血，最大限度地减少组织损伤，彻底去除手术部位的坏死组织，避免形成死腔。 6.术中保持患者体温正常，防止低体温。需要局部降温的特殊手术执行具体专业要求。 7.冲洗手术部位时，应当使用温度为37℃的无菌生理盐水等液体。 8.对于需要引流的手术切口，术中应当首选密闭负压引流，并尽量选择远离手术切口、位置合适的部位进行置管引流，确保引流充分。 三.手术后 1.医务人员接触患者手术部位或者更换手术切口敷料前后应当进行手卫生。 2.为患者更换切口敷料时，要严格遵守无菌技术操作原则及换药流程。 3.术后保持引流通畅，根据病情尽早为患者拔除引流管。 4.外科医师要定时观察患者手术部位切口情况，出现分泌物时应当进行微生物培养，结合微生物报告及患者手术情况，对外科手术部位感染及时诊断、治疗和监测。 参考文献： 1.卫生部《外科手术部位感染预防与控制技术指南（试行）》2010. 2.卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》2004. 3.卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用用管理有关问题的通知》2009. |  |  |

## 手术室医院感染管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-02 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、布局流程 根据功能和消毒隔离要求区域划分为限制区、半限制区和非限制区，遵守人流、物流，洁污通道分开的原则。 二、环境管理 1.手术室内物品必须保持清洁、整齐，物体表面无尘，地面无碎屑、无污迹。 2.每日手术开始前和结束后，对手术间各种设施、仪器等物体表面及地面采用湿式清扫。术中被血液或体液污染应及时用含氯消毒剂擦拭。 3.不同区域、不同手术间的保洁工具（拖布、抹布）应分开使用。 4.接送病人平车保持清洁。 5.洁净手术室净化系统应在手术前1小时开启，接台手术前应自净15分钟。 6.洁净手术间每周清洗回风口及滤网，设备层有专人管理，定期更换过滤网，有相关记录。 7.术中产生的废弃物严格按《医疗废物管理条例》及《山东省立医院医疗废物管理规定》相关规定处置。 三、人员管理 1.手术人员经专用通道、更换洗手衣、裤、鞋，戴口罩、帽子后方可进入手术间。 2.患有上呼吸道感染、皮肤化脓性感染或者其他传染病的工作人员应当限制进入手术室。 3.除参与手术的医生、护士、麻醉师外，应限制其他人员进入手术室。控制参观人员，按指定手术间参观手术，不得随意走动和出入，应与手术者和手术无菌台保持30cm以上的距离，每手术间参观人数严禁超员，最多不能超过3人。 4.实施手术者应认真执行外科手消毒法，严格执行无菌技术操作规程。穿无菌手术衣、戴无菌手套后方可触及无菌物品和无菌区域；不应在手术者背后传递器械和物品，坠落在手术器械台面以下的器械和物品应当视为污染。 四、手术器械及物品的管理 1.所有进入限制区的物品、设备，均应拆除外包装，擦拭干净方可进入。 2.无菌手术器械及物品管理。 ⑴手术器械及物品必须一用一灭菌，耐温、耐湿物品首选高压蒸汽灭菌方法，不能用高压灭菌的物品应采用低温灭菌，尽量减少使用化学消毒剂浸泡灭菌法。 ⑵无菌器械存放环境和条件符合卫生部《消毒供应中心管理规范》要求。 3.使用后器械清洗消毒管理 ⑴使用后手术器械密闭送去污区统一处置。 ⑵使用后腔镜器械的清洗消毒灭菌必须符合《内镜清洗消毒技术规范》的有关要求。 参考文献： 1.卫生部《医院手术部（室）管理规范（试行）2009. 2.卫生部《外科手术部位感染预防与控制技术指南（试行）》2010. 3.卫生部《医疗机构消毒技术规范》2012. 4.卫生部《医院空气净化管理规范》2012. |  |  |

## 手术部位医院感染监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-03 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 手术部位感染是外科病人第一位医院感染，有效预防和控制手术部位感染对于保障患者和医疗安全具有十分重要意义。根据卫生部《医院感染监测规范》，制定如下我院手术部位感染（SSI）监测规程： 一、监测目的及对象 1.了解手术病人的手术部位感染率、危险因素，及时发现问题，以便针对性采取防控措施，以避免或减少手术部位感染的发生。 2.监测对象为监测期内所有择期和急诊手术患者。 二、监测人员：手术医生及科室感控小组成员 三、监测方法：对所有手术病人自手术后第一天开始至整个住院期间，每天进行手术部位感染相关的病情监测，并将相关信息记录于每病人一份的监测表中。 四、各类人员职责 1.手术医师/麻醉医生 ⑴完善病历和手术麻醉记录 详细记录与感染相关的症状、体征和影响因素（备皮方式及时间、手术台次、麻醉评分、手术中失血量、术中体温及保温措施、手术引流情况等）、手术前后抗菌药物应用情况及更改目的，当手术部位发生感染情况时，应具体描述手术切口分泌物的性质、颜色和量等。 ⑵密切观察病情 主管医生发现或疑似手术部位感染时，应及时留取相应标本（分泌物、血液）进行病原学检查，通知科室监控护士，并于24小时内通过医院感染报告系统报告医院感染办。 ⑶及时认真地填写手术部位感染监测表 主管医生应于术后第一天开始逐项填写监测表，病人住院期间，每天监测有关手术部位感染情况（T＞38℃、手术切口发红并有分泌物、局部异常疼痛感、抗菌药未在规定时间内停用、提前拆线引流等），并记录于监测表相应的栏目中。 2.科室监测护士（每科室固定1~2名） ⑴密切观察病情 当发现或疑似手术部位感染时，应及时报告主管医生并协助其及时留取相应标本做细菌培养。 ⑵做好出院宣教 病人出院时告知其当手术部位有红、肿、热、痛、化脓及体温变化等异常情况应及时来院（病房或门诊）就诊。 ⑶完善收集监测表 整理出院病历时，取出监测表，完善相关内容，核实病人联系电话，收集后送院感办。 3.医院感染监控专职人员 ⑴加强与科室的沟通 了解监测方案的实施情况，协助科室解决监测中遇到的实际问题。 ⑵监测手术部位感染 及时督导完善监测表的填写，调查核实科室报告的手术部位感染病例，协助科室有效落实感染防控措施。 ⑶建立随访档案 电话随访出院后手术病人，无植入物者术后30天随访，有植入物者为术后1年。 ⑷监测资料分析 每3个月汇总分析监测资料，不断完善监测方案，与科室及相关临床医师、护士共同分析感染原因，制定改进措施。 五、汇总分析和反馈 主要内容为所监测手术病人的手术部位感染发病率、不同危险指数手术部位感染发病率、外科医师感染发病专率等，注重分析感染发生的可能因素及感染率的变化趋势，与相关科室和部门一起针对监测中发现的问题，完善监控措施，减少或避免手术部位感染的发生。汇总分析结果反馈相关院领导、相关手术科室和手术医生，对外不公布。 参考文献： 卫生部《医院感染监测规范》2009. |  |  |

## 医院内肺炎预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-04 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、如无禁忌证，应将床头抬高30-45°。 二、对存在HAP高危因素的患者，建议使用含0.2%的氯已定（洗必泰）漱口或口腔冲洗，每2-6小时一次。 三、指导患者正确咳嗽，必要时予以翻身、拍背，以利于痰液引流。 四、鼓励手术后患者（尤其胸部和上腹部手术）早期下床活动。 五、提倡积极使用胰岛素控制血糖在80-110mg/dl。 六、不宜常规采用选择性消化道脱污染（SDD）来预防HAP/VAP。 七、对于使用呼吸机的患者，还应考虑以下几点： 1.严格掌握气管插管或切开适应证，使用呼吸机辅助呼吸的患者应优先考虑无创通气。 2.如要插管，尽量使用经口的气管插管。 3.吸痰时应严格执行无菌操作，吸痰前、后，医务人员必须遵循手卫生规范。 4.监测气管插管气囊压力，保证压力处于适当水平（20mmH2O以上）；建议使用可吸引的气管导管，定期作声门下分泌物引流。 5.呼吸机螺纹管和湿化器每周更换1次，有明显分泌物污染时则应及时更换；湿化液用无菌水，每天更换；螺纹管冷凝水应及时做为污水清除，不可直接倾倒在室内地面，不可使冷凝水流向患者气道。 6.每日停用镇静剂，评估是否可以撤机和拔管，减少插管天数。 7.正确进行呼吸机及相关配件的消毒： ⑴消毒呼吸机外壳、按钮和面板使用75%酒精擦拭，每天不少于2次。 ⑵可重复使用的呼吸机螺纹管、雾化器、金属接头、湿化罐等用清洗消毒机清洗消毒，干燥封闭保存，也可用环氧乙烷灭菌；一次性使用的物品应一次性应用。 ⑶不必对呼吸机的内部进行常规消毒。 八、尽量减少使用或尽早停用预防应激性溃疡的药物，包括H2受体阻滞剂如西米替丁和／或制酸剂。 九、对于器官移植、粒细胞减少症等严重免疫功能抑制患者，应进行保护性隔离，医务人员进入病室时须戴口罩、帽子，穿无菌隔离衣等。 十、对全体医务人员包括护工定期进行有关预防措施的教育培训。 参考文献： 1.加拿大医学微生物与感染病协会.成人医院获得性肺炎和呼吸机相关肺炎临床诊治指南2008. 2.胡必杰等.医院感染预防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 导管相关血流感染预防标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-05 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、置管时 1.深静脉置管时应遵守最大限度的无菌操作要求，插管部位应铺大无菌单；操作人员应戴帽子、口罩、穿无菌手术衣；认真执行手消毒程序，戴无菌手套，置管过程中手套意外破损应立即更换。 2.插管过程中严格遵循无菌操作技术。 3.使用的医疗器械以及各种敷料必须达到灭菌水平。 4.权衡利弊后选择合适的穿刺点，成人首选锁骨下静脉，尽量避免使用股静脉。 7.严格消毒穿刺点皮肤，推荐使用2%氯已定。 8.建议选用抗菌导管。 9.患有疖肿、湿疹等皮肤病，患感冒等呼吸道疾病，感染或携带有MRSA的工作人员，在未治愈前不应进行置管操作。 二、插管后 1.用无菌透明专用贴膜或无菌纱布敷料覆盖穿刺点，但多汗、渗血明显患者宜选用无菌纱布。 2.定期更换穿刺点覆盖的敷料，更换间隔时间：无菌纱布为2天，专用贴膜可至7天，但敷料出现潮湿、松动、沾污时应立即更换。 3.接触导管接口或更换敷料时，须进行严格的手卫生，并戴手套，但不能以手套代替手卫生。 4.保持连接装置清洁，如有血迹等污染应立即更换。 5.病人洗澡或擦身时要注意对导管的保护，不要把导管浸入水中。 6.输液管更换不宜过频，但在输入血、血制品、脂肪乳剂后应及时更换。 7.对无菌操作不严的紧急置管，应在48h内更换导管，选择另一穿刺点。 8.怀疑导管相关感染时，应考虑拔除导管，但不要为预防感染而定期更换导管；同时对导管尖端及皮下段进行细菌培养；不能拔除导管时，应同时取外周静脉与中心静脉导管血进行培养。 9.由经过培训且经验丰富的人员负责留置导管的日常护理。 10.每天评价留置导管的必要性，尽早拔除导管。 三、培训与管理 1.置管人员和导管维护人员应持续接受导管相关操作和感染预防相关知识的培训，并数量掌握相关操作技能，严格遵循无菌操作原则。 2.定期公布导管相关血流感染（CR-BSI）的发生率。 四、循证医学不推荐的预防措施 1.除非怀疑有CR-BSI，不提倡常规对拔出的导管尖端进行细菌培养。 2.在穿刺部位局部涂含抗菌药物的药膏。 3.常规使用抗感染药物封管来预防CR-BSI。 4.通过全身用抗菌药物预防CR-BSI。 5.为了预防感染而定期更换中心静脉导管和动脉导管。 6.为了预防感染而常规通过导丝更换非隧道式导管。 7.常规在中心静脉导管内放置过滤器预防CR-BSI。 参考文献： 1.美国感染病学会.血管内导管相关感染诊疗指南2009. 2.胡必杰等.医院感染预防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 导尿管相关尿路感染预防标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-06 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、置管前 1.严格掌握留置导尿管的适应征，尽量避免不必要的留置导尿。 2.仔细检查无菌导尿包，如过期、外包装破损、潮湿，不应使用。 3.根据年龄、性别、尿道情况选择合适的导尿管口径、类型。 4.对留置导尿患者，应采用密闭式引流系统。 5.严格执行手卫生，戴无菌手套。 二、置管时 1.常规的消毒方法：使用0.05-0.1%碘伏消毒尿道口及其周围皮肤粘膜，每一个棉球不能重复使用。程序如下： ①男性：自尿道口、龟头向外旋转擦拭消毒，注意洗净包皮及冠状沟。 ②女性：先清洗外阴，其原则由上至下，由内向外，然后清洗尿道口、前庭、两侧大小阴唇，最后会阴、肛门。 2.插管过程严格执行无菌操作，动作要轻柔，避免尿道粘膜损伤。 三、置管后 1.保持尿液引流系统通畅和完整，不应轻易打开导尿管与集尿袋的接口。 2.悬垂集尿袋，不可高于膀胱水平，及时清空袋中尿液。 3.如要留取尿标本，可从集尿袋采集，但此标本不得用于普通细菌和真菌学检查。 4.导尿管不慎脱落或导尿管密闭系统被破坏，需要更换导尿管。 5.疑似导尿管阻塞应更换导管，不得冲洗。 6.保持尿道口清洁，大便失禁的患者清洁以后还需消毒。 7.患者洗澡或擦身时要注意对导管的保护，不要把导管浸入水中。 8.长期留置导尿管病人，不宜频繁更换导尿管。建议 2周更换1次导尿管，普通集尿袋每周2次更换，精密集尿袋每周更换1次。 9.不主张使用含消毒剂或抗菌药物的生理盐水进行膀胱冲洗或灌注来预防泌尿道感染。 10.疑似出现尿路感染而需要抗菌药物治疗前，应先留尿进行细菌培养并更换导尿管。 11.每天评价留置导管的必要性，尽早拔除导管。 三、其他预防措施 1.定期对医务人员进行宣教。 2.定期公布导尿管相关尿路感染（CAUTI）的发生率。 参考文献： 1.美国感染病学会.成人导尿管相关尿路感染诊断、预防和治疗指南2009. 2.胡必杰等.医院感染预防与控制标准操作规程2010. |  |  |

# 第二篇  重点部门医院感染预防与控制

## ICU物品清洁消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-07 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本原则： 1.必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌；接触完整皮肤黏膜器具和物品必须消毒。 2.用过的医疗器材和物品，应先去除污染，彻底清洗干净后再消毒或灭菌。 3.各种诊疗器械、器具和物品使用后应终末清洁消毒，使用中应定期清洁消毒，污染时随时清洁消毒。 4.所有医疗器械在检修前应先经消毒处理。 5.应根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌，首选物理消毒灭菌方法。 二、呼吸机操作面板、监护仪面板、微量注射泵、输液泵等手频繁接触的各种仪器表面应使用消毒剂擦拭，每日不少于2次；有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时，每班不少于1次。呼吸机外壳、监护仪外壳等非手频繁接触的各种仪器表面应使用消毒剂擦拭，每日不少于1次。 三、可重复使用的呼吸机螺纹管、雾化器、湿化罐、湿化瓶等诊疗器械、器具和物品使用后应直接置于封闭的容器中，由消毒供应中心(CSSD)集中回收处理。若被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染，则应使用双层封闭包装并标明感染性疾病名称，由CSSD单独回收处理。 四、听诊器、血压计、体温表等诊疗器械、器具和物品，应一床一套，应使用消毒剂擦拭，每日至少1次。 五、经接触传播、空气传播和飞沫传播的感染性疾病患者使用的诊疗器械、器具和物品应专人专用，条件受限时应一人一用一消毒。 六、床栏杆、床旁桌、门把手等患者周围物品表面应使用消毒剂擦拭，每日至少2次；有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时，每班至少1次。护理站台面、病历夹、电话按键、电脑键盘、鼠标等应每日擦拭清洁消毒至少1次。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2002. 3.胡必杰等.医院感染预防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 感染性手术医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-08 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、填写手术通知单 具有感染或传染性的手术患者，手术医师应在手术通知单上注明感染诊断。 二、手术安排 1.感染性手术应安排在专用手术间内实施。 2.条件受限时一般感染手术应安排在当日最后一台，避免引起交叉感染。 3.特异性感染手术必须安置于感染手术间，并悬挂隔离标志。 三、患者转送 1.患有空气或飞沫传播疾病的患者应戴外科口罩。 2.患有接触传播疾病的患者应更换清洁患服并使用敷料覆盖裸露的感染部位。 3.运送患者的平车应专用并悬挂感染警示牌，以提示相关人员，转运过程中应避免不必要的污染及停留。 四、隔离措施 医务人员应在遵循标准预防的基础上，根据病原菌的传播途径遵循相应隔离技术标准操作规程。 1.术前 ⑴手术间应开启动态空气净化消毒机。 ⑵手术间内本次手术不需要的用物一律外移，不能移动物品用大单覆盖，尽量减少污染范围。 ⑶感染手术使用一次性手术衣、铺单等用品。 ⑷手术间门口根据病原菌的传播途径悬挂相应的隔离牌，如接触隔离、空气隔离、飞沫隔离。 ⑸参加手术人员要做好个人防护工作，必要时加穿抗湿防护服和鞋套，可能发生污染物喷溅时戴眼罩或防护面罩，避免锐器损伤，若为空气传播疾病的患者，手术人员应戴N95口罩或呼吸防护器。 ⑹手术间外应配备1名巡回护士，以便传递短缺物品。 2.术中 ⑴应始终保持手术间房门关闭。 ⑵尽量减少手术相关人员，禁止参观手术。 3.术后 ⑴未用物品处置：手术中未使用的物品使用清洁包布集中打包，由手术间外护士使用清洁污衣袋收纳，注明感染性标识后，由相关部门按照相应标准操作规程处理。 ⑵用后物品处置：可重复使用的诊疗器械、器具和物品的处理操作流程应遵循卫生部CSSD相关规范要求执行。 ⑶医疗废物处置：严格遵照卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《山东省立医院医疗废物管理规定》、《山东省立医院医疗废物管理制度》相关要求执行。病理性废物放置双层专用医疗废物包装袋内，做到无渗漏；损伤性废物置于锐器盒内，感染性废物装入双层医疗废物包装袋内，均应做到严密包装，严格交接，粘贴醒目标识并加以注明，及时密闭运送至医疗废物暂存站。 ⑷医务人员在手术间按照规定脱卸防护用品，脱卸防护用品时应严格遵循《个人防护装备(PPE)穿脱标准操作规程》。 ⑸环境清洁 ①空气：动态空气净化器应继续开启至少60 min；并对消毒机过滤网进行清洗消毒；或用3％过氧化氢按照20ml/m3气溶胶喷雾，密闭24h以上。手术间开封后，通风，彻底打扫手术间卫生，并做空气培养。 ②物体表面：清洁消毒人员应按照相应隔离标准操作规程的相关要求做好个人防护。手术间仪器、操作台、手术床、器械车、输液架、体位垫、地面及1米以下墙壁等室内固定物体表面用含氯消剂1000mg/L-2000mg/L擦拭，有明显污染物的用含氯消毒剂5000mg/L-10000mg/L擦拭，清洁用具经有效消毒再使用。注意擦拭顺序应从污染较轻的表面到污染较重的表面。 ③地面：地面有明显污染时，应先使用含氯消毒剂5000 mg/L-10000mg/L覆盖消毒，再用含氯消毒剂1000mg/L-2000mg/L按照清洁消毒程序处理。 参考文献： 1.卫生部《医院手术部（室）管理规范（试行）》2009. 2.卫生部《外科手术部位感染预防与控制技术指南（试行）》2010. 3.卫生部《医疗机构消毒技术规范》2012. 4.卫生部《医院空气净化管理规范》2012. |  |  |

## 接台手术医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-09 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 手术间实施接台手术，必须进行如下处理后方可进行下一台手术： 一、物品 1.手术床单位：立即拆除床单，置于污染袋内。手术床若无明显污染时，清水擦拭即可，若被患者血液、体液污染时，应用含氯消毒剂或75%的乙醇进行消毒处理。 2.仪器及操作台表面：如呼吸机、监护仪、治疗车、腔镜设备等用75%的乙醇擦拭或按照仪器的使用说明进行消毒处理。 二、地面 当无明显污染时，用清洁用具湿式清扫，若被患者血液、体液污染时，应先用含氯制剂消毒处理后再进行湿式清扫。 三、人员 1.手术人员应在手术间内脱掉手套、手术衣，非接台手术人员洗手后方可离开手术室，接台手术人员应重新进行外科手消毒，再按要求更衣、戴外科手套。 2.接台麻醉师和巡回护士等应重新洗手，根据需要戴手套。 3.口罩：手术人员应戴一次性使用外科口罩，必要时戴一次性使用防护口罩、防护面罩，口罩潮湿或被血液、体液污染时应及时更换。 四、空气 1.普通手术间：用空气净化消毒机消毒。 2.洁净手术间：清洁工作应在净化系统运行下进行，清洁工作完成后，手术间应运行一定时间达到自净标准后，方可进行下一台手术。 五、清洁用具 1.拖布专区专用，专池清洗消毒后备用。 2.抹布专区专用，应一用一消毒。 3.清洁用具用不易掉毛的纤维织物为宜。 4.清洁与污染手术应分别处理。 参考文献： 1.卫生部《医院手术部（室）管理规范（试行）卫医政发〔2009〕90号. 2.卫生部《医疗机构消毒技术规范》 WS/T 367—2012. 3.卫生部《医院空气净化管理规范》 WS/T 368—2012. |  |  |

## 洁净手术室空气净化效果监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-10 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、洁净手术室监测项目： 1.工程验收检测 ⑴竣工验收：是指建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术室的施工、安装质量的检查认可。 ⑵综合性能全面评定检测：洁净手术室投入运行前，由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。 2.年检 实行静态检测，每1-2年1次，应测项目为截面风速、换气次数、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。检测方法按GB 50333的规定执行，应由有资质的工程质量检验检测单位进检测。 3.日常监测 二、日常监测内容： 1.每天通过净化自控系统进行机组监控。 2.空气细菌浓度监测： ⑴静态监测：每季对洁净手术室进行1次静态空气净化效果的监测。 ⑵动态监测：每季对洁净手术室进行1次动态空气净化效果的监测。 3.静压差：运行动态监测，在手术开始时，直接读取手术间门外仪表数据测定。 4.相对温湿度：每日监测3次，适时由室内仪表直接读取并记录。 注：各项监测资料应保存完好，记录存档。 参考文献： 1.中华人民共和国建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》2002. 2.卫生部《医院空气净化管理规范》2012. |  |  |

## 洁净手术室管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-11 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、环境管理 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。限制参观人数，一般为2-3人，观看手术人员必须待在固定手术间内。 2.手术间至少在手术开始前30分钟打开层流净化设备，手术中门处于关闭状态。 3.接台手术之间净化设备连续运行，每台手术之间间隔15分钟，以保证足够自净时间。 4.洁净手术室不得使用有粉手套。 5.严禁在手术间折叠各种布类敷料。 6.根据季节变换，相应调节适宜温湿度。温度为22-25℃，湿度为40-60％，并每日做好温湿度登记。 二、预防感染管理及监测 1.一切清洁工作，均要在净化系统运行过程中采用湿式擦拭。 2.进入手术间的仪器设备，应在进入前安装完毕，擦拭干净。 3.手术结束后立即清场，擦拭、整理各类物品。 4.术毕污染敷料应从专用污物通道运出。 5.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒，清洁保养1次。 6.每个手术间每月做一次细菌监测并达到监测标准。 三、层流净化设备维护与保养 1.对洁净室内的送风口，应当每周进行清洁，若有污染应随时清洁。 2.对洁净室内回风口格栅应保持清洁，每天擦拭1次，每周彻底清洁，若有污染应随时清洁。 3.新风机组粗效滤网每两天清洁一次，粗效过滤器1-2个月更换；中效过滤器每周检查1次，三个月更换；亚高效过滤器每年更换，发现污染堵塞及时更换。 4.末端高效过滤器一年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用三年以上时应予以更换。 5.排风机组中的中效、高效过滤器，每年更换。如做特殊污染手术，每做一例手术必须更换，换下的过滤器必须密封运出，按照医疗废物处理。 6.回风口过滤器要定期检查，每周清洁一次，每年更换一次，如做特殊污染手术，必须当次更换，并用消毒剂擦拭回风口表面。 7.设专门维修管理人员，遵循设备的使用说明进行维护保养并记录。 参考文献： 1.中华人民共和国建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》2002. 2.卫生部《医院空气净化管理规范》2012. |  |  |

## 新生儿病房医院感染管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-12 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、建筑布局 1.设置在独立区域，周围环境整洁、安静。 2.应当做到洁污区域分开，功能流程合理。 3.分为医疗区和辅助区，医疗区包括早产儿病房、普通病房、隔离病房和治疗室等，辅助区包括接待室、清洗消毒间、配奶间、新生儿沐浴间、哺乳室等。 4.床位净使用面积≥3m2，床间距≥1m。 5.每个房间内应至少配备1套有效、便捷的洗手设施。 二、人员管理 1.根据床位设置配备足够数量的医护人员，其中医生人数与床位数之比应为0.3:1以上，护士人数与床位之比应为0.6:1以上。 2.医务人员，包括物业人员上岗前应接受医院感染相关预防与控制基本知识培训。 3.医务人员患有皮疹、腹泻、呼吸道综合征及传染病等感染性疾病时应离岗或调岗。必要时，应接种流感、麻疹、腮腺炎、风疹和水痘等疫苗。 4.非本病房人员未经允许不得入内，所有人员入病室前应做手卫生。 三、环境管理 1.保持空气清新，每日通风不少于2次，每次不少于30min，通风不良时可安装空气净化消毒机。 2.手频繁接触的物体表面，如仪器表面、门把手、洗手池、床单元、床头桌等，每日湿式擦拭不少于2次，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 3.地面每日湿式擦拭不少于2次，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 4.窗台、墙面定期湿式擦拭，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 5.清洁用具专室专用，标识清楚，使用后分开清洗消毒晾干备用。 四、物品管理 1.湿化瓶、吸痰瓶应每日更换清洗消毒，呼吸机管路由CSSD集中回收处理。 2.新生儿暖箱使用后应终末清洗消毒，使用中应每日更换湿化液，湿式清洁暖箱罩内外表面，特殊感染患儿（包括多重耐药菌）还应消毒。每周或遇污染时应进行彻底清洁消毒。 3.雾化器、防护面罩、氧气管、体温表、吸痰管、浴巾、浴垫等，应一人一用一消毒。 4.患儿使用后的奶瓶清洗干净后，首选热力消毒，必要时选用压力蒸汽灭菌。盛放奶瓶的容器每日必须清洁消毒；保存奶制品的冰箱应定期清洁与消毒。 5.被服、衣物等应保持清洁，每日至少更换1次，污染后及时更换，患儿出院床单位应进行终末消毒。 五、隔离措施 1.在诊疗过程中应遵循标准预防的原则，并严格执行《医务人员手卫生标准操作规程》、《隔离技术标准操作规程》以及《无菌操作技术标准操作规程》。 2.诊疗和护理操作时，应先早产儿后足月儿，先非感染性患儿后感染性患儿的原则进行。 3.对患具有传播可能的感染性疾病、有多重耐药菌感染的新生儿应采取相应隔离措施并作标识。 4.发现特殊或不明原因感染患儿，应单间隔离、专人护理，并采取相应的消毒隔离措施。所有物品优先选择一次性物品，非一次性物品必须专人专用专消毒，不得交叉使用。 六、监测 开展必要的环境卫生学监测和新生儿医院感染目标性监测，发现医院感染病例应及时向医院感染办公室报告，并积极配合相关检查与控制。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 2.中华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南（试行）2010. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 产房医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-13 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、建筑布局 1.应当设置在相对独立的区域，与母婴室和新生儿室邻近，周围环境安静、清洁。 2.分医疗区和辅助区，医疗区包括分娩室、待产室、治疗室，辅助区包括无菌物品存放间、洗手池、办公室、产妇接收区、污物间、卫生间。 3.墙壁、地面、天花板无裂隙，表面光滑，便于清洁与清毒。 二、人员管理 1.医务人员，包括辅助人员上岗前应接受相关医院感染预防与控制基本知识培训。 2.医务人员患有皮疹、腹泻、呼吸道症候群及传染病等感染性疾病时应离岗或调岗。有条件的医院应接种流感、麻疹、腮腺炎、风疹和水痘等疫苗。 3.诊疗过程中应遵循标准预防的原则，有体液暴露危险时应戴防护面罩、穿防水围裙和防护鞋。 4.接生或助产前应按照手术人员要求进行外科手消毒、戴口罩和帽子、穿无菌手术衣、戴无菌手套。 5.非本室人员未经许可不得入内，所有人员入室前应做手卫生。 三、环境管理 1.保持空气清新，每日通风≥2次，每次不少于30min，空气净化消毒机在治疗护理高峰期使用。 2.每台分娩后应湿式擦拭地面及产床周围的各种物体表面，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 3.窗台、墙面定期湿式擦拭，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 4.清洁用具专室专用，标识清楚，使用后分开清洗消毒晾干备用。 四、物品管理 1.产床上所有织物均应一人一换，感染性疾病患者和明确感染性物质污染的织物应分开收集、标识明确。不应在产房内和走廊上清点脏污织物。 2.接触患者所有诊疗物品均应一用一消毒或灭菌。 3.脐部护理使用的敷料及脐包应无菌，并在有效期内使用。 4.备皮用具首选一次性物品，否则应采取有效的消毒处理方法。 5.接送产妇的平车保持清洁，隔离产妇使用后应立即消毒。 五、隔离管理 对有潜在传染性疾病的产妇，应隔离待产、隔离分娩。医护人员采取相应隔离措施，所有物品严格按照消毒灭菌要求单独处理，尽可能使用一次性物品。分娩结束后房间应严格进行终末消毒处理。用后的一次性用品及胎盘必须放入双层黄色塑料袋内密闭运送，按感染性医疗废物处理。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范．2012． 2.医院消毒卫生标准2012. |  |  |

## 产房接台手术医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-14 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、物品 1.标本：由专人使用清洁容器或标本袋运送至标本间。 2.废弃物：将分类收集的固体废弃物，通过污染走廊或采取“隔离转移”措施，运送到污物间；将液体废弃物通过专用池直接倒入下水道。每日清洁消毒容器。 3.医疗器械：重复使用的医疗器械应立即置于整理箱内，密闭运送至CSSD进行集中处理。 4.手术床单位：立即拆除床单、被套等织物，置于抗湿污物袋内，运出手术间；手术床、床栏等被血液、体液污染时用含消毒液抹布擦拭。 5.仪器表面：如呼吸机、监护仪、输液泵、微量注射泵等，尤其是频繁接触仪器表面如按钮、操面板等，应用75％酒精擦拭或按照仪器使用说明要求进行保洁、消毒处理。 6.常用诊疗用品：如听诊器、血压计等，没有明确污染时，清水擦拭即可；被血液体液污染时，应做消毒处理。 二、地面： 当无明显污染时，清水擦拭即可；被血液体液污染时，应做消毒处理。 三、人员： 1.手术人员应在手术间内脱掉手套、手术衣，非接台手术人员洗手后方可离开手术室；接台手术人员应重新进行外科手消毒，再按要求更衣、戴外科手套。 2.接台麻醉师和巡回护士等应重新洗手，根据需要戴手套。 3.口罩:手术人员应戴一次性使用外科口罩，必要时戴一次性使用防护口罩、防护面罩，口罩潮湿或被血液、体液污染时应及时更换。 四、空气 1.普通手术室：使用动态空气消毒机连续消毒。手术结束后延迟30分。 2.洁净手术室：清洁工作应在净化系统运行下进行。清洁工作完成后，不同级别手术间应运行一定时间达到自净要求后，方可进行下一台手术。 五、清洁用具 1.不同区域的清洁用具应专区专用，用后专池或专室清洗、消毒、晾干。 2.抹布应做到每清洁一个单位物品（物品表面）一清洗，不得一块抹布连续擦抹两个不同的医疗表面。 3.每个拖布清洁面积不宜超过20m2，清洁过程中应随时清洗拖布或更换清洁的拖布，不得一把拖布连续擦拭二个不同的手术间。 4.洁净手术间使用的清洁用具应使用不易掉纤维的织物材料制作。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012． 2.医院消毒卫生标准2012． |  |  |

## 新生儿暖箱清洁消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-15 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本要求 1.应有1-2个备用新生儿暖箱用以周转清洁消毒，专人管理暖箱的清洁消毒工作。 2.新生儿暖箱连续使用5-7天、遇污染时或出院彻底终末消毒。使用中暖箱应每日湿式清洁暖箱内面，暖箱外表面每天用250mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，特殊感染患儿（包括多重耐药菌）应增加消毒频次，至少每班消毒1次，并做好记录。 3.报废新生儿暖箱应进行终末清洁消毒后再行处理。 4.新生儿暖箱的清洁消毒顺序为先清洁普通暖箱，后清洁特殊感染新生儿使用后的暖箱，清洁消毒后应对清洗槽、地面等环境进行清洁消毒。 5.消毒剂浓度及使用时间，应根据污染程度和产品使用说明决定。 6.新生儿暖箱湿化水应用灭菌水“或新鲜冷开水”，每日更换1次并记录。环境相对湿度55％-65％，早产儿暖箱60％-70％时湿化槽内不可加水。 7.新生儿暖箱的空气过滤材料至少应2个月更换1次，破损时随时更换，做好记录。 8.清洁消毒后备用的新生儿暖箱应放在清洁干燥处，并注明清洁消毒日期、失效日期、清洁消毒人员姓名及检查人员姓名。推荐有效期为2周。 9.使用中的暖箱应注明启用时间。 二、终末或彻底清洁消毒流程 1.先拔掉新生儿暖箱电源，湿式擦拭电线后将电线盘起挂好。 2.抽屉式水箱与固定式水箱，均应先放掉箱内残水后再清洗、用500mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，晾干备用。 3.取下恒温罩上输氧孔的塑料套、操作窗的塑料密封套、输液软垫，清洗、消毒。 4.取出婴儿床及床垫，清洗、消毒。 5.取出床搁板及密封条，清洗、消毒。 6.新生儿暖箱若为箱外加水式，逆时针拧下箱体外面的加水杯，用小刷或棉签洗加水杯内壁，然后将加水杯放入水箱内与水箱一起清洗、消毒后冲净，晾干备用。 8.拔掉温度控制仪插头，拧开温度控制仪面板上旋钮，取出温度控制仪、栅栏擦拭。 9.每月清洁暖箱过滤网及风机等配件。过滤网，用清洁剂漂洗，冲洗，晾干，注意不能揉搓滤网。 10.特殊感染的患儿用500mg/L-1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，做好终末消毒。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南（试行）2010. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. 4.孙眉月.关于暖箱能否真的不加水问题的答复.中华儿科杂志2005. |  |  |

## 新生儿沐浴室医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-16 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、沐浴间（区）基本设施要求 1.墙壁、天花板、地面无裂隙，表面光滑，有良好的排水系统。 2.沐浴区与储存区应分区明确；应设有流动水沐浴池。储存柜保持清洁干燥，柜门具有良好的密封性。 3.应有空调等保温设施。 4.具备必要的沐浴用品，如毛巾、无刺激性浴液、护臀霜、沐浴垫或盆、一次性防水垫巾、抗湿罩袍或围裙等。 二、沐浴基本管理要求 1.患有皮肤化脓及其他传染性疾病的工作人员，不得接触新生儿。 2.工作人员应具有良好的手卫生意识，指甲不超过指尖，不得佩戴首饰、手表等物品。 3.每日沐浴前、沐浴后沐浴间（区）应开窗通风，保持室内空气清新、干燥。 4.病情允许时宜选择淋浴。淋浴应一人二巾（洗澡毛巾和擦干毛巾）一垫（沐浴垫）；盆浴应一人二巾一盆（或套一次性塑料袋）。 5.感染性疾病与非感染性疾病患儿应分时沐浴，应先为早产儿、非感染性疾病患儿沐浴，最后为感染性疾病患儿沐浴。 6.每日沐浴结束后应清洗消毒沐浴用品，如沐浴池、沐浴喷头、沐浴垫、防水罩袍等，更换拆褓台上的各种物品，并清洁擦拭台面、体重秤等。 7.新生儿沐浴使用后的毛巾应清洗消毒，首选热力消毒，必要时选择压力蒸汽灭菌；新生儿衣被按照《织物清洗消毒标准操作规程》处理，早产儿和皮肤有破损的新生儿使用的衣物应压力蒸汽灭菌。 8.沐浴液等沐浴用品使用时瓶口避免接触新生儿和工作人员，使用中应避免污染。 9.治疗、护理用品如眼药水、油膏等应一人一用，有效期内使用。 三、沐浴流程 1.关闭门窗，调节室内温度26-28℃。 2.做手卫生，穿抗湿罩袍或围裙。 3.调节水温，以手背或手腕部皮肤感觉不烫为度。 4.在拆褓台拆褓，查看新生儿皮肤及脐带情况，体重秤上铺放一次性防水垫巾，新生儿称重后，连同一次性防水垫巾置放于沐浴垫上。 ⑴头部沐浴顺序：用拇指和中指捏住新生儿双耳，按眼睛（由内眦洗向外眦）－脸部－头发－擦干顺序。亦可沐浴结束后使用消毒棉签蘸0.9％生理盐水洗眼。 ⑵身体沐浴顺序：颈部－胸部－腹部－上肢－腹股沟及外生殖器（女婴应从前向后洗）－翻身－下肢－后颈－背部－臀部。 ⑶将洗完的新生儿抱至包褓台，用擦干毛巾轻轻粘干全身。 ⑷按相应操作规程护理脐带。 5.将婴儿衣被、毛巾、一次性垫巾等丢入指定容器，清洁双手后继续为下一个新生儿沐浴。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南（试行）2010. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 新生儿配奶医院感染预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-17 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、配奶间环境管理 1.应保持空气清新、干燥，地面、墙面、天花板等清洁无尘。 2.应设置足够的清洗水槽及专用清洗用具，保持清洁，每日清洗消毒。 3.每次配奶开始前及结束后，应清洁配奶操作台。 4.保存奶制品的冰箱，奶具存放柜应保持清洁干燥，定期及有污染随时清洗消毒。 二、工作人员管理 1.配奶间工作人员应当经过消毒技术培训，患有感染性相关疾病者在未治愈前不得参与配奶工作。 2.配奶间工作人员应有良好的生活习惯，配奶操作前应洗手。 三、配奶用品管理 1.奶粉应存放于清洁干燥处，在有效期内使用。开启后注明启用时间，密封存放；开启后保存时间根据说明书要求。 2.取用奶粉的勺子应干燥存放，不得存放于奶粉中。 3.配奶必须使用温开水进行配制。 4.配置后的奶粉保存条件及保存时间，应参照不同奶粉使用说明。 5.奶具使用后，统一回收清洗、消毒。特殊或不明原因感染患儿所用奶具优先选择一次性物品，非一次性物品必须有专人专用专消毒，不得交叉使用。 6.奶具及配奶容器的消毒流程。 ⑴工作人员洗手后，取下奶嘴，倒净剩余奶。 ⑵在流动水下搓洗奶嘴、奶瓶及配奶容器，必要时使用专用洗涤剂清洗。 ⑶将清洗干净的奶嘴、奶瓶及配奶容器进行物理方法消毒，如煮沸消毒15min、流动蒸汽消毒(100℃，20min)，必要时选择压力蒸汽灭菌。煮沸消毒时物品应完全浸入水中，消毒时间从水开始沸腾时计算。 ⑷将消毒后的奶具及配奶容器取出晾干后存放于清洁干燥的容器内，存放时应注意清洁操作。 ⑸消毒后奶具及配奶容器的保存时间不应超过24小时，未使用的剩余奶具应重新清洗消毒，盛放奶具的容器必须清洗消毒。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南（试行）2010. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 血液透析机维护与消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：DSY-YGB-SOP-18 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、维护与保养 1.应由国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。 2.应处于良好运行状态，每台应有独立的维护档案。半年校准一次技术参数并记录（由生产厂或专业技师负责完成）。每次透析后校准工作参数。 二、清洁与消毒 1.每个月应该对设备消毒剂进行检测，包括消毒剂的浓度和设备消毒剂的参与浓度等。 2.每次透析治疗结束后应消毒机器内部管路（水路）。 3.透析治疗中如果血液污染到透析机，应立即消毒。 4.每次透析治疗结束后应拆除所有的管路系统，仔细检查每个压力传感器是否干净，确认无任何异物或血渍等污物黏附，并使用消毒剂擦拭操作人员手接触的部位，如按钮、旋钮、泵门等。 5.每日清洁擦拭透析机机箱的外部表面和带有底轮的机座。 6.每周彻底清洁擦拭透析机的所有物体表面。 7.禁止使用化学清洗剂或者是化学消毒剂擦拭机器的显示屏。 三、注意事项 1.所有消毒剂应由卫生部颁发的卫生许可批件，其种类及浓度需按机器说明书进行选择。 2.操作人员应了解消毒产品使用浓度、应用范围及注意事项等。 3.操作人员应穿工作服，戴防护手套。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2002. 2.陈香美等.血液净化标准操作规程2010. 3.胡必杰等.医院感染与防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 血液透析治疗区环境及物品清洁消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-19 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、空气 1.治疗室、透析治疗区每日上、下午开窗通风1-2次，每次不少于30分钟。 2.不建议对空气进行常规消毒。需要消毒时，有人情况下应使用对人体无毒无害，且可连续消毒的方法；无人情况下可选用紫外线照射消毒。 二、墙面、门窗 1.应保持清洁、干燥。定期湿式清洗，有血液、体液等污染时应消毒。 2.抹布应分区使用，使用后分开清洗消毒，晾干备用。 三、地面 1.每日透析结束后，应湿式擦洗，有血液、体液等污染时应消毒。 2.透析过程中发生血液、体液污染时，应立即采取清洁、消毒处理。 3.不同区域使用的清洁工具应分开放置，用后分开清洗、消毒，悬挂晾干。 四、物品和设施 1.每一位患者透析结束应更换床单、被套及枕套，对其物品表面进行擦洗，有明显污染时应消毒。 2.隔离透析患者使用的物品，如透析机、治疗车、病历、血压计、听诊器、血糖仪、小桌板灯应标识明确、单独使用。 3.每次透析结束后，如无肉眼可见的污染应对透析机外部用浓度为500mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒；如果血液污染到透析机，应立即用1000 mg/L浓度的含氯消毒剂的一次性布擦拭去掉血迹后，再用浓度为500mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒机器外部。 4.护士站桌面、电话按键、电脑键盘、鼠标等保持清洁，必要时使用消毒剂擦拭消毒。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范.2012. 2.中华人民共和国卫生部.血液净化标准操作规程.2010. 3.胡必杰等，医院感染与防与控制标准操作规程.2010. |  |  |

## 血液透析室水处理系统质量控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-20 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、水处理系统的运行与保养 1.水处理设备应具备国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。 2.每半年应对水处理系统进行技术参数校准，此项工作由生产厂家或科室专职工程技术人员完成。 3.每天应对水处理设备进行维护与保养，确保安全范围，保证透析供水。 4.水处理设备的滤砂、活性炭、树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质检测结果进行更换。 5.做好维护保养记录。 二、透析用水的水质监测 1.每月采集反渗水检测细菌总数，应少于200cfu/ml，超过50cfu/ml应提前干预；采样部位为反渗水输水路的末端。 2.每季度采集反渗水检测内毒素，应小于2Eu/ml，超过1Eu/ml应提前干预；采样部位为反渗水输水管路的末端。 3.每天监测反渗水电导度，不得高于10μs/cm。新安装的水处理系统或怀疑水处理系统有问题时要提高检测频率。 4.反渗水的pH值应维持在5-7。 5.反渗水每年至少检测1次化学污染物浓度，判断标准参考2008年美国AAMI美国医疗仪器促进会标准（下表） 6.每周至少测定1次软水硬度及游离氯浓度，钙和镁的浓度应分别低于2mg/L和4mg/L，游离氯浓度应低于1×10-6。 血液透析用水允许的化学污染物的最大浓度 污染物; 允许最大的化学污染物的浓度(mg/L); 污染物; 允许最大的化学污染物的浓度(mg/L); 污染物; 允许最大的化学污染物的浓度(mg/L). 钙; 2 (0.1mEq/L); 铝; 0.01; 硫酸盐; 100.0. 镁; 4 (0.3mEq/L); 砷; 0.005; 铜; 0.1. 钠; 70 (3.0mEq/L); 铅; 0.005; 钡; 0.1. 钾; 8 (0.2mEq/L); 银; 0.005; 锌; 0.1. 氟; 0.2; 镉; 0.001; 锑; 0.006. 氯（自由态）; 0.5; 铬; 0.014; 铍; 0.0004. 氯胺; 0.1; 硒; 0.09; 铊; 0.002. 硝酸盐; 2.0; 汞; 0.0002. 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.血液净化标准操作规程2010. 2.胡必杰等.医院感染与防与控制标准操作规程2010. |

## 血液透析器和滤器复用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-21 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、复用原则 1.复用的血液透析器（滤器）必须有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等，并有可复用标识。 2.医师应告知患者复用可能产生的风险，患者签署“透析器（滤器）复用知情同意书”。 3.具有乙肝、丙肝、艾滋病等血源性疾病传播危险的患者禁止复用；对可能通过血液传播的传染病患者不能复用；对复用过程中使用的消毒剂过敏的患者不能复用。 二、复用人员 1.从事复用操作的人员必须是护士、助理护士或技术人员，且经过专业培训。 2.操作时应穿防渗透隔离衣或围裙，戴防护手套、防护面罩或护目镜，穿防护鞋。 三、质量控制 1.复用透析器（滤器）下机后应立即处置。 2.消毒剂须有卫生部颁发的卫生许可批件，保证有效浓度和作用时间。 常用消毒剂贮存条件 消毒剂; 浓度（%）; 需要最短消毒时间及温度; 消毒有效期（天）. 福尔马林; 4; 24h（20℃）; 7. 过氧乙酸; 0.3-0.5; 6h（20℃）; 3. Renalin; 3.5; 11h（20℃）; 14-30. 3.透析器（滤器）的外壳、堵头等均应消毒。 4.已消毒的透析器（滤器）应在贮存区内存放，不得与待处理的透析器（滤器）混放。 5.透析器（滤器）的消毒剂残余量应低于最高允许限度，即：福尔马林＜5×10-6（5mg/L）、过氧乙酸＜1×10-6（1mg/L）、Renalin＜3×10-6（3mg/L）。 四、注意事项 1.每一个复用的透析器只能应用于同一透析患者。 2.复用次数应依据透析器或滤器TCV、膜的完整性实验和外观检查来确定，三项中任何一项不符合要求即应废弃。使用半自动复用程序，低通量透析器复用次数不得超过5次，高通量透析器复用次数不得超过10次；使用全自动复用程序，低通量透析器推荐复用次数不得超过10次，高通量透析器复用次数不得超过20次。 参考文献： 1.中华人民共和国.血液透析器复用操作规范2005. 2.胡必杰等.医院感染与防与控制标准操作规程2010. |

## 血液透析浓缩液配置管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：DSY-YGB-SOP-22 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、配置室应相对独立，周围环境清洁，无污染源。 二、配置人员应为经过培训的血透室护士或技术员。 三、购买的浓缩液和干粉应具有国家相关部门颁发的注册证、生产许可证和经营许可证、卫生许可证，且在有效期内使用。 四、质量监测： 应有配置流程，并有专人定期核查。 2.每月采集透析液监测细菌总数，应少于200cfu/ml，超过50cfu/ml应提前干预。采样部位为透析液进入透析器的位置，每台透析机每年至少检测1次。 3.每季度采集透析液检测内毒素，应小于2Eu/ml，超过1Eu/ml应提前干预。采样部位为透析液进入透析机的位置，每台透析机每年至少检测1次。 五、配置容器 1.材料应符合中华人民共和国药典、国家（行业）标准等相关规范要求。 2.须标明容量刻度，每日用透析用水清洗1次；每周用消毒剂至少消毒1次，并用测试纸确认无残留消毒液，游离氯浓度应低于1×10-6。 3.滤芯每周更换1次。 六、浓缩B液现配现用，使用时间不超过24h；浓缩A液配置后使用时间不超过7天。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.血液净化标准操作规程2010. 3.胡必杰等.医院感染与防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 内镜室医院感染管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-23 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、内镜诊疗和清洗消毒人员应具备内镜清洗消毒知识，接受相关的医院感染管理知识培训。 二、清洗消毒室与诊疗室应分开设置，通风良好。 1.清洗消毒室应配备相应清洗消毒设备。 ⑴基本清洗消毒设备：专用流动水清洗消毒槽、负压吸引器、超声清洗器、高压水枪、高压气枪（硬镜必备）、擦镜台、干燥设备、计时器，相应的消毒、灭菌器械，50ml注射器、各种刷子、纱布、棉棒等消耗品。 ⑵清洗消毒剂：多酶洗液、适用于内镜的消毒剂、75%乙醇。 ⑶不同部位内镜的清洗消毒设备与储镜柜应分开。 2.诊疗室应设置合理，配备基本设施。 ⑴应设有诊疗床、吸引器、治疗车等基本设施。 ⑵不同部位内镜的诊疗工作应分室进行，不能分室进行的，应分时间段进行。 ⑶灭菌内镜的诊疗应在达到手术标准的区域内进行，并按照手术区域的要求进行管理。 ⑷诊疗室的净使用面积≥20m2。 3、内镜及附件的数量应与医院规模和接诊患者数相适应，清洗、消毒或灭菌应符合医疗机构的消毒灭菌原则。 4、工作人员清洗消毒内镜时，应穿戴必要的防护用品，包括工作服、围裙、口罩（护目镜或防护面罩）、帽子、手套等。 5、内镜室应当做好内镜清洗消毒的登记工作，登记内容应当包括就诊患者姓名、使用内镜的编号、清洗时间（包括水洗、酶洗、清洗时间）、消毒时间（包括消毒和冲洗时间）以及操作人员姓名等。 6、浸泡消毒或灭菌内镜的消毒剂应每日监测浓度并记录。 7、消毒后的内镜应每季度进行生物学检测并记录；活检钳及灭菌后的内镜应每月进行生物学检测并记录。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.内镜清洗消毒技术操作规范2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社.2010. |  |  |

## 软式内镜清洗和消毒（灭菌）标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-24 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、预处理 1.使用后立即用湿纱布擦去外表面污物，并反复送水送气10s。 2.取下内镜装好防水盖，送清洗消毒室。 二、测漏 清洗消毒前应进行测漏试验。一般情况下选用湿测；紧急情况下采用干测。 三、水洗 1.将内镜放入水洗槽，在流动水下彻底冲洗，用纱布擦洗镜身及操作部。纱布一用一换。 2.取下活检入口阀门、吸引器按钮和送气送水按钮，用清洁毛刷彻底刷洗活检孔道和导光软管的吸引器管道至少3次，刷洗时应两头见刷毛，并清洗刷头上的污物。清洗刷一用一消毒。取下的各类阀门、按钮用清水冲洗干净并擦干。 3.安装全管道灌流器、管道插塞、防水帽和吸引器，用吸引反复抽吸活检孔道。 4.全管道灌流器接50ml注射器，吸清水注入送气送水管道。 5.用吸引器吸干活检孔道的水分并擦干镜身。 6.内镜附近如活检钳、细胞刷、切开刀、导线、碎石器、网蓝、造影导管、导物钳等使用后，先放入清水中，用小刷刷洗钳瓣内面和轴节处，清洗后擦干。 四、酶洗 1.将擦干后的内镜置于酶洗槽中，用注射器抽吸含酶洗液100ml，冲洗送气送水管道，用吸引器将含酶洗液吸入活检孔道，浸泡2-5min，操作部用含酶洗液擦拭。含酶洗液一镜一换。 2.擦干后的附件、各类按钮和阀门用含酶洗液浸泡，附件应在超声清洗器内清洗5-10min. 五、清洗 含酶洗液浸泡后的内镜，用高压水枪冲洗各管道，同时冲洗内镜的外表面，再用气枪向各管道冲气干燥，用干净布类擦干内镜的外表面。 六、消毒或灭菌 1.采用消毒剂浸泡消毒或者灭菌时，应将清洗擦干后的内镜置于消毒槽并全部浸没于消毒液中，各孔道用注射器灌满消毒液。 2.非全浸式内镜的操作部，应用清水擦拭后再用75%乙醇擦拭消毒。 3.消毒灭菌时间参见卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》或消毒剂、消毒器械的产品使用说明。 4.内镜附件应一用一灭菌。首选压力蒸汽灭菌方法，也可用环氧乙烷或者符合卫生行政部门相关规定的其他灭菌方法。 5.相关物品清洗后，弯盘、敷料缸等用压力蒸汽灭菌；复用的口圈、注水瓶及连接管使用消毒剂浸泡消毒，复用的口圈再用流动水冲净；注水瓶及连接管用无菌水冲净，干燥备用。使用时注水瓶内应注入无菌水，每日更换。 6.使用消毒机进行清洗消毒之前，应先按照预处理、测漏、水洗、酶洗、清洗的要求对内镜进行清洗。 七、冲洗 1.清洗消毒人员更换手套将消毒好的内镜取出，并出气枪或注射器吹出各管腔内的消毒液。 2.将内镜置入冲洗槽，流动水下用纱布清洗内镜的外表面，反复抽吸清水冲洗各孔道。 3.用化学消毒剂浸泡灭菌的内镜，使用前应用无菌水彻底冲洗。 八、干燥 擦干内镜外表面，吹干各孔道水分，支气管镜还需要用75%的乙醇或洁净压缩空气等方法进行干燥。 九、储存 1.灭菌后的内镜及附件应按无菌物品储存。 2.消毒后的内镜悬挂于镜柜或镜房内，弯角固定钮应置于自由位。 3.储柜内表面光滑、无缝隙、便于清洁，每周擦拭清洁消毒1-2次。 十、其他 1.吸引瓶、吸引管清洗后用消毒剂浸泡消毒，刷洗干净，干燥备用。 2.清洗槽、酶洗槽、冲洗槽刷洗后用消毒剂擦拭。 3.消毒槽在更换消毒剂时应彻底刷洗。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.内镜清洗消毒技术操作规范2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 硬式内镜清洗和消毒（灭菌）标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-25 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、预处理 1.使用后立即用湿纱布擦去外表面污物，置于封闭、防渗漏的容器中由CSSD集中回收达内镜清洗消毒室处理。 2.特殊感染性疾病患者使用后的内镜应双层封闭包装并注明感染性疾病名称，由CSSD单独回收或单独送内镜清洗消毒室特殊处理。 二、清洗 1.用流动水彻底清洗并擦干。 2.将擦干后的内镜置于多酶洗液中浸泡。 3.内镜管腔应用高压水枪冲洗，可拆卸部分必须拆开清洗，并用超声清洗器清洗5-10min。 4.器械的轴节部、弯曲部、管腔内用软毛刷彻底轻柔刷洗。 三、消毒或灭菌 1.内镜的消毒可用煮沸消毒方法，水沸腾后计时20min. 2.内镜的灭菌可用压力蒸汽、环氧乙烷和消毒剂浸泡等方法。连台手术应具有快速灭菌条件，否则一套内镜一天限做一台手术。 3.用消毒剂进行消毒或灭菌时，器械的轴节应充分打开，管腔内应充分注入消毒液。常用消毒剂及作用时间参见《医院常用液体消毒剂使用标准操作规程》。 四、冲洗 1.浸泡消毒的内镜应用流动水彻底冲洗。 2.浸泡灭菌的内镜应用无菌水彻底冲洗。 五、干燥 消毒的内镜可用气枪等设备干燥，灭菌的内镜应用无菌巾擦干。 六、储存 1.带包装的内镜及附件应按无菌物品储存。 2.裸露灭菌的内镜及附件应储存于密闭无菌容器中，打开后有效期不超过4h. 3.裸露消毒的内镜应储存于密闭消毒容器中，有效期不超过1周。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.内镜清洗消毒技术操作规范（2004年版）2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. 4.中华人民共和国卫生部.医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 内镜清洗剂选择标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-26 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、应选择液体多酶清洗剂，不宜选择固体多酶清洗剂，液体多酶清洗剂应符合以下几点。 1.应有足够的酶含量，酶含量宜在40%以上。 2.至少应含4种酶（蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、糖酶），这样才能有效分解内镜和附件上所有生物污染物（血液、脂肪、蛋白质、糖）。 3.不应含有毒添加物，如乙二醇。 4.应透明、易冲洗，无残留。 5.pH值应为中性或弱碱性。 二、机洗和手洗均应选用低泡多酶清洗剂，但机洗宜优先选择内镜清洗机厂家推荐使用的酶清洗剂。 三、诊疗量多的医疗机构宜选择分解速度快、标准浸泡时间短的多酶清洗剂。 四、选用多酶清洗剂前应先了解水质状况，水质较硬时宜选择受水质影响较小的酶清洗剂。 五、应选择有良好性价比的酶清洗剂，清洗效果和价格相同时，应考虑酶清洗剂分解时间和附加功能（如防锈）、软硬水适应性、水温等。 六、配制中的注意事项： 1.应根据多酶清洗剂产品说明书选择适宜水温的水配制多酶洗液，温度较低时应注意保持使用温度，增加酶的活性。 2.应根据内镜的污染程度和多酶清洗剂产品说明书配置合适浓度的多酶洗液。若内镜污染较重，可适当增加酶的浓度或延长浸泡时间。 3.根据水质情况配置合适浓度的多酶洗液，水硬度越高，酶深度亦应越高。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 2.中华人民共和国卫生部.内镜清洗消毒技术操作规范2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 口腔科清洗消毒间管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-27 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、口腔诊疗器械宜由CSSD统一清洗、消毒、灭菌，有清洗消毒间的口腔科也可自行进行清洗、消毒和灭菌。 二、清洗消毒间应布局合理。 1.环境宽敞、通风良好，建筑材料防水。 2.清洗去污区与检查包装区相对独立。 3.压力蒸汽灭菌器如无独立区域可放在检查包装区。 三、清洗消毒间应配备相应的清洗消毒设备。 1.去污区：专用流动水清洗槽，满足洁污清洗分开的需要，超声清洗机、计时器、高压水枪、高压气枪或干燥设备、净水机或常水过滤器，相应清洗用品有各种刷子、纱布、棉棒等。 2.检查包装区：器械包装台、器械橱、带光源放大镜、注油机。如使用纸塑包装袋，需配备包装材料切割机、医用热封机。 3.灭菌区：压力蒸汽灭菌器的灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。纯化水应符合≥15us/cm(25℃)。 4.其他耗材： ⑴清洗剂：多酶洗液。 ⑵消毒剂：适用于口腔诊疗器械的消毒剂、95%乙醇、75%乙醇等。 ⑶润滑剂：专用水溶性润滑剂。 ⑷除锈剂：专用医疗器械锈迹去除。 四、清洗用具、清洗池等应每日清洁与消毒。 五、清洗、消毒或灭菌人员操作时根据《消毒供应中心不同区域人员防护着装标准操作规程》选用口罩、帽子、手套、防水罩袍、专用鞋防护眼罩等个人防护装备。 六、压力蒸汽灭菌器的工化学、生物监测应符合《消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范2005. 2.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 3.中华人民共和国卫生部.医院消毒供应中心第1部分:管理规范2009. 4.中华人民共和国卫生部.医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 5.中华人民共和国卫生部.医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测规范2009. 6.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 牙科综合治疗椅医院感染管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：DSY-YGB-SOP-28 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、应将控制开关、灯柄、治疗台拉手、三用枪手柄等医生手触摸的地方覆盖一次性护套或薄膜，一人一用一更换，有条件时宜四手操作。 二、医务人员每次进行口腔诊疗操作前、后均应严格洗手或卫生手消毒，手部有污染或戴手套时应避免接触治疗台物品表面。 三、治疗过程中用过的物品应放在指定的容器内，不应随意放置在治疗台面。 四、每次治疗前和结束后应及时踩脚闸冲洗管腔30s，有条件时应使用防回吸牙科手机或配置管腔防回吸装置（逆止阀）。 五、综合治疗椅的表面应一人一用一消毒，遇血迹污染时，应立即消毒。 六、每日诊疗结束后，每张综合治疗床应用500mg/L含氯消毒剂抽吸清洗手机导管系统。 七、每日诊疗结束后应清洗吸唾过滤和沉渣过滤装置。 八、痰盂随时保持清洁，上、下午诊疗结束后应用500mg/L含氯消毒剂消毒痰盂30min。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范2005. 2.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 口腔手机清洗消毒灭菌标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-29 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、预处理 1.医生每次治疗结束后及时踩脚闸冲洗管腔30s。 2.使用者及时卸下污染手机，用湿棉球及时擦除手机表面肉眼可见的污物，放入诊室污染器械回收容器中暂存。 3.清洗人员清点收取使用过的手机，将污染器械回收容器送至清洗间。 二、清洗 1.无全自动手机清洗机的清洗 ⑴冲洗：将手机置于流动水下冲洗，初步去除表面的污物。 ⑵洗涤：冲洗后，用酶洗清洁剂浸泡2-5min后刷洗、擦洗。部分手机冲洗后可放进超声清洗器内加酶清洗3-5min. ⑶漂洗：洗涤后，在流动水下冲洗或刷洗，管腔用高压水枪或注射器冲洗。 ⑷终末漂洗：漂洗后，用软水、纯化水或蒸馏水冲洗。管腔用高压水枪或注射器冲洗。 ⑸清洗后手机放入网筐中准备干燥。 2.有全自动手机清洗机的清洗 ⑴检查自动清洗机工作性能及酶清洗剂、中和剂、増亮剂是否足够。 ⑵将手机头逐个平稳地插入手机清洗专用插孔，进行充分有效清洗。 三、干燥 将手机逐个从网筐或清洗机内取出，使用高压气枪或注射器吹干管道、风轮轴承表面水分，也可注入75％乙醇干燥。 四、消毒用75％乙醇消毒手机内外表面。 五、内部保养 使用全自动注油设备向手机内部注入专用的手机清洁润滑油，若使用手工式注油宜选用喷雾型清洁润滑油。 六、干燥 注油后器械外表应及时擦干，管腔内应用机械烘干、压力气枪吹干，不得自然晾干。 七、检查 用目测或带光源放大镜检查干燥后的手机、器械的洁净度和性能。 八、包装 宜使用纸塑单包装，用医用热封机封口。其他包装以及包装流程参见《复用手术器械包装标准操作规程》。 九、灭菌 1.首选预真空压力蒸汽灭菌器进行灭菌。 ⑴装载时不能堆放，应将封装好的手机依次放在托盘中，每只手机之间应保留一定间隙，并且纸面向上，有利于蒸汽穿透及干燥。 ⑵严格控制灭菌温度、压力和时间。温度>135℃或灭菌时间超过规定时间均可损坏手机密封胶圈及轴承的护珠套等部件。 2.若采用快速卡式压力蒸汽灭菌器灭菌，可不封装裸露灭菌。 3.也可采用环氧乙烷、过氧化氢等离子体等其他低温灭菌器进行灭菌。 十、贮存 1.有包装的应在包外注明物品名称、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期、失效日期及操作人签名，放入无菌物品存放柜。 2.裸露灭菌的应存放于灭菌盒内或无菌容器中备用。已经打开使用，有效期不超过4h。 十一、发放 发放时应保证包装完好。如发现油包、包装破损等应视为污染，不得发放，需要重新清洗灭菌。 十二、注意事项 不能将手机浸入消毒液内浸泡，以免腐蚀手机内零部件。纸塑复合包装纸面应避免被润滑油浸湿，以免影响灭菌过程中蒸汽穿透。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范2005. 2.中华人民共和国卫生部.医疗机构消毒技术规范2012. 3.中华人民共和国卫生部.医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 4.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 介入诊疗科医院感染管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-30 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、建筑布局 1.应设置在相对独立、安静与清洁的区域，布局合理、分区明确、标识清楚，分医疗区和辅助区，医疗区包括手术间，辅助区包括洗手间、办公室、候诊区、污物间。 2.手术间内部设施、温控、湿控要求应当符合环境卫生学管理和医院感染控制的基本要求。 3.地面、墙面、天花板等应光滑、无孔隙、防潮、耐清洁消毒。 二、人员管理 1.科室应建立医院感染管理监控小组，由科室负责人、手术医师、监控技师、监控护士组成，督促落实各项医院感染预防与控制措施。 2.非本室人员未经许可不得入内，所有人员入室前应做手卫生。 三、手术管理 1.患有皮肤化脓性感染及其他传染病的工作人员，应暂停手术。 2.手术前应按照手术人员要求进行外科手消毒、戴口罩和帽子、穿无菌手术衣、戴外科手套。 3.手术过程中应严格遵守无菌操作原则。手术部位消毒时应以同心圆的方式涂擦至少2遍，待其自然干燥以后，再铺设从头到脚的大无菌巾。 4.应有效控制患者血糖、合理使用抗菌药物以及预防患者在手术过程中发生低体温等。 5.进入人体无菌组织、无菌器官的器械，凡耐热耐湿的物品，首选压力蒸汽灭菌；不耐热耐湿的物品灭菌，首选环氧乙烷等低温灭菌技术。 6.一次性使用医疗用品不得重复使用。非一次性使用医疗用品，如手术器械、可重复使用的导管应由CSSD集中回收、清洗、消毒或灭菌，可重复使用的导管应编号，记录使用情况，传染病患者使用后的不得重复使用。 7.医务人员应遵守标准预防原则，正确使用各种防护用品，减少职业暴露的发生。 8.手术床上用品一人一用一更换。 四、消毒隔离 1.保持手术间空气清洁，按照要求开启空气净化消毒器。 2.窗台、墙面保持清洁干燥，定期湿式擦拭，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。 3.手频繁接触的物体表面，如各种仪器表面、手术床、门把手、洗手池、平车等每日湿式擦拭，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。连台手术之间、当天手术全部完毕后，应及时进行清洁消毒。 4.清洁用具专室专用，标识清楚，使用后分开清洗消毒，晾干备用。 5.医疗废物应当按照《医疗废物管理标准操作规程》及有关规定进行分类、处理。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.医院手术部（室）管理规范（试行）2009. 3.胡必杰等.医院感染预防与控制标准操作规程2010. |  |  |

## 消毒供应中心（CSSD）设备、设施管理标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-31 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、应根据CSSD的规模、任务及工作量，合理配置清洗消毒设备及配套设施。设备、设施应符合国家相关标准或规定。 1.应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、高压水枪、高压气枪、超声清洗装置、干燥设备及相应清洗用品等。 2.宜配备机械清洗消毒设备，特别要有针对管腔器械清洗有效的专用清洗架，可选择加超声的清洗消毒设备，确保清洗干净。 二、检查、包装设备：应配有带光源放大镜的器械检查台、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机及清洁物品装载设备等。 三、灭菌设备及设施：应配有压力蒸汽灭菌器，无菌物品装、卸载设备等。根据需要配备压力蒸汽灭菌用蒸汽发生器、干热灭菌和低温灭菌装置。各类灭菌设备应符合国家相关标准，并设有配套的辅助设备。 四、储存、发放设施：应配备无菌物品存放设施及运送器具等。 五、防护用品 1.根据工作岗位的不同需要，应配备相应的个人防护装备，包括圆顶工作帽、口罩、抗湿罩袍或围裙、手套、专用鞋、护目镜、防护面罩等。 2.去污区应配置洗眼装置。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第一部分：管理规范（WS.310.1-2009）． |  |  |

## 消毒供应中心（CSSD）不同区域人员防护着装标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-32 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、不同区域人员防护着装（表35-1） 1.去污区：在该区缓冲间（带）更换专用鞋，做手卫生、戴圆帽、口罩，穿该区工作服、抗湿罩袍（抗湿围裙+抗湿袖套），戴手套，必要时戴防护面罩或护目镜。 2.检查、包装及灭菌区：在该区缓冲间（带）更换专用鞋，做手卫生、戴圆帽、穿该区工作服，必要时戴口罩、手套。 3.无菌物品存放区：在该区缓冲间（带）更换专用鞋，做手卫生、戴园帽、穿该区工作服。 表35-1 CSSD不同区域人员防护着装要求 区域; 操作; 防护着装. 圆帽; 口罩; 隔离衣(防水 围裙); 专用鞋; 手套; 护目镜(防护 面罩). 去污区; 污染器械分类、核对、机械清洗装载; √; √; √; √; √; △. 手工清洗器械和用具; √; √; √; √; √; √. 检查、包装及 灭菌区; 器械检查、包装; √; △; √; △. 灭菌物品装载; √; √. 无菌物品装载; √; √; △#. 无菌物品存放区; 无菌物品发放; √; √. 注：√：应使用 △：可使用 #具有防烫功能的手套. 二、防护用品使用注意事项 1.防护面罩（护目镜）：内面为清洁面，污染的手不能触及其内面，污染后应立即更换。 2.抗湿罩袍或围裙：内面为清洁面，外面为污染面。当不能抗湿或污染时应及时更换。 3.手套：手套外面为污染面，内面为清洁面，已戴手套的手不可触及未戴手套的手及手套的内面，未戴手套的手不可触及手套的外面。手套有破损或清洁面污染时应立即更换。 4.一次性防护用品不得重复使用；重复使用的各类防护用品使用后要清洗消毒处理。 5.脱卸防护用品后要做手卫生。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 2.中华人民共和国卫生部．医务人员手卫生规范2009. |

## 消毒供应中心（CSSD）耗材管理标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-33 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、清洁剂：应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洁剂。 1.碱性清洁剂：PH值≥7.5，应对各种有机物有较好的去除作用，对金属腐蚀性小，不会加快返锈的现象。 2.中性清洁剂：PH值6.5～7.5，对金属无腐蚀。 3.酸性清洁剂：PH值≤6.5，对无机固体粒子有较好的溶解去除作用，对金属物品的腐蚀性小。 4.酶清洁剂：含酶的清洁剂，有较强的去污能力，能快速分解蛋白质等多种有机污染物。 二、消毒剂：应选择取得卫生部颁发卫生许可批件的安全、低毒、高效的消毒剂。 三、洗涤用水：应有冷热自来水、软水、纯化水或蒸馏水供应。自来水水质应符合GB5749的规定；纯化水应符合电导率≤15μs/cm（25℃）。 四、灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。 五、润滑剂：应为水溶性，与人体组织有较好的相容性，不破坏金属材料的透气性、机械性及其他性能。 六、包装材料：包括硬质容器、一次性医用皱纹纸、纸塑袋、纸袋、纺织品、无纺布等应符合GB/T19633、YYT 0698-2009 最终灭菌医疗器械包装材料相关部分的标准要求。纺织品还应符合以下要求：为非漂白织物；包布除四边外不应有缝线，不应缝补；初次使用前应高温洗涤，脱脂去浆、去色；应有使用次数的记录。 七、消毒灭菌监测材料：应有卫生部消毒产品卫生许可批件，在有效期内使用。自制测试标准包应符合《消毒技术规范》有关要求。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第一部分：管理规范（WS.310.1-2009）． |  |  |

## 复用诊疗器械（器具）和物品回收标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-34 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：穿外出工作服，戴圆帽、口罩。 2.用物：回收车、回收箱、快速手消毒剂、手套、笔及记录单。 二、回收操作 1.按指定路线推回收车到各临床科室，严禁用污染的手按电梯开关。 2.在科室回收污染器械，应戴手套，将科室污染物品回收箱放在回收车内，然后脱手套，进行手消毒后，离开科室。回收时，应洁、污概念明确，注意轻拿轻放，避免发生器械物品的损坏及增加噪音。 3.回到消毒供应中心的去污区，应戴手套后，将污染物品与清洗人员交接。清洗人员按科室清点器械数量并记录。回收人员复核。回收人员操作完毕，脱手套、洗手。 4.操作过程中要避免造成周围环境的污染或自身的职业暴露，保持回收箱及车的密闭性。如使用开放式的手推车，要保持推车扶手的清洁。 三、回收箱及回收车的处理 1.每天工作完毕，应对回收箱及回收车进行清洁消毒。利用酸性氧化电位水进行擦拭消毒后，干燥备用。 2.操作时，工作人员须做好个人防护。 3.保持污车清洗间整洁，干燥，回收车归位存放。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 复用诊疗器械（器具）和物品机器清洗标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-35 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：戴圆帽、口罩，着专用鞋、抗湿罩袍或围裙，戴橡胶手套或防刺穿乳胶手套，戴面罩（护目镜）。 2.用物：器械撑开架（U形架）、清洗网篮、各种清洗剂、纤维布、清洗刷、推车、清洗消毒机及清洗架。 二、操作 1.检查电源、水、蒸汽、排风设备，确保在正常工作状态。 2.检查清洗消毒机清洗剂储存罐内各种洗涤剂的量，确保足够。 3.检查清洗消毒器腔体底部有无异物；清洗架及清洗网篮清洁；喷水臂可以自由转动且转动平衡，喷水孔无堵塞。 4.分类：评估器械物品种类、污染种类及程度；需要先行手工清洗的器械物品按手工清洗流程进行相应处理后，再放入清洗消毒器内清洗消毒。 ⑴结构复杂的器械及管腔类器械，如活检钳、穿刺针、人流吸管、腹腔吸管、咬骨钳、窥器等应先冲洗后超声洗涤，吸管超声洗涤后再手工刷洗。 ⑵锈迹用除锈剂局部除锈后立即冲掉除锈剂，水垢用酸性洗涤剂除垢，油迹用碱性清洗剂初步洗涤。 ⑶干涸污渍先用含酶清洁剂浸泡，再手工刷洗后上机。 5.装载： ⑴清洗篮筐中器械不能重叠放置，要有一定空隙，保证被清洗的器械、器具和物品每个面均能充分接触水流。每层清洗架尽量放置同类物品，器械摆放完成后，手工转动清洗臂，观察能否正确定位及平衡转动。 ⑵轴节器械应充分打开或用专用器械架（U形架）撑开，血管钳齿部向上，可拆卸的零部件应拆开；呼吸机管道、螺纹管等管腔类器械、物品应使用专用清洗架，必须将管道口与清洗架上喷水孔连接牢固。 ⑶精细、贵重器械用带盖细网筐装放，锐利器械应固定放置。 ⑷治疗碗、弯盘等器皿应倾斜倒置于清洗架上。 6.进机 ⑴再次检查器械摆放是否正确。 ⑵将清洗架推入清洗消毒机内并检查清洗架上器械是否在推进清洗消毒器过程中移位。 7.清洗 ⑴按生产厂家的使用说明，选择正确的清洗程序，然后按下控制面板上的开始键，进入清洗程序。不得随意更改经评估确认的标准程序。 ⑵清洗过程中机器故障报警，应按生产厂家提供的指引，记录故障代码，方便维修。 8.观察、记录、整理：清洗过程中，应观察清洗臂的旋转是否正常，并对机器运行情况进行记录。清洗完毕后检查清洗机腔体底部是否有异物残留，及时清除。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 复用诊疗器械（器具）和物品手工清洗标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-36 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：戴圆帽、口罩，穿专用鞋、抗湿罩袍或围裙，戴橡胶手套或防刺穿乳胶手套，戴防护面罩（护目镜）。 2.用物：清洗网篮、各种清洗剂、棉签、纤维布、清洗刷、高压水枪、高压气枪、推车、干燥柜。 二、操作 1.分类：按器械的材质、形状、器械特殊性或专科器械、单个器械包进行分类，再评估器械物品污染种类及程度以选择合适的清洗剂。 2.清洗：分类后的器械进入清洗阶段。清洗包括冲洗、洗涤、漂洗及终末漂洗四个步骤。清洗的水温为15～30℃。其中洗涤应使用清洁剂浸泡后刷洗、擦洗。 ⑴冲洗：将器械、器具和物品置于流动水下冲洗，初步去除污染物。 ⑵洗涤：有油迹的器械、器具和物品用碱性清洗剂浸泡后再刷洗或擦洗；干涸污渍先用含酶清洁剂浸泡后再刷洗或擦洗；锈迹用除锈剂局部除锈后立即冲掉除锈剂；水垢用酸性洗涤剂除垢；精密、复杂器械及管腔类器械先行超声清洗，再手工刷洗，管腔类器械还需用高压水枪冲洗；穿刺针类器械需用棉签擦洗针栓；可拆卸器械应拆开后清洗。 ⑶漂洗：洗涤后，再使用流动水冲洗或刷洗。 ⑷终末漂洗：应用软水、纯化水或蒸馏水进行冲洗。 3.消毒：清洗后的器械应进行消毒处理。消毒首选机械热力消毒，也可采用75%乙醇、酸性氧化电位水或取得卫生部卫生许可批件的消毒剂进行消毒。选用湿热消毒法消毒应遵循的原则为消毒后直接使用的诊疗器械A0值应≥3000，消毒后继续灭菌处理的A0值应≥600。 4.干燥：器械消毒后，使用软水、纯化水或蒸馏水再次进行漂洗，漂洗后的器械放入清洁网篮内，送干燥柜烘干；管腔类器械用高压气枪吹干。 5.器械刷洗时，一定要在水面下操作，避免气溶胶产生和水滴飞溅，造成周围环境的污染。 6.清洗器械时一定要轻拿轻放，防止损坏。精细、贵重器械与普通器械分开放置；各类器械应放置标识牌，以防混乱。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 朊毒体、气性坏疽及突发不明原因病原体污染器械和物品清洗标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-37 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：穿工作服和抗湿罩袍或围裙，戴圆帽、口罩、护目镜或防护面罩、橡胶手套或防刺穿乳胶手套。 2.用物：清洗剂、毛刷、棉签、网篮，高压水枪、高压气枪、超声波清洗机、清洗消毒器。 二、操作 1.回收的感染器械和物品先用专用清洗灭菌器进行消毒灭菌处理（134℃～138℃，18分钟）。然后再按照常规程序进行处理。 2.器械消毒完毕，将结构复杂及管腔类器械放入超声清洗机中超声清洗5-10min。然后根据按照器械的结构和性能选择机器或手工清洗。机器清洗请参照“机器清洗操作流程”；手工清洗请参照“工清洗操作流程”。 3.使用的清洗工具及清洗池应消毒处理。 4.小心操作避免造成周围环境的污染或自身的职业暴露。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 2.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012. |  |  |

## 超声波清洗机使用标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-38 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：穿抗湿罩袍或围裙，戴圆帽、口罩、护目镜或防护面罩、橡胶手套或防刺穿乳胶手套。 2.用物：清洗剂、超声波清洗机。 二、操作 1.确保没有异物落到超声波清洗机腔体底部，如有必须清除。 2.配置清洗液：在清洗槽内按比例加水和清洗剂。 3.打开电源开关，机器进行自检。 4.打开除气开关排除气体。 5.设置溶液温度，加热清洗液，加热设置温度不能超过45℃。 6.流动水下初步冲洗器械后，将器械放入超声波清洗机清洗网篮内。必须使用清洗网篮装载，直接放置在超声清洗机腔体底部清洗。器械必须充分打开，可拆开的器械分离各组件；吸管等细长中空器械开口朝下倾斜放置，确使腔内注满溶液，清洗液液面浸过器械2～4cm。 7.盖好超声波清洗机的盖子，设置清洗时间，开始超声清洗。超声清洗时间在3～5min，不宜超过10min。 8.器械超声清洗后继续后续的清洗、漂洗、终末漂洗及消毒处理。超声清洗完毕后排出超声波清洗机内液体。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 复用手术器械包装标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-39 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：戴圆帽，穿包装区专用工作服及鞋。做好手卫生。 2.用物：器械保护套、包内化学指示卡、包外化学指示胶带、标签、包布、纸塑包装袋、封口机及切割机、润滑油、器械网篮。 二、操作 1.检查器械清洗质量，各种器械肉眼观察应清洁干燥、无锈、无污垢、无血迹及胶布痕迹，必要时使用放大镜检查。清洗不合格器械退回去污区重新清洗。 2.根据器械用途检查其功能，器械外形应完整，无裂隙；带电源器械应进行绝缘性能检查；器械轴节部位应使用水溶性润湿剂进行保养；尖锐、精细器械如尖剪、眼科剪、眼科镊等前端必需用保护套套好，注意轻拿轻放，避免器械的损坏，同时要注意避免尖锐器械损伤自己。 3.依据器械包装清单或装配要求，核对器械种类、规格和数量，拆卸的器械应组装好；手术器械应放在篮筐或有孔的盘中进行配套包装；止血钳及剪刀等轴节不能完全锁扣；有盖的器皿应开盖；摞放的器皿间用吸湿布、纱块或医用吸水纸隔开；包内中心位置放置化学指示卡。 4.再次核对器械种类、规格和数量是否正确；标签标识是否清晰、正确、完整，准确无误选择合适的包装材料进行包装。 5.使用无纺布、绉纹纸或棉布包装器械，应根据包的大小选择适宜尺寸的包布，然后再检查包布是否清洁干燥、有无破损及有无异物及纤维絮黏附，棉布需透光检查。手术器械采用闭合式包装方法，由2层包装材料分2次包装并使用专用胶带捆扎。包外合适位置贴上标签。包装好的包松紧适宜，重量不超过7kg，外形尺寸不超过30cm×30cm×50cm。 6.若使用纸塑包装袋包装，应根据所包装物品的大小选择不同规格的纸塑包装袋，纸塑袋密封包装其热封口宽度应≥6mm，被包装物品距离密封处≥2.5cm。标签标识要清晰、正确、完整，不要遮住封口处；不宜用笔在包装袋纸面写字，以免笔油在灭菌过程中污染袋内器械，如必须注明科室，只能在撕口处塑面书写。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 压力蒸汽灭菌器操作标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-40 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：戴圆帽，穿专用工作服、专用鞋。做好手卫生。 2.用物：笔、灭菌篮筐、入炉车、出炉车，压力蒸汽灭菌器处于备用状态。 二、操作 1.每日灭菌工作开始前清洁灭菌器。 2.检查电源、水、蒸汽、压缩空气等，确保在正常工作状态。 3.预热：开启灭菌器电源，确认记录打印装置处于正常备用状态，预热灭菌器。 4.预真空灭菌器应在每日开始灭菌运行前空载进行B-D测试。 ⑴检查B-D测试包，确认其完好无损、在有效期内，使用自制B-D测试包时，要按标准要求打包。 ⑵选择B-D测试程序，打开灭菌器清洁侧门，将B-D测试包置于灭菌篮筐中央，将灭菌篮筐置于排气口上方，关闭灭菌器清洁侧门。 ⑶按开始键，开始B-D测试，134℃条件下作用3.5-4min。 ⑷B-D测试完毕按开门键，打开灭菌器清洁侧门，取出B-D测试包。 ⑸判断测试结果并记录：变色均匀一致为合格，变色不均匀一致为不合格。 5.灭菌： ⑴评估待灭菌包： ①敷料包重量不得超过5kg，器械包重量不得超过7kg；脉动和预真空压力蒸汽灭菌器常规待灭菌包体积不宜超过30cm×30cm×50cm，下排气压力蒸汽灭菌器常规待灭菌包体积不宜超过30cm×30cm×25cm。 ②待灭菌包包装严密、松紧适宜，外包装完整无破损、无补丁，洁净干燥；纸塑包装完整无破损，包内物品距封口处≥2.5cm，密封宽度≥6mm。 ③待灭菌包标签标识清晰、完整、正确，包括物品名称、包装者（核对者）代码、灭菌日期、失效日期等。 ④每个待灭菌包包外均粘贴有化学指示胶带（或每个纸塑包装均有化学指示色块）。 ⑵在待灭菌包标签上，填写灭菌器编号、灭菌炉次。 ⑶装载待灭菌包： ①下排气压力蒸汽灭菌器的装载量不应超过柜室容积的80%；预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器装载量不应超过柜室容积的90%，同时不应小于柜室容积的10%和5%。 ②应使用专用灭菌架或篮筐装载灭菌物品，各灭菌包之间间隔至少2.5cm，利于蒸汽进入和冷空气排出，装载的包不得碰到灭菌炉壁。 ③尽量将同类物品装放一起灭菌，难灭菌的物件放上层，容易灭菌的物件放下层。混合物件灭菌时，布类敷料包、管道类放上层，金属类放下层。 ④手术器械包、硬式容器应平放；盆、盘、碗类物品应斜放，包内容器开口朝向一致；玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒立或侧放；纸袋、纸塑包装应侧放，且纸塑包装放置时，纸面与塑料面接触，避免塑料面与塑料面直接接触，用专用架固定。 ⑤植入物及植入物器械灭菌时，还需加放生物指示剂进行生物监测。 ⑷用入炉车将待灭菌包推入灭菌器，进行灭菌。 ①按生产厂家的指引，选择合适的灭菌程序灭菌。 ②灭菌过程中，消毒员严守工作岗位，密切观察各参数的变化和各种仪表的运转情况并记录。 ⑸灭菌完毕后卸载。 ①冷却：用出炉车将已灭菌物品拉出，冷却时间＞30分钟，冷却时避免放在冷气及空调出风口下方，禁止用手触摸各灭菌物品。 ②每批次灭菌完毕，消毒员应整理灭菌器打印记录，查看灭菌关键参数是否达标，然后将打印记录交护士确认灭菌过程是否合格，签名后保存至少3年。 ③灭菌物品冷却后，取出化学监测包或化学PCD内化学指示卡，检查是否合格，化学指示卡应保留存底。 ④检查灭菌物品是否有湿包。如发现湿包不得发放，分析湿包的原因，记录并处理。无菌包掉落地上或误放到不洁处应视为被污染，需重新处理。 ⑤将各灭菌物品分类放置在无菌物品存放间的柜或架子上，注意按灭菌时间先后顺序摆放。分类放置各灭菌物品时，先确认包外化学指示物合格（可以看到包内化学指示物的还要确认包内化学指示物合格）、包装质量合格、标识质量合格。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 2.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准2009. |  |  |

## 无菌物品储存与发放管理标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-41 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、储存 1.灭菌后物品应分类、分架存放在无菌物品存放区。一次性使用无菌物品应去除外包装后，进入无菌物品存放区。 2.物品存放架或柜应距地面高度20～25cm，离墙5～10cm，距天花板50cm。宜使用开放式的物架。 3.物品放置应固定位置，设置标识。接触无菌物品前应洗手或手消毒。 4.消毒后直接使用的物品应干燥、包装后专架存放。 5.有效期： ⑴无菌物品存放区达到相应环境标准时（相对湿度＜70%，温度＜24℃），使用纺织品材料包装的无菌物品有效期宜为14天；未达到环境标准时，有效期宜为7天。 ⑵医用一次性纸袋包装的无菌物品，有效期宜为1个月；使用一次性医用皱纹纸、无纺布、纸塑袋，以及硬质容器包装的无菌物品，有效期宜为6个月。 二、发放 1.应遵循先进先出的原则。 2.应确认无菌物品的有效性，不得发出散包、湿包、落地包、不洁包、失效及标识不明确、灭菌不合格的包。植入物及植入性手术器械应在生物监测合格后，方可发放。 3.发放记录应具有可追溯性，应记录一次性使用无菌物品出库日期、名称、规格、数量、生产厂家、生产批号、灭菌日期、失效日期等。 4.运送无菌物品的器具使用后，应清洁处理，干燥存放。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. |  |  |

## 无菌物品下送标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-42 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、准备 1.操作者：穿工作服，做好手卫生。 2.用物：物品发放清单、无菌物品下送车、快速手消毒剂。 二、操作 1.操作过程中，应遵守手卫生操作规程。 2.检查无菌物品质量，核对领用科室及无菌物品名称、规格、数量等，发现不合格的物品及时更换。核对完毕将无菌物品放至无菌物品下送车，按下送顺序合理放置。 3.无菌物品下送车不得进入污染电梯及污染区域，运输过程中保持下送车的密闭性。到达科室后卫生手消毒，与科室护士核对无菌物品质量、名称、规格、数量等，并双方签名备查。 4.运送无菌物品的器具使用后，应清洁处理，干燥存放。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 2.中华人民共和国卫生行业标准．消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准2009. |  |  |

## 物品灭菌失败召回标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-43 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、生物监测不合格时，立即通知使用部门停止使用，并尽快召回该灭菌器上次生物监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。 二、立即停用监测不合格的灭菌器，并书面报告相关管理部门，包括灭菌器编号、上次生物监测合格的时间，以及该期间所有灭菌物品的名称、发放科室、发放数量等内容。 三、相关管理部门通知使用部门，对已使用生物监测不合格的灭菌器所灭菌的物品的患者进行密切观察，跟踪，直至安全。 四、对召回的物品重新进行清洗、消毒、灭菌。 五、检查灭菌过程的各个环节，查找生物监测不合格的可能原因，采取相应改进措施并进行生物监测，连续3次合格后该灭菌器方可继续使用。 六、对该事件进行总结、分析，制定防范措施并向相关管理部门书面汇报。 参考文献： 中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准2009. |  |  |

## 外来医疗器械清洗消毒灭菌标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-44 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 外来医疗器械是由医疗器械生产厂家、公司租借或免费提供给医院的可重复使用的医疗器械。它是在普通手术器械基础上增加的局部专项操作器械。由于这类器械针对性强，价格昂贵，品种繁杂、专业性强、更新迅速，一般医院不作常规配备，其中以骨科植入性手术相应的配送器械、动力工具等最为多见。由于这类医疗器械大多是高度危险性医疗器械，因此其安全性、有效性必须严格控制。 一、接受器械 除急诊手术外，术者应根据手术安排，联系器械公司将手术器械于术前一日送至CSSD去污区。 二、清点签 CSSD和器械公司双方按照手术科室传入CSSD的手术信息，共同清点核对器械相关信息无误后，将相关信息输入在“外来医疗器械接收记录单”上。包括：手术日期、使用科室、患者姓名、住院号、手术名称、手术者、接收日期、送达时间；器械的品牌、名称和数量、接收者等。 三、清洗和消毒 1.器械公司应提供详细的清洗消毒流程和注意事项。 2.CSSD专职人员应对所有外来医疗器械进行清洗和消毒。 3.清洗和消毒流程应严格遵循卫生部CSSD相关规范要求。 ⑴应分类清洗和消毒。 ⑵可拆卸的器械必须拆卸。 ⑶裸露的植入物必须装于专用清洗筐（架）内。 ⑷耐水洗的器械可采用机械清洗；不耐水洗的动力工具可采用手工清洗。 ⑸器械盒应清洗和消毒。 四、检查和包装 1.按照“外来医疗器械及植入物清点签收单”整理器械。 2.检查清洗效果和器械功能。 3.根据器械的材质和灭菌方式选择合适的包装材料。 4.灭菌包的体积和重量应严格遵循卫生部CSSD相关规范要求。 5.在灭菌包内最难灭菌处放置包内化学指示卡，硬质容器应将包内化学指示卡放于两对角。包外粘贴化学指示胶带。 6.包装标识应注明使用该器械的手术患者床号、手术名称、器械品牌及名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期及失效日期。标识应有可追溯性。 五、灭菌 1.器械公司应提供器械的灭菌方式和灭菌循环参数。 2.根据器械材质进行分类灭菌，耐高温的器械应采用压力蒸汽灭菌。 3.应进行物理、化学和生物监测以证实灭菌效果和避免湿包。 4.对于超重和超大包裹应采用延长的灭菌循环参数。 5.转运时应有专门工具，避免搬运者身体损伤。 六、发放 1.发放前应确认无菌包灭菌合格，并无潮湿、无污染、无松散、包装密封或闭合完好。 2.植入物应在生物监测合格后，方可发放，并对相应的信息进行记录、存档。急诊手术可在生物PCD中加用5类化学指示物，5类化学指示物合格可作为提前发放的标志，但生物监测结果出来后应及时通报使用部门。 七、回收 1.手术结束后，器械应及时返还至CSSD去污区。 2.清点核对后，按规范进行清洗、消毒和整理。 3.通知器械公司，双方共同清点、核对，确认无误后，器械公司即可取回器械。 八、质量追溯 所有外来医疗器械及植入物均应采用跟踪追溯管理系统，记录每套外来医疗器械及植入物的清洗、消毒、灭菌、监测及应用等相关信息，以便随时跟踪和查询。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第一部分：管理规范2009. 2.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范2009. 3.中华人民共和国卫生行业标准.消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准2009. |  |  |

# 第三篇  医院感染预防与控制基本方法

## 标准预防标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-45 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本原则 1.认定所有血液、体液、分泌物、排泄物(不含汗水)、破损的皮肤和黏膜都可能带有可被传播的感染原。 2.适用于所有医疗机构内的所有患者，不论是疑有或确认有感染的患者。 3.目的在于预防感染原在医务人员和患者之间的传播。 4.包含如下二至九项所述的多项预防感染措施。 二、手卫生 尽量避免接触患者周围的物品表面，并遵循《医务人员手卫生基本原则》。 三、个人防护装备 1.使用原则： ⑴预期可能接触到血液或体液时，需穿戴个人防护装备。 ⑵离开患者的房间或区域前脱卸并丢弃个人防护装备。 ⑶脱卸或丢弃个人防护装备过程中应避免污染自身与周围物品表面。 2.个人防护装备的使用应遵循《手套使用标准操作规程》、《隔离衣使用标准操作规程》、《面部防护用品使用标准操作规程》、《个人防护装备(PPE)穿脱标准操作规程》。 四、呼吸卫生(咳嗽)礼仪 此策略主要针对呼吸道传染性疾病未确诊的患者及其陪同亲友，以及所有进入医疗机构伴有呼吸道感染综合征的人员。目的在于指导医疗机构尽早采取感染控制措施预防呼吸道传染性疾病的传播。具体内容参见《呼吸卫生(咳嗽)礼仪策略》。 五、患者安置 1.安置患者时应考量是否可能造成感染原传播。在可行的情况下，将有引发传染他人风险的患者(如非自制性的分泌物、排泄物或伤口引流；被怀疑有呼吸道或肠道感染的婴儿)，安置于单人病房。 2.安置患者时应掌握如下信息，以便确定患者安置方案。 ⑴患者已知或被怀疑感染的病原体。 ⑵影响感染传播的危险因素。 ⑶拟安置感染患者的病房或区域，可能造成其他患者发生医院感染的危险因素。 ⑷是否有单人病房可用。 ⑸患者是否可与其他患者共用病房，如相同感染的患者可共用病房。 六、仪器(设施)和环境 仪器(设施)和环境可能被具感染性的体液所污染，应有效管理以预防这些仪器(设施)和环境成为感染原传播的媒介。具体措施参见《感染性体液污染的仪器(设施)及环境处置原则》。 七、织物 患者使用过的织物可能被具感染性的体液所污染，应以最小抖动的方式处理使用过的被服及布单织品，以避免污染空气、环境表面和人。具体要求参见《织物清洗与消毒标准操作规程》。 八、安全注射 在使用注射针、代替注射针的套管和静脉输液系统时，应遵循安全注射标准的原则。 九、呼吸防护 导管插管和脊椎或硬膜下隙注射时，如脊髓x线摄影、腰椎穿刺、脊柱或硬脑膜麻醉，应戴外科口罩。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 感染性体液污染的仪器（设施）及环境处置标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-46 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、正确处理被感染性体液污染的仪器(设施) 1.制订被血液或体液污染的仪器及设施的包装、运送及处理的策略和流程。 2.高度和中度危险性仪器及设施使用后应先清洗，再高水平消毒和灭菌。 3.清洗消毒人员应根据污染的程度穿戴个人防护装备。 二、正确处理被感染性体液污染的环境 1.根据患者接触和污染的程度制定常规性或针对性清洁策略和流程。 2.清洁和消毒被病原体污染的物体表面，尤其是患者周围的区域，如床栏杆、床头柜，以及手频繁接触的物体表面(如门把手、卫生间内或周围的物体表面)应较其他区域进行更频繁的清洁和消毒。 3.儿童医疗或候诊区域清洗和消毒策略及流程应遵循以下原则。 ⑴选择易于清洗和消毒的玩具。 ⑵不应提供共用的绒毛玩具。 ⑶大型固定玩具，如攀爬装备，清洁或消毒每周不少于1次，污染时随时清洁或消毒。 ⑷若玩具可能接触嘴，在消毒后应用水冲洗或使用清洗机清洗。 ⑸当玩具需要清洗和消毒时应立即进行，否则应储存在有标示的容器中，并与其他干净的玩具分开。 ⑹制定预防污染及清洁消毒的策略和流程，其中应包括重复使用的电子设备，尤其是供患者使用的设备、器材和经常进出病房的移动式设备。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 接触隔离标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-47 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本原则 1.适用于预防通过直接或间接接触患者或患者医疗环境而传播的感染源，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、艰难梭菌、诺如病毒等，无论是疑似或确诊感染或定植的患者都应隔离。 2.在标准预防的基础上，应采取第二至第六项的预防措施。 二、患者安置 1.应将患者安置于单人病房，条件受限时，应遵循如下原则： ⑴优先安置容易传播感染的患者，如大、小便失禁的患者。 ⑵将感染或定植相同病原体的患者安置在同一病房。 ⑶当需与未感染或定植相同病原体的患者安置于同一病房时，应遵循如下原则： ①避免与感染后可能预后不良或容易传播感染的患者安置于同一病房，例如：免疫功能不全、有开放性伤口或可能长期住院的患者。 ②床间距应≥1m，并拉上病床边的围帘。 ③不论同一病房的患者是否都需采取接触隔离，在接触同一病房内不同的患者之间，都应更换个人防护装及执行手卫生。 ④设立隔离标识。 2.门急诊应尽快将患者安置于检查室或分隔间。 三、个人防护装备 1.不论是接触患者完整的皮肤或环境表面，例如：医疗设备、床栏杆，都应在进入房间或分隔间时戴手套。 2.隔离衣。 ⑴进入病房或分隔间时应穿隔离衣，并于离开患者医疗环境前脱卸隔离衣及执行手卫生。 ⑵脱卸隔离衣后，应确保衣服及皮肤不接触污染的环境表面。 四、患者转运 1.除非必要，应限制患者在病房外活动及转运。 2.确需转运时，应覆盖患者的感染或定植部位。 3.转运前工作人员应执行手卫生并脱卸和丢弃受污染的个人防护装备。 4.转运到达目的地后，医务人员再穿戴干净的个人防护装备处置患者。 五、医疗装置和仪器(设备) 1.遵循标准预防的原则处理相关医疗装置和仪器(设备)。 2.一般诊疗用品，如听诊器、血压计、体温计、压舌板、压脉带等应专用，不能专用的医疗装置应在每一位患者使用前后进行清洁和消毒。 六、环境 病房环境表面，尤其是频繁接触的物体表面，如床栏杆、床旁桌、卫生间、门把手以及患者周围的物体表面，应经常清洁消毒，每班至少1次。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社.2010. |  |  |

## 飞沫隔离标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-48 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本原则 1.适用于预防通过飞沫传播的感染原，如百日咳杆菌、流感病毒、腺病毒、鼻病毒、脑膜炎双球菌及A群链球菌(特别是指使用抗菌药物治疗24h内)等，无论是疑似或确诊感染或定植的患者都应隔离。 2.在标准预防的基础上，应采取第二至第四项的预防措施。 二、患者安置 1.应将患者安置于单人病房，条件受限时，应遵循如下原则： ⑴优先安置重度咳嗽且有痰的患者。 ⑵将感染或定植相同感染原的患者安置在同一病房。 ⑶当需与其他不同感染原的患者安置于同一病房时，应遵循以下原则。 ①避免与感染后可能预后不良或容易传播感染的患者安置于同一病房，例如：免疫功能不全或可能长期住院的患者。 ②床间距应≥1m，并拉上病床边的围帘。 ③不论同一病房的患者是否都需采取飞沫隔离，接触同一病房内不同患者之间，都应更换个人防护装备及执行手卫生。 2.门急诊应尽快将患者安置于检查室或分隔间，并且建议患者遵循呼吸卫生(咳嗽)礼仪。 三、个人防护装备 1.进人病房或分隔间应戴口罩。 2.密切接触患者时，除了口罩以外，不建议常规佩戴护目装备，例如护目镜或防护面罩。 3.针对疑似或确诊SARS、禽流感或流感大流行的患者应遵循最新感染控制指南。 四、患者转运 1.除非必要，应限制患者在病房外活动及转动。 2.确需转运时，应指导患者佩戴口罩。 3.如患者已戴口罩，负责转运患者的人员不必戴口罩。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 空气隔离标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-49 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、基本原则 1.适用于预防通过空气传播的感染原，如麻疹病毒、水痘病毒、结核分枝杆菌、播散性带状疱疹病毒，推测SARS-CoV(SARS冠状病毒)在特殊情况下也有可能，无论是疑似或确诊感染或定植的患者都应隔离。 2.在标准预防的基础上，应采取下列第二至第六项的预防措施。 二、患者安置 1.应将患者安置于负压病房，负压病房应达到以下要求。 ⑴空气交换≥6次/h(现存病房)或≥12次/h(新建或改建病房)。 ⑵病房空气可直接排至室外，若排入邻近空间或空气循环系统需经高效过滤。 ⑶每日监测、记录负压值，并通过烟柱、飘带等肉眼观察压差。 ⑷病房门应随时保持关闭。 2.当负压病房不足时，应尽快将患者转送至有条件的医疗机构。 三、门急诊 1.应建立预检分诊制度，及时发现通过空气传播疾病的患者或疑似患者。 2.应尽快将患者安置于负压病房，条件受限时，应指导患者佩戴外科口罩并安置于专用隔离诊室或引导至感染性疾病门诊。当患者离开以后，应将房间空置至少1h。 3.应指导患者佩戴外科口罩并遵守呼吸卫生(咳嗽)礼仪。除了在负压病房内，患者需持续佩戴外科口罩。 四、人员限制 应尽可能安排具有特异性免疫的医务人员进入病房。 五、个人防护装备 医务人员无论是否具有特异性免疫，当进人病房时，均应佩戴经过密合度测试的N95呼吸防护器或医用防护口罩。 六、患者转运 1.应尽量限制患者在病房外活动及转运。 2.确需转运时，应指导患者佩戴外科口罩。 3.应覆盖水痘或天花或结核性等皮肤损伤。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 手套使用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-50 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、手套的分类 1.一次性使用医用手套 ⑴一次性使用灭菌橡胶外科手套：符合GB 7543。 ⑵一次性使用医用橡胶检查手套：符合GB 10213。 2.可重复使用手套 ⑴橡胶耐油手套：符合AQ 6101，为接触矿物油、植物油以及脂肪族的各种溶剂时戴用的手套。 ⑵耐酸(碱)手套：符合AQ 6102，为接触酸碱溶液时戴用的手套。 ⑶浸塑手套：符合GB/T 18843，用于防水、洗涤剂、脏污及轻微机械等伤害，仅适用于清洁工等类似工种手套。 二、手套的选择 应根据配戴者可能产生的不良反应以及不同的操作要求，选用不同材质和不同种类的手套。 1.使用手套的基本原则 应遵循标准预防和接触隔离的原则；不管是否使用手套均应遵循手卫生指征。 2.可能发生不良反应者的选用原则 ⑴应尽量戴用由合成橡胶制成的手套，不宜戴用天然橡胶胶乳制成的手套。 ⑵宜选用无粉手套，不宜选用有粉手套。 3.一次性使用医用手套与可重复使用手套的使用原则 ⑴直接接触患者，应使用一次性使用医用手套。 ⑵清洁环境或医疗设备，应使用一次性使用医用手套或可重复使用的手套。 ⑶一次性医用手套应一次性使用。 4.外科手套的使用指征 ⑴手术操作。 ⑵阴道分娩。 ⑶放射介入手术。 ⑷中心静脉置管。 ⑸全胃肠外营养和化疗药物准备。 5.检查手套的使用指征 接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物及被体液明显污染的物品时，应使用检查手套。 ⑴直接接触：接触血液；接触黏膜组织和破损皮肤；有潜在高传染性、高危险性的微生物；疫情或紧急情况；静脉注射；抽血；静脉导管拔管；妇科检查；非密闭式吸痰。 ⑵间接接触：倾倒呕吐物；处理(清洁)器械；处理废物；清理喷溅的体液。 6.无需使用手套的情况 除接触隔离以外，不接触血液、体液或污染环境，不需要使用手套。 ⑴直接接触：量血压；测体温和脉搏；皮下和肌内注射；给患者洗澡和穿衣；转运患者；医治眼睛和耳朵(无分泌物)；无渗血的静脉导管操作。 ⑵间接接触：使用电话；书写医疗文书；发放口服药物；收发患者餐具；更换被服；放置无创呼吸机和氧气插管；移动患者使用的设备。 三、戴手套与脱手套的指征 1.戴手套 ⑴进行无菌操作之前。 ⑵接触血液或其他体液之前，不管是否进行无菌操作和接触破损皮肤和黏膜组织。 ⑶接触实施接触隔离措施的患者和患者周围区域之前。 2.脱手套 ⑴手套破损或疑有破损时。 ⑵接触血液、其他体液、破损皮肤和黏膜组织之后，操作结束之后。 ⑶接触每个患者和患者周围环境或污染的身体部位之后。 ⑷有手卫生指征时。 四、手套戴脱方法 1.戴无菌手套的方法 ⑴打开手套包，一手掀起口袋的开口处。 ⑵另一手捏住手套翻折部分(手套内面)取出手套，对准五指戴上。 ⑶掀起另一只袋口，已带着无菌手套的手指插入另一只手套的翻边内面，将手套戴好。然后将手套的翻转处套在工作衣袖外面。 ⑷有粉手套应采用无菌方法除去表面粉末。 2.脱手套的方法 ⑴用戴着手套的手捏住另一只手套污染面的边缘将手套脱下。 ⑵戴着手套的手握住脱下的手套，用脱下手套的手捏住另一只手套清洁面(手套内面)的边缘，将手套脱下。 ⑶用手捏住手套的内面丢至指定容器内。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 2.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会.一次性使用灭菌橡胶外科手套2006. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 面部防护用品使用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-51 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、根据不同的操作要求选用不同种类的面部防护用品 1.口罩 ⑴外科口罩(surgical mask)：符合YY 0469，为无纺布或复合材料制成，采用系带。3层材料分别为：外层抗水、中层吸附、内层吸湿，并带有鼻夹。能阻止接触直径>5µm的感染因子，适用于有创操作中阻止血液、体液和飞溅物的防护，以及经飞沫传播的呼吸道传染病的防护。 ⑵医用防护口罩(respirator)：符合GB 19083，如N95防护口罩，能阻止吸人直径<5µm的感染因子，如结核杆菌、天花病毒、SARS病毒和含有感染原的粉尘，如曲霉菌属等真菌孢子，适用于经空气传播的呼吸道传染病的防护。 ⑶普通医用口罩(procedure’e mask)：符合’YZB，为无纺布或复合材料制成，采用松紧带。三层材料分别为：外层抗水、中层吸附、内层吸湿，并带有鼻夹。适用于普通环境下的卫生护理，不得用于有创操作。 ⑷纱布口罩(mask)：符合GB 19084，适用于普通环境下的卫生护理不得用于有创操作。 2.护目镜或防护面罩 符合YY/T 0691以及其他相关标准。 ⑴对未被怀疑需要采取空气隔离的患者，如结核杆菌、SARS或出血热病毒感染等进行诊疗、护理操作过程中，患者血液、体液、分泌物等可能发生喷溅时，特别是支气管镜检查、非密闭式吸痰和气管插管时，应使用护目镜或防护面罩。 ⑵对怀疑或确认需要采取空气隔离的患者进行支气管镜检查、非密闭式吸痰、气管插管等近距离操作，患者血液、体液、分泌物可能发生喷溅时，应使用全面型防护面罩。 ⑶接触疑似或确诊SARS、禽流感或大流行流感等患者时应遵循最新感染控制指南。 二、基本要求 1.除纱布口罩外，外科口罩、医用防护口罩以及普通医用口罩均应按照第二类医疗器械进行管理。 2.佩戴医用防护口罩的人员应进行密合性测试和培训，并选择个人合适的医用防护口罩。面部特征发生明显变化时应重新进行密合性测试。 3.佩戴时应注意内外和上下之分，防水层朝外，有鼻夹的一侧在上，或者按照产品使用说明书使用。 4.一次性口罩应一次性使用。口罩潮湿后，受到患者血液、体液污染后，应及时更换。 5.护目镜或防护面罩佩戴前应检查有无破损、变形及其他明显缺陷。每次使用后应清洁与消毒。 三、佩戴方法 1.佩戴外科口罩和普通医用口罩的方法 ⑴将口罩下方带系于颈后。 ⑵将口罩上方带系于头顶上方。 ⑶将双手食指尖放在鼻夹上(不要用一只手捏鼻夹)，从中间位置开始，用手指向内按压，并逐步向两侧移动，根据鼻梁形状塑造鼻夹。 ⑷根据颜面部形状，调整系带的松紧度。 2.佩戴医用防护口罩的方法 ⑴拿取合适的医用防护口罩。 ⑵一手托住防护口罩，防水层朝外有鼻夹的一侧在上。 ⑶将防护口罩罩住鼻、口及下巴，鼻夹部位向上紧贴面部。 ⑷用另一只手将下方系带拉过头顶，放在颈后双耳下。 ⑸再将上方系带拉至头顶中部。 将双手示指尖放在金属鼻夹上，从中间位置开始，用手指向内按鼻夹，并分别向两侧移动和按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹。 ⑺每次佩戴医用防护口罩进入工作区域之前，应进行密合性测试。测试方法：将双手完全盖住防护口罩，快速呼气，若鼻夹附近有漏气，调整鼻夹，若漏气位于四周，应调整到不漏气为止。 四、摘除方法 1.摘除口罩的方法 ⑴不要接触口罩前面(污染面)。 ⑵先解开下面的系带，再解开上面的系带。 ⑶用手仅捏住1:21罩的系带丢至指定容器内。 2.摘除护目镜或防护匾罩的方法 捏住靠近头部或耳朵的一边摘掉，放入指定容器内。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 2.国家食品药品质量监督管理局.关于进一步规范一用口罩注册工作的通知[国食药监械（2009 755号）]2009. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 隔离衣、防护服使用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-52 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、隔离衣或防护服的选用 1.隔离衣 符合YY/T 0506.1，应后开口，能遮盖住全部衣服和外露的皮肤。下列情况应穿隔离衣。 ⑴接触经接触传播的感染性疾病患者和患者周围环境，如VRE(耐万古霉素肠球菌)、c.difficile(艰难梭菌)、NV(诺如病毒)和其他肠道病原体、RSV(呼吸道合胞病毒)等，不管是疑似或确诊感染或定植的患者。 ⑵皮肤或衣服可能接触患者的血液、体液、分泌物和排泄物时。 ⑶接触的患者有非自制性的分泌物或排泄物时。 ⑷进入重点科室，如ICU、新生儿病房、保护性病房等，是否需穿隔离衣，应视人员进入目的及与患者接触状况，或根据医疗机构的内部规定而定。 2.)防护服 符合GB 19082。下列情况应穿防护服。 ⑴接触甲类或按甲类传染病管理的患者时。 ⑵接触疑似或确诊SARS、禽流感或大流行流感等患者时，应遵循最新感染控制指南。 二、隔离衣、防护服穿脱方法 1.隔离衣穿脱方法 ⑴穿隔离衣方法： ①右手提衣领，左手伸入袖内，右手将衣领向上拉，露出左手。 ②换左手持衣领，右手伸入袖内，露出右手，举双手将袖抖上，注意勿触及面部。 ③两手持衣领，由领子中央顺着边缘向后系好颈带。 ④再扎好袖口。 ⑤将隔离衣一边(约在腰下5cm)处渐向前拉，见到边缘捏住。 ⑥同法捏住另一侧边缘。 ⑦双手在背后将衣边对齐。 ⑧向一侧折叠，一手按住折叠处，另一手将腰带拉至背后折叠处。 ⑨将腰带在背后交叉，回到前面将带子系好。 ⑵脱隔离衣方法： ①重复性使用： 1)解开腰带，在前面打一活结。 2)消毒双手。 3)解开颈后带子。 4)右手伸人左手腕部袖内，拉下袖子过手。 5)用遮盖着的左手握住右手隔离衣袖子的外面，拉下右侧袖子。 6)双手转换逐渐从袖管中退出，脱下隔离衣。 7)左手握住领子，右手将隔离衣两边对齐，污染面向外悬挂污染区；如果是悬挂污染区外，则污染面向里。 8)不再使用时，将脱下的隔离衣，污染面向内，卷成包裹状，丢至指定容器内。 ②一次性使用： 1)解开腰带，在前面打一活结。 2)消毒双手。 3)解开颈后带子。 4)双手持带将隔离衣从胸前向下拉。 5)右手捏住左衣领内侧清洁面脱去左袖。 6)左手握住右侧衣领内侧下拉脱下右袖，将隔离衣污染面向里，衣领及衣边卷至中央，放入指定容器内。 2.防护服穿脱方法 ⑴穿防护服：联体或分体防护服，应遵循先穿下衣，再穿上衣，然后戴好帽子，最后拉上拉锁的序。 ⑵脱防护服： ①分体防护服： 1)应先将拉链拉开。 2)向上提拉帽子，使头部脱离帽子。 3)脱袖子，将污染面向里脱下后放人指定容器内。 4)下衣污染面向里由上向下边脱边卷，脱下后放入指定容器内。 ②连体防护服： 1)先将拉链拉到底。 2)向上提拉帽子，使头部脱离帽子。 3)脱袖子，从上向下将污染面向里边脱边卷。 4)脱下后放入指定容器内。 三、注意事项 1.隔离衣和防护服只限在规定区域内穿脱。 2.穿前应检查隔离衣和防护服有无破损，有渗漏或破损应及时更换。 3.穿时勿使衣袖触及面部及衣领，脱时应注意避免污染。 4.接触多个同类传染病患者时，隔离衣或防护服若无明显污染可连续使用。 5.接触疑似患者时，隔离衣或防护服应在接触每个患者之间进行更换。 6.隔离衣或防护服被患者血液、体液、污物污染时，应及时更换。 7.重复性使用的隔离衣应每天更换、清洗与消毒。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 2.国家食品药品监督管理局.YY/T 0506.1-2005 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求2005. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 个人防护装备（PPE）穿脱次序标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-53 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、PPE穿着顺序 1.穿着有普通隔离衣的PPE顺序（在病房外，如有缓冲间应在缓冲问内完成）： ⑴手部卫生（此时人员可穿着白大衣）。 ⑵戴口罩。 ⑶戴一次性帽子（接触隔离可省略该步骤）。 ⑷穿普通隔离衣（后开口隔离衣）。 ⑸穿鞋套（接触隔离可省略该步骤）。 ⑹戴护目镜（防护面罩）（接触隔离可省略该步骤）。 ⑺戴手套（压住袖口）。 2.穿着有防护服（连体衣）的PPE顺序（在病房外，如有缓冲间应在缓冲间内完成）： ⑴手部卫生（此时人员可穿着白大衣）。 ⑵戴口罩。 ⑶戴一次性帽子（接触隔离可省略该步骤）。 ⑷穿防护服：脱卸自己的鞋，穿着连体防护服裤子，穿着长筒套鞋，穿着连体防护服袖子，戴上连体防护帽子，拉上拉链。 ⑸戴护目镜（防护面罩）（接触隔离可省略该步骤）。 ⑹戴手套（压住袖口）。 二、PPE脱卸顺序 1.脱卸有普通隔离衣的PPE顺序： ⑴拿住护目镜（防护面罩）的前部，摘除护目镜（防护面罩）（在病房外，如有缓冲间应在缓冲间内完成）。 ⑵脱卸手套。 ⑶手部卫生（洗手为主）。 ⑷脱卸隔离衣（解开背带，双手胸前交叉反脱隔离衣，将外层包裹在内）。 ⑸脱卸帽子（用食指伸入帽子内，摘除帽子）。 ⑹脱卸鞋套。 ⑺手部卫生（洗手为主）。 ⑻脱卸口罩（此步骤在病房或缓冲间外完成）。 ⑼手部卫生（可先洗手，再含醇手消毒剂擦手）。 2.脱卸有防护服（连体衣）的PPE顺序： ⑴拿住护目镜（防护面罩）的前部，摘除护目镜（防护面罩）（在病房外，如有缓冲间应在缓冲间内完成）。 ⑵解开拉链。 ⑶脱卸手套。 ⑷手部卫生（洗手为主）。 ⑸脱卸防护服：脱卸连体服帽子（手指伸人帽子内完成），脱卸连体服袖子（慢慢翻转连体服内层，将外层包裹在内），脱卸连体服裤子，脱卸套鞋，脚穿人自己的鞋内。 ⑹手部卫生（洗手为主）。 ⑺脱卸帽子（抓住帽子的顶部，摘除帽子）。 ⑻脱卸口罩（此步骤在病房或缓冲间外完成）。 ⑼手部卫生（可先洗手，再含醇手消毒剂擦手）。 三、注意事项 1.口罩是医务人员预防空气传播、飞沫传播等疾病中最重要的PPE，应切记口罩始终是第一个穿戴，最后一个卸的PPE。口罩应在认为自己已处于安全的地方脱卸。 2.PPE脱卸应切记动作轻柔、熟练；防止污染自身与环境物体表面；严禁无个人防护的人员在场。 3.脱卸的PPE，应根据是否回收复用，分类分容器（污物袋）收集。 4.相关人员应进行PPE正确选用与穿脱顺序的岗前培训。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部令第48号.医院感染管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 锐器伤防护安全器械选用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-54 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、安全原则 1.应评估、避免不必要的锐器操作。 2.应通过选用无针输液系统，如分隔膜无针密闭式输液接头、预充式导管冲洗器、无针螺口输液器、无针螺口注射器等，应尽可能减少锐器的使用。 3.应通过选用带有锐器防护装置的安全器械，如自毁式注射器、密闭式针刺伤型留置针、针尖回缩式一次性输液器，尽可能隔绝医务人员与锐器的接触。 二、锐器伤防护安全器械的定义 大量的研究说明，将无针输液系统、锐器伤防护安全器械作为职业防护的基本要求之一，可明显减少锐器伤的发生。 1.无针输液系统：即用于动静脉通路建立后采集血液、体液标本，输注药物、液体或其他具有潜在血源性传播疾病职业暴露风险操作的无针操作。 2.锐器防护安全器械：即用于动、静脉穿刺，采集血液、体液标本，输注药物或者其他液体的带有锐器防护装置的器械。 三、锐器伤防护安全器械选用 1.在选择安全器械过程中，临床医护人员应积极参加。 2.选择的器械应能够最大限度地杜绝或减少锐器伤的发生，满足临床职业防护的需求。 3.应通过信息的收集、产品试用评估、临床使用跟踪、年度评估以确保所选产品达到最大限度降低锐器上的发生。 4.选择安全器械的同时，应加强安全教育制度和安全器械的使用培训。 5.医院应建立健全锐器伤上报登记制度，记录由锐器所导致的医务人员的伤害。记录应保护受伤医务人员的隐私权。记录内容至少包括如下几种。 ⑴导致伤害的锐器种类和品牌。 ⑵锐器伤所发生的部门或场所。 ⑶锐器伤发生的原因分析。 6.每年应对使用的安全器械进行评估。评估内容包括如下几种。 ⑴是否有效杜绝或减少了血源性传播疾病的职业暴露。 ⑵年度安全器械的支出及效益分析，更有效、更经济地杜绝或尽能减少职业暴露的发生。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员手卫生标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-55 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、术语和定义 1.手卫生(hand hygiene)：医务人员洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。 洗手(handwashing)：医务人员用肥皂(皂液)和流动水洗手，去除手部皮肤污垢和暂居菌的过程。 3.卫生手消毒(hand antisepsis)：医务人员使用速干手消毒剂揉搓双手，以减少手部暂居菌的过程。 4.外科手消毒(surgical hand antisepsis)：外科手术前医务人员用肥皂(皂液)和流动水洗手，再使用外科手消毒剂清除或者杀灭手部暂居菌和减少常居菌的过程。 二、手卫生应遵循的原则 1.基本要求 ⑴手部指甲长度不应超过指尖。 ⑵手部不应戴戒指等装饰物。 ⑶手部不应戴人工指甲、涂抹指甲油等指甲装饰物。 2.洗手、卫生手消毒应遵循的原则 ⑴手部有可见污染时，应洗手。 ⑵手部证实或怀疑被可能形成孢子的微生物污染时，如艰难梭菌、炭疽杆菌等，应洗手。 ⑶如厕之后，应洗手。 ⑷其他情况应首选卫生手消毒。 3.外科手消毒应遵循的原则 ⑴先洗手，后消毒。 ⑵不同患者之间、手套破损或手被污染时，应重新外科手消毒。 三、5个重要的手卫生指征 接触患者前(before touching a patient)；进行清洁(无菌)操作前(before a clean(aseptic)procedure)；接触体液后(after body fluid exposure risk)；接触患者后(aftertouching a patient)；接触患者周围环境后(after touc}ling patient surroundings)。 需注意的是：戴手套不能取代手卫生。若符合上述手卫生指征且需戴手套时，则戴手套前或脱手套后，仍须执行手卫生。 四、手卫生促进策略 1.确保手清洁剂、一次性纸巾、速干手消毒剂等手卫生用品的充足供应。 2.医务人员明确手卫生的意义、方法和指征。 3.对医务人员手卫生的依从性定期进行监测、反馈。 4.鼓励患者、探视者和医务人员合作，共同促进医疗机构的手卫生。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范2009. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员洗手标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-56 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、定义 洗手（handwashing），即医护人员用肥皂（皂液）和流动水，去除手部皮肤污垢和暂居菌的过程。 二、设施 1.流动水。 2.非手触式水龙头开关。 3.清洁剂，宜含有护肤成分和使用一次性包装，重复使用的容器每次用完应清洁、消毒。若为肥皂，应保持清洁与干燥。 4.应配备一次性干手纸或烘手机，或其他可避免二次污染的干手方法。 三、方法 1.打湿：流动水打湿双手。 2.涂抹：足量肥皂或洗手液涂抹双手所有皮肤。 3.搓揉：搓揉双手至少15s，具体搓揉步骤如下： 第一步：掌心相对，手指并拢，相互搓揉。 第二步：手心对手背沿指缝相互搓揉。 第三步：掌心相对，双手交叉相互搓揉。 第四步：弯曲手指使关节在另一手掌心旋转搓揉。交换进行。 第五步：右手握住左手大拇指旋转搓揉，交换进行。 第六步：将五个手指尖并拢放在另一个掌心旋转搓揉，交换进行。 4.冲洗：流动水彻底冲洗双手。 5.干燥：一次性干手纸巾或烘干机干燥双手。 6.关水：如为手触式水龙头，应用避免污纸或一次性干手纸巾关闭水龙头。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范2009. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员卫生手消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-57 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、定义 卫生手消毒（hand antisepsis），即医务人员使用速干手消毒剂搓揉双手，以减少手部暂居菌的过程。 二、设施 1.速干手消毒剂应复合国家有关规定，自制产品应附和相关配置标准。 2.速干手消毒剂宜含有护肤成分，无异味、无刺激性等，医务人员应有良好的接受性。 3.速干手消毒剂宜使用一次性包装。重复使用的容器每次用完应清洁消毒。 4.应方便医务人员在医疗护理点取用。 三、方法 1.取液：取足量速干手消毒剂于掌心。 2.涂抹：涂抹双手，确保完全覆盖所有皮肤。 3.搓揉：搓揉双手直至完全干燥。具体搓揉方法与洗手的具体搓揉步骤相同。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范2009. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员外科手消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-58 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、定义 外科手消毒（surgical hand antisepsis），即外科手术前医务人员用肥皂（皂液）和流动水洗手，再使用外科手消毒剂清除或者杀灭手部暂居菌和减少常居菌的过程。 二、设施 1.洗手池应设置在手术间附近，水池大小、高矮适宜，防喷溅，池面光滑无死角，每日清洁、消毒。 2.应为非手触式水龙头，数量应不少于手术间数，间距应避免洗手时手臂互相接触。 3.配备清洁剂，宜含有护肤成分和使用一次性包装，重复使用的容器每次用完应清洁、消毒。 4.清洁指甲用具指定容器存放，每日清洁、消毒。 5.搓揉用品如海绵、手刷等指定容器存放，一人一用一灭菌或一次性无菌使用。 6.外科手消毒应附和国家有关规定。 7.外科手消毒剂应采用非手触式出液器，宜使用一次性包装，重复使用的容器每次用完应清洁、消毒。 8.干手物品及其盛装容器应一人一用一灭菌。 三、方法 1.洗手 ⑴搓揉：取适量的清洁剂清洗双手、前臂和上臂下1/3，并认真搓揉。清洁双手时，可使用海绵。手刷等清指甲下的污垢和手臂皮肤皱褶处。 ⑵冲洗：流动水冲洗双手、前臂和上臂下1/3。 ⑶擦干：使用干手物品彻底擦干双手、前臂和上臂下1/3。 2.外科手消毒方法 方法一：冲洗手消毒方法。 ⑴取液：取足量外科手消毒剂涂抹至双手的每个部位、前臂和上臂下1/3。 ⑵搓揉：认真搓揉2-6min。 ⑶冲洗：流动水冲洗双手、前臂和上臂下1/3. ⑷擦干：无菌纸巾彻底擦干。 ⑸特殊情况水质达不到GB5749的规定时，应用外科手消毒剂再消毒双手后戴无菌手套。 方法二：免冲洗消毒方式。 ⑴取液：取适量的免冲洗外科手消毒剂涂抹至双手的每个部位、前臂和上臂下1/3。 ⑵搓揉：认真搓揉直至消毒剂彻底干燥。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范2009. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员手卫生消毒效果监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-59 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、监测要求 1.手术室、产房、介入诊疗科、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿病房、母婴室、血液透析病房、烧伤病房、感染疾病科、口腔科等部门应每季度对医务人员手进行消毒效果的监测。 2.当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时，应及时进行监测，并进行相应致病性微生物的检测。 二、监测时间：在接触患者、进行诊疗活动前采样。 三、采样方法 1.被检者伸出双手，五指并拢。 2.检查者用浸有含相应中和剂的无菌洗脱水液浸湿的棉拭子在双手指曲面从指跟到指端往返涂擦2次。 3.一只手涂擦面积约30cm2，涂擦过程中同时转动棉拭子。 4.将棉拭子接触操作者的部分剪去，投入10ml含相应中和剂的无菌洗脱液试管内，及时送检。 四、检测方法 1.将采样管在混匀器上振荡20秒或用力振打80次。 2.用无菌吸管吸取1.0ml等检样品接种于灭菌平皿，每一样本接种2个平皿。 3.平皿内加入已溶化的45℃~48℃的营养琼脂15ml~18ml，边倾注边摇匀，待琼脂凝固。 4.置36℃±1℃温箱培养48h，计数菌落数。 五、细菌菌落数总数计算方法： 细菌菌落总数（cfu/cm2）=平板上菌落数×稀释倍数/采样面积（60cm2） 六、手卫生合格的判断标准： 1.卫生手清毒，监测的细菌菌落总数应≤10cfu/㎝2 2.外科手消毒，监测的细菌菌落总数应≤5cfu/㎝2 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范2009. 2.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012. |  |  |

# 第四篇  职业防护与生物安全

## 医务人员锐器伤防护标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-60 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、概念 1.锐器：指能划破皮肤的物品。包括注射针、穿刺针和缝合针等针具，各类医用或监测用锐器、载玻片、破损试管玻璃、安瓿、固定义齿并暴露在外的金属丝及试验室检测器材等。 2.锐器伤：有锐器造成的皮肤损伤。 二、优先等级原则 锐器伤防护应遵循优先等级原则，首先是消除风险，其次是工程措施、管理措施和行为控制，最后是个人防护和接触后预防措施。 1.消除风险 锐器伤防护的最有效措施是尽量完全消除工作场所的危害，如尽量少用锐器或针具，取消所有不必要的，以及采取无针系统进行静脉注射。 2.工程措施、管理措施和行为控制 通过工程措施控制或转移工作场所的危害，如使用锐器处置容器（也称锐器盒）或者立即回收。 3.管理措施 采取标准预防策略，移走所有的不安全装置，持续培养安全装置的使用方法。 4.行为控制 通过改变行为减少对血源性病原体的职业接触，如消除针具的重复使用，将锐器盒放在视线水平且在手臂所能及的范围内，在锐器盒装满之前将其清空，在开始一项医疗程序之前，建立安全处理和处置锐器的设施方法。 三、具体措施 1.在进行侵袭性治疗、护理、实验操作中，要保证充足的光线，并特别注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或划伤。 2.采用新技术，如使用有安全保护装置的锐器。 3.消除不必要的锐器和针具，如使用适宜的电灼器、钝化针具和U形针具等。 4.使用带有刀片回缩处理装置的或带有刀片废弃一体化装置的手术刀，以避免装、卸刀片时被手术刀伤害。 5.手术刀传递锐器应使用传递容器，以免损伤医务人员。 6.锐器用完后应直接放入防刺穿、防渗漏、有警示标识或安全标色和中英文警示说明的锐器盒中，以便进行适当处理。 7.禁止重复使用一次性医疗用品，禁止弯曲被污染的针具，禁止用手分离使用过的针具和针管，禁止用手直接接触污染的针头、刀片等锐器，禁止双手回套针帽、如需盖帽只能单手盖帽或借用专用套帽装置。 8.禁止用手直接拿取被污染的破损玻璃物品，应使用刷子、垃圾铲和夹子等器械处理。 9.处理污物时，严禁用手直接抓取污物，尤其是不能将手伸入垃圾容器中向下压挤废物，以免被锐器刺伤。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部令第48号.医院感染管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.血源性病原体职业防护导则2009. 3.中华人民共和国卫生部.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则2004. 4.WHO.实验室生物安全手册.第3版2004. 5.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 术中锐器伤防护标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-61 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、发生锐器伤的主要原因 1.传递锐器时扎伤。 2.缝合伤口时扎伤。 3.助手违规配合造成刺伤。 4.微创穿刺时操作不正规造成刺伤。 5.器械护士安装、拆卸刀片时被划伤。 6.麻醉医师在注射器覆帽时被刺伤。 二、预防措施 1.较小锐器的传递 ⑴传递手术刀、剪、缝针及骨凿等锐器时，应将锐器放在无菌弯盘中，由器械护士托住弯盘，尖端朝向自己，柄端递予术者。 ⑵术者用后应将锐器放在弯盘中，托住弯盘，尖端朝向自己，柄端递予护士。 2.较大锐器的传递 ⑴传递电钻等较大锐器时，应上好钻头或探针，尖端朝向自己，柄端递予术者。 ⑵术者用后也应将尖端朝向自己，柄端递予护士。 3.缝合伤口时应使用组织镊和钳 ⑴术者应一手持持针器，一手持镊夹起组织，不应徒手操作。 ⑵助手在协助中应使用止血钳夹住缝针或组织，使用拉钩扩大术野。 ⑶缝合结束后，术者应用持针器夹住缝针递予护士，不可将持针器与针分别递予护士。 4.暴露切口时助手应使用辅助器械 充分暴露切口时助手应使用牵开器等辅助器械，以免锐器穿越组织后刺伤。 5.微创穿刺时应使用止血钳 放置伤口引流时，应使用止血钳撑开组织，以免锋利器械穿入时刺伤。 6.安装、拆卸手术刀片应使用血管钳 安装和拆卸手术刀片时，应使用血管钳协助，不应徒手操作，以免刀片划伤。 7.注射器覆帽时应借用止血钳 注射器若需覆帽，应一手持注射器，一手持血管钳夹针头保护套而覆帽，或单手覆帽。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部令第48号.医院感染管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.血源性病原体职业防护导则2009. 3.中华人民共和国卫生部.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则2004. 4.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 血液和体液皮肤粘膜暴露防护标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-62 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、应遵循标准预防原则，所有患者的血液、体液及被血液、体液污染的物品均视为具有传染性的污染物质，医务人员接触这些物质时，必须采取防护措施。 二、职业危害预防的最有效措施是尽量完全消除工作场所的危害，同时应配备必要的防护措施，如各类口罩、手套、护目镜、隔离衣（防护服）、冲眼装置、淋浴系统等，开展各种免费疫苗接种。 三、提供有效便捷的洗手设施、快速手消毒剂，确保在每次操作及脱去手套或其他个人防护装备后能立即进行手卫生，在接触血液或其他潜在感染性物质后，能立即用清洁剂和流动水洗手和其他部位的皮肤或黏膜。 四、具体措施： 1.改善人机工效条件，如改善照明，保持工作场所的整洁和工作台布置良好。 2.进行有可能接触患者血液、体液的诊疗、护理和实验操作时必须戴手套，手部皮肤发生破损或者在进行手套破损率比较高的操作时应戴双层手套。脱去手套后立即洗手或手卫生消毒。 3.在诊疗护理操作工程中，有可能发生血液、体液飞溅到医务人员的面部时，医务人员应戴具有抗湿性能的口罩、护目镜、或防护面罩；有可能发生血液、体液大面积飞溅或者有可能污染医务人员的皮肤或衣服时，还应当穿戴具有抗湿性能的隔离衣或围裙。 4.可能发生职业接触的工作场所，应禁止进食、饮水、吸烟、化妆和摘戴接触镜（隐形眼镜）等。 5.禁止食品和饮料混置于储存血液或其他潜在感染物质的冰箱、冰柜、抽屉、柜子。和桌椅面等。 6.所有被血液、体液污染的废弃物应按照《医疗固体废弃物处理标准操作规程》分类、处理。 7.在维修或者运输可能被血液或其他潜在感染物质污染的设备前应当检查，并进行必要的消毒。在被污染的设备上张贴生物警示标识和中文警示说明。 8.在从事可能导致飞沫、溅出、溢出和产生气溶胶等潜在感染物质职业接触工作中，应配备经过国家认证的生物安全柜或者其他适宜个人防护设备和机械防护设施，如防护服、护目镜、防护面罩、离心安全杯、密封离心转头和动物保护笼等。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部令第48号.医院感染管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.血源性病原体职业防护导则2009. 3.中华人民共和国卫生部.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则2004. 4.WHO.实验室生物安全手册2004. 5.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 医务人员职业暴露防护处置标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-63 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、局部处理措施 1.锐器伤 ⑴依靠重力作用尽可能使损伤处血液的流出，用肥皂水和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。 ⑵受伤部位的伤口冲洗后，应当用消毒液，如75％的乙醇或0.5％聚维酮碘（碘伏）进行消毒。 2.粘膜暴露 用生理盐水反复冲洗污染的黏膜，直至冲洗干净。 二、报告 1.报告部门责任人（医生向科主任报告，护士向护士长报告，工勤人员向物业服务公司负责人报告）。 2.填写“医务人员医院感染职业接触登记表”，部门负责人签字后送至医院感染管理办公室。 三、评估与预防 医院感染管理办公室接到报告后应尽快评估职业暴露情况，并尽可能采取措施。 1.立即给发生职业暴露的医务人员开具HBsAg、抗-HBs、ALT、抗-HCV、抗-HIV、TPHA检查单。 2.若患者HBsAg、抗-HCV、抗-HIV、TPHA检测结果未知，主管医生应立即给患者开具这些项目的检查单。 3.患者HBsAg（+）： ⑴医务人员抗-HBs<100mIU/ml、阴性或抗-HBs水平不详，应凭院感办开具证明到医疗预防科肌注乙肝免疫球蛋白200-400 IU，并全程接种乙肝疫苗。 ⑵医务人员抗-HBs≥100mIU/ml者，可不进行特殊处理。 ⑶暴露后三个月，六个月应检查HBsAg、抗-HBs、ALT。 4.患者抗-HCV（+）：发生职业暴露的医务人员抗-HCV（-）暴露后四周、六周、四个月、六个月应检查抗-HCV、ALT，并根据复查结果进行相当抗病毒治疗。 5.患者抗-HIV（+）：应立即向分管院长及当地疾病控制预防中心报告。由疾病预防控制中心进行评估与防护指导，根据暴露级别和暴露源病毒载量水平决定是否实施预防性用药方案。暴露后四周、八周、三个月、六个月应检查抗-HIV。 6.患者TPHA（+）： ⑴推荐方案：苄星青霉素，24万U，单次肌注。 ⑵青霉素过敏：多西环素（强力霉素）100mg，2次/d.连续14天；或四环素500mg，4次/d，口服，连用十四天；头孢曲松最佳疗程尚未确定，推荐1g/d，肌注，连用8-10天；或阿奇霉素2g单次口服，但已有耐药报道。 四、随访和咨询 1.医院感染管理办公室负责督促职业暴露当事人按时进行疫苗接种和化验，并负责追踪确认化验结果和服用药物，配合医生进行定期监测随访。 2.在处理工程中，医院感染管理办公室应为职业暴露当事人提供咨询，必要时请心理医生帮助减轻其紧张心理，稳定情绪。 3.医院和有关知情人应为职业暴露当事人严格保密，不得向无关人员泄露职业暴露当事人的情况。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部令第48号.医院感染管理办法2006. 2.中华人民共和国卫生部.血源性病原体职业防护导则2009. 3.中华人民共和国卫生部.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则2004. 4.中华医学会肝病学分会，中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南2005. 5.中华医学会肝病学分会，传染病与寄生虫病学分会.丙型肝炎防治指南2004. 6.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 实验室生物安全实施标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-64 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、进入规定 1.在实验室入口处应张贴生物危害警告标志。注明病原微生物。实验室生物安全等级和负责人电话。 2.未经许可，非授权人员不应进入实验室。 3.实验室门应保持关闭状态。 4.与实验室无关的动物、个人衣物不应带入实验室。 二、个人防护 1.工作服 ⑴在实验室工作时应穿工作服。 ⑵不应穿着实验室工作服离开实验室。 ⑶实验室工作服不应与日常服装放在一起。 2.手套 在进行可能直接或意外接触到血液、体液以及其他具有潜在感染性材料的操作时，应带上合适的手套。脱手套后应洗手。用过的一次性手套应丢入感染性医疗废弃袋内。 3.洗手 脱手套及离开实验室前，都应洗手。 4.其他防护 ⑴当有可能受到喷溅物污染、碰撞或人工紫外线辐射室内伤害时，应戴合适的护目镜。 ⑵不应在实验室内穿露脚趾动的鞋子。 ⑶不应在实验室工作区域进食、饮水、吸烟、化妆、和处理接触镜（隐形眼镜）。 ⑷不应在实验室工作区域内储存食物和饮料。 三、实验室工作区 1.实验室应保持清洁整齐，严禁摆放和实验无关的物品。 2.每天工作结束后，应消毒工作台面和生物安全柜台面。活性物质溅出后要随时消毒。 3.所有受到污染的材料、标本和培养物应废弃于医疗废弃容器内，不得与普通垃圾混放。需要清洁再利用的材料，应先压力蒸汽灭菌处理。 4.需要带出实验室的手写文件应保证在实验室内没受到污染。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.中华人民共和国主席令第17号.中华人民共和国传染病防治法2004. 3.中华人民共和国国务院令第424号.病原微生物实验室生物安全管理条例2004. 4.中华人民共和国国家标准.GB19489-2008实验室-生物安全通用要求2008. 5.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 实验室操作生物危害防护标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-65 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、标本运送和接收的安全操作 1.标本容器：标本应用防漏的有盖塑料容器盛装，容器上贴标签。将标本容器放入外附化验单的胶袋内，然后之放入坚实的专用标本运送箱内。保持标本直立，以尽量防止泼溅。 2.标本勿摇晃，以免溶血或溢出。 3.运送人员运送过程中不可无故逗留或聊天，更不得打开标本运送箱。 4.运送人员不可直接用手接触际本；不可将标本放人口袋内；不可戴手套按压电梯按钮。 5.运送过程中，如标本打翻泼洒时，应先检查是否受伤，留于原地，立即打电话给检验科和医院感染管理办公室，让专职人员现场查看。 6.标本接收：实验室应设置专门的标本接收窗口。 7.打开包装：需进行接种的标本容器要在生物安全柜内打开，并准备好含氯消毒剂。容器有破碎或标本泄漏时，应立即丢弃至医疗废物容器内，并填写拒收单，通知相关部门重新采集标本。 二、实验室的基本安全操作 所有微生物标本接种应在生物安全柜内操作，应尽量减少气溶胶和微小液滴形成。工作台上放置一块浸有含氯消毒液的纱布，使用后按感染性医疗废物处理。见表78-1. 表78-1 实验室的基本安全操作 感染性物质传播途径 材料和操作 目标 正确的操作 经呼吸道吸入 接种针和环 避免被接种物洒落 微生物接种环的直径为2-3 mm，完全封闭，长度小于6 cm以减小抖动 接种标本 避免产生气溶胶 电子加热器消毒接种环，不应在培养基上冷却接种环 培养基上划线 避免病原体溅起 轻轻划线 标本涂片 避免产生气溶胶 不应直接倒在玻片上 痰液涂片干燥 避免产生气溶胶 不用明火烧 移液管 避免产生气溶胶 不应反复吹吸混合含有感染性物质的溶液 经消化道摄入 移液管 避免经口摄人 不应用口吸移液管 实验材料 避免经口摄人 不应将实验材料置于口内，不应舔标签，不应在实验室内饮食和储存食品 皮肤和眼睛接触 戴手套 避免接触传染性物质 应戴一次性手套，避免触摸口、眼及面部 锐器损伤 皮下注射针头 避免意外注入感染性物质 减少使用注射器和针头；用过的针头不应折弯、剪断、折断，重新盖帽、从注射器取下，不应用手直接操作；注射器不应用于移液 针头、玻片以 避免意外受伤 丢弃在锐器盒中 及破碎的玻璃 血培养瓶 避免意外受伤 针刺入瓶时注意安全 三、其他安全操作 1.血清分离 ⑴操作时应戴手套及护目镜。 ⑵血液和血清应小心吸取，不能倾倒。 ⑶移液管使用后应清洗、消毒、压力蒸汽灭菌（121℃，20 min）后备用；如为一次性移液管则应放入感染性医疗废物容器内。 ⑷带有血凝块等的废弃标本管，加盖后放入医疗废物容器内。 ⑸备有含氯消毒剂以清除喷溅和溢出标本。 2.装有冻干感染性物质安瓿的开启 ⑴在生物安全柜内操作。 ⑵首先用75％乙醇消毒安瓿外表面。 ⑶如果管内有棉花或纤维塞，可在管上靠近棉花或纤维塞的中部锉一痕迹。 ⑷用浸泡75％乙醇纱布包起安瓿以保护双手，手持安瓿，从标记锉痕处打开。 ⑸将顶部小心移去，放人锐器盒内。 ⑹如果塞子仍然在安瓿上，用消毒镊子除去，弃于医疗废物容器内。 ⑺缓慢向安瓿中加入营养肉汤以重悬冻干物，避免出现泡沫。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.中华人民共和国主席令第17号.中华人民共和国传染病防治法2004. 3.中华人民共和国国务院令第424号.病原微生物实验室生物安全管理条例2004. 4.中华人民共和国国家标准.GB19489-2008实验室-生物安全通用要求2008. 5.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 实验室意外事件或事故处理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-66 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、生物危害物的溢出处理 1.潜在危害性气溶胶的释放 ⑴在生物安全柜外： ①所有人员应立即撤离相关区域，并开窗通风。 ②立即报告部门负责人。 ③为了使气溶胶排出和使较大的粒子沉降，在1h内严禁人员入内。 ④门口张贴“禁止进入”的标志，过了相应时间后，在生物安全负责人的指导下清除污染。 ⑵在生物安全柜内： ①在安全柜处于工作状态下立即进行清理。 ②消毒处理过程中应尽可能减少气溶胶的生成，消毒作用达到有效时间后，应再用水擦拭干净。 ③所有接触溢出物品的材料都应消毒。 2.未装可封闭离心桶的离心机内盛有潜在感染性物质的离心管发生破裂。 ⑴关闭机器电源，让机器密闭30min，使气溶胶沉积。 ⑵通知生物安全负责人。 ⑶戴厚橡胶手套操作。 ⑷破碎的离心管、离心桶、十字轴和转子都放在盛有消毒剂的容器内。 ⑸未破损的带盖离心管应放在另一个盛有消毒剂的容器中，然后回收。 ⑹离心机内腔用消毒剂擦拭。 ⑺清理时所使用的全部材料都放入医疗废物容器内。 3.生物危害物溢出清除程序 ⑴戴手套、口罩，穿防护服，必要时进行脸和眼睛防护。 ⑵用布覆盖并吸收溢出物。 ⑶将消毒剂倾倒于布上，用布覆盖周围区域。 ⑷使用消毒剂时，从溢出区域的外围开始，朝向中心进行处理。 ⑸消毒作用达到有效时间后，将布以及污染材料清理掉；如果含有碎玻璃或其他锐器，玻璃碎片应用镊子清理，使用簸箕来收集处理过的物品，并将它们置于锐器盒中以待处理。 ⑹再次用消毒剂擦拭污染区域(如有必要，重复第2-5步)。 ⑺污染材料及用于清理的布和抹布放入医疗废物容器内。 ⑻如果用簸箕清理破碎物，应当将其放在消毒液内浸泡。 ⑼如果实验表格或其他打印或手写材料被污染，应将这些信息复制，并将原件置于感染性医疗废物袋内。 ⑽在成功消毒后，报告部门负责人目前溢出区域的清除污染工作已经完成。 二、刺伤、切割伤或擦伤 参照《医务人员职业暴露防护处置标准操作规程》。 三、经胃肠道摄入潜在感染性物质。 1.去医院门急诊进行相应的处理。 2.报告摄入材料的鉴定和事故发生的细节，并保留完整的医疗记录。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.中华人民共和国主席令第17号.中华人民共和国传染病防治法2004. 3.中华人民共和国国务院令第424号.病原微生物实验室生物安全管理条例2004. 4.中华人民共和国国家标准.GB19489-2008实验室-生物安全通用要求2008. 5.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 微生物实验室菌（毒）种生物安全管理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-67 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、菌(毒)种应根据微生物危害等级分类保藏。 二、菌(毒)种保藏机构是指由卫生部指定的，按照规定接收、检定、集中储存与管理菌、毒种或样本，并能向合法从事病原微生物实验活动的单位提供菌(毒)种或样本的非营利性机构。 三、所有保存的高致病性病原微生物菌、毒种应指定2名专业人员进行统一编号、登记，详细填写“菌(毒)种登记表”及阳性标本相关资料，包括菌名、编号、保存时间、保存地点、记录人等，个人不得擅自保留菌、毒种。 四、菌(毒)种库应由2名保管人员双锁管理，未经实验室负责人同意，不得擅自将钥匙委托他人代管。 五、严禁随意将菌(毒)种置于非菌、毒种专用保存场所，应做到三专(专室、专柜、专锁)。 六、每次使用菌(毒)株都应做好使用记录，包括菌名、编号、用途、使用人、使用时间等。 七、所有菌(毒)株在废弃时应经压力蒸汽灭菌后按一般感染性医疗废物处理，并有记录。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.中华人民共和国国务院令第424号.病原微生物实验室生物安全管理条例2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 微生物标本运送标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-68 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、运送人员和交通工具 1.微生物标本应包装完整，由经过培训的专人运送，严禁运送途中擅自打开包装。 2.可以步行、自行车、或专车等方式运送，严禁使用任何公共交通工具。 二、运送容器 1.标本运送时应防止标本外溢、蒸发和污染。必须使用指定的采样管，加盖密封后放入指定的、有盖的、符合生物安全标准的标本运送箱。 2.标本运送箱必须有生物危险标志。运送高致病性标本时必须加锁。 三、运送温度 注意温度控制，如奈瑟菌检测标本应置于25-30℃环境运输，不可冷藏和冰冻。病毒检测标本一般都需要冷藏和冰冻。 四、运输过程中出现感染性物质溢出时的处理 1.立即洗手（必要时洗眼和全身冲洗），戴好手套和其他防护用品。 2.用布或纸巾覆盖溢出物。 3.向布或纸巾上倾倒消毒剂（可用含氯消毒剂或聚维酮碘），包括周围区域。 4.倾倒消毒剂时从溢出物的外围开始，向溢出区域的中心有序进行。 5.消毒剂作用约30min后，清除这些物质。如果现场有碎玻璃或其他锐器，则用簸箕或硬质纸板收集并将其放于防刺穿容器内以待处理。 6.消毒完成后，向主管机构通报事件，并说明已经完成现场污物清洗工作。 五、标本送出、交接及签收 医务人员将标本交给运送人员，运送人员将标本送到微生物实验室，交予检验人员，交接时均应认真核对，包括核对标本来源、标本属性、检查项目、标本采集和运送是否合乎要求等，有签收记录（可用条形码扫描系统）。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.中华人民共和国国务院令第424号.病原微生物实验室生物安全管理条例2004. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 生物安全柜标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-69 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、适用范围 1.原代细胞培养物操作。 2.细菌涂片、接（转）种培养物。 3.产生气溶胶的操作（如血标本离心后的脱帽等）。 4.挥发性或放射性的有毒物（化学）品操作。 二、安置要求 1.生物安全柜应放在远离活动及可能有干扰气流的地方。 2.应尽量在安全柜的后侧及两侧留下30cm的空间，便于维护作业。 3.柜子上方则留下30-35cm的高度。 三、操作步骤 1.开启电源和内外风扇。 2.在机器预热时将所有必需的物品置于安全柜内。 3.准备一块浸有75％乙醇的纱布。 4.开始工作前及完成工作后，让安全柜工作5min来完成“净化”过程。 5.手和双臂伸入生物安全柜中等待大约1min，使安全柜调整完毕才开始进行物品处理。 6.接种环应用电子加热器加热灭菌，而不应适用明火。 7.在实验结束时，生物安全柜内所有物品都应清除表面污染。标本和培养基移出安全柜。 8.每天实验结束时，用75％乙醇擦拭台面、四壁及玻璃的内外侧等部位来清除污染。 9.有标本溢出等污染时，用含氯消毒剂等进行消毒，然后用水再次进行擦拭。 四、注意事项 1.每次开始实验前将所需物品置于安全柜内，以尽可能减少双臂进出次数。 2.双臂应垂直的缓慢进出前面的开口。 3.尽量减少操作者身后的人员活动。 4.生物安全柜在使用中不能打开玻璃观察挡板。 5.在生物安全柜内操作时，不能进行文字工作。 6.生物安全柜前面的进气格栅不能被纸、仪器设备或其他物品阻拦。 7.所有物品应尽可能的放在靠近工作台后缘的位置，但不阻拦后部格栅。 8.可产生气溶胶的设备（如混均器、离心机等）应靠近安全柜的后部位置。 9.生物危害性废弃物袋放在安全柜内右侧，袋中放入含氯消毒剂等。 10.房中有人时要关闭紫外线灯，以保护眼睛和皮肤，避免因不慎暴露而造成伤害。 11.安全柜一直维持运行状态（8h工作期间），不得反复开关。 12.当气流警报响起时，应立即停止工作，并报告生物安全负责人。 参考文献： 1.WHO.实验室生物安全手册2004. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

# 第五篇  临床微生物标本采集与运送

## 血培养标本采集、运送与报告标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-70 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、血培养指征 患者出现寒战，体温超过38℃或低体温，怀疑血流感染时，尤其存在以下情况时，应抽血做细菌和真菌培养：医院内肺炎；留置中心静脉导管超过72h；感染性心内膜炎；骨髓炎；有严重基础疾病、免疫缺陷伴全身感染症状；临床医生怀疑有血流感染可能的其他情况。 二、采血时机 一旦怀疑有血流感染可能，应立即采血做血培养，最好在抗菌药物治疗前或停用抗菌药物24h后，以寒战、发热时采集为宜。 三、采血流程 1.消毒 ⑴培养瓶消毒程序：用消毒液消毒培养瓶橡皮塞，待干燥后使用。 ⑵皮肤消毒程序：用消毒剂从穿刺点向外画圈消毒，至消毒区域直径达5cm以上，待消毒液挥发干燥后（常需30s以上）穿刺采血。 2.静脉穿刺和培养瓶接种 成人用注射器无菌穿刺取血后，排出针头内空气，直接注入血培养瓶，勿换针头（如果行第二次穿刺或用头皮针取血时，应换针头），先注于厌氧培养瓶，避免注入空气，然后注入需氧培养瓶，轻轻混匀以防血液凝固。近年来，临床普遍采用负压血培养瓶，将血从患者静脉直接吸入血培养瓶，减少污染环节。 3.注意事项 ⑴检验单需注明抗菌药物使用情况，血液采集时间和部位、临床诊断等患者信息。 ⑵采血部位通常为肘静脉，凝为细菌性心内膜炎时以肘动脉或股动脉采血为宜，切忌在静脉抗菌药物的静脉处采血。除非怀疑有导管相关的血流感染，否则不应从留置静脉或动脉导管取血，因为导管易被皮肤正常菌群污染。 ⑶采血次数：对于成年患者，应该同时分别在两个部门采集血标本，在两个不同部门分离到同样菌种才能确定是病原菌。 ⑷细菌性心内膜炎：在24h内取血3次，每次间隔不少于30min；必要时次日再做血培养2次。 ⑸采血量：以培养基与血液之比10：1为宜。以稀释血液中的抗菌药物、抗体等杀菌物质。采血量过少会明显降低阳性率。成人每次每培养瓶采血8-10ml，婴幼儿每次每培养瓶采血2ml。 四、运送要求 1.所有标本采集后都应立即送往实验室，最好在2h以内，如果不能及时送检，宜置于室温环境。血培养瓶送到检验科放入培养箱内，不应暂存于冰箱内。 2.送检标本应正确粘贴条形码，注明采样时间和送检时间。 3.安全防护：放标本的容器必需防漏，禁止将渗漏的标本送往实验室。 五、报告要求 1.紧急口头（电话）报告 血培养出现阳性报警时，立即进行革兰氏染色、镜检，并在最短的时间内将结果向临床主管医生进行紧急口头（电话）报告。口头报告包含以下内容，并记录在案。 ⑴报告者全名或工号。 ⑵报告的时间。 ⑶所联系医生的全名（或工号）。 ⑷报告镜检结果并强调其紧急价值。 ⑸确认临床医生收到报告并复述结果。 2.最终结果（书面）报告 ⑴无菌生长（培养5天无需氧菌和厌氧菌生长）。 ⑵阳性培养结果（最终鉴定结果，最终药敏结果）。 3.其他报告和记录 ⑴标本被拒收时，需即刻通知临床立即重新采血，并记录在案。 ⑵最终结果与紧急口头报告结果不符，需要变更时，需立即通知临床，同时必须在书面报告上提正确的结果，注明变更的内容。 ⑶其他需临床注意的事项的记录，如：采血量不足，标本转运时间过长、标本采集份数不够等信息。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 痰标本采集与运送标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-71 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、采集目的 一般可用于普通细菌、分枝杆菌、真菌和军团菌的涂片或培养检测，经气管穿刺吸引物可用于厌氧菌的检测。 二、一般原则 1.采集标本的最佳时机应在使用抗菌药物前。 2.以采集清晨漱口后、深吸气咳出一至二口痰液（以第二口痰为佳）。 3.对于普通细菌性肺炎，痰标本每天送检一次，连续2-3天。不建议24h内多次采样送检，除非痰液外观形状出现变化。 4.怀疑分枝杆菌感染者，应连续3天清晨痰液送检。 三、采集方法 1.自然咳痰法与雾化导痰法 ⑴用物准备：无菌容器（盒）、生理盐水（250ml或500ml）、化验单。 ⑵核对患者床号、姓名等。 ⑶无痰或痰量极少时可用3％-5％氯化钠溶液5ml雾化吸入约5min后留取痰液。 ⑷如有可能，应在医护人员直视下留取清晨第二口痰液。嘱咐患者留取前摘取牙托，清洁口腔，如刷牙后反复用生理盐水漱口；深吸气后用力自器官深部咳出痰液，置无菌容器内。应尽可能防止唾液及鼻咽部分分泌物混入样品，不应用纸巾包裹痰液。 2.支气管镜法 鼻或口腔插入支气管镜，常用采集方法有经支气管镜吸引、支气管肺部灌洗、防污染毛刷或防污染支气管灌洗等。 3.经人工气道吸引法 ⑴用物准备：负压吸引器、生理盐水、一次性吸痰管、无菌手套、无菌容器（试管）化验单。 ⑵核对患者床号、姓名等。 ⑶将患者头部装箱操作者一侧。 ⑷进行手卫生后将一次性吸痰管末端拆开，连接吸引器，调节吸引器至适宜负压（成人：40.0-55.3kpa小儿：<40.0kpa）。 ⑸将一次性吸痰管外包装去除，戴手套持吸痰管试吸生理盐水，检查管道是否通畅。 ⑹折叠一次性吸痰管末端，插入口腔或人工气道至适宜深度，放开吸痰管末端，轻柔、灵活、迅速地左右旋转上提吸痰管吸痰。见吸痰管内有痰液吸出即折叠一次性吸痰管退出，将一次性吸痰管与吸引器分离（使用人工呼吸机者，一次吸痰时间不超过15s，吸痰前后需吸入高浓度氧气1-2min）. ⑺将痰液注入无菌容器（试管）内，如痰液黏稠可用一次性针筒向吸痰管注入少量生理盐水，将痰液冲入无菌容器（试管）内。 四、运送与保存 应在2h内送至实验室，否者应4℃冷藏，但放置时间不可超过24h。 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 手术部位感染标本采集及运送标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-72 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、一般原则 1.在抗菌药使用前，且仅有在临床感染症状或伤口恶化或长期不能愈合时采集标本。 2.皮肤或粘膜表面的清洁。 ⑴闭合伤口和穿刺物标本：消毒方法同血培养标本的皮肤消毒（见《血培养标本采集、运送与报告标准操作规程》）。 ⑵开放伤口：无菌生理盐水充分冲洗伤口部位。不可以用消毒剂。 3.采集新鲜的感染组织，避免采集浅表的组织碎屑。 4.若可以采集穿刺物或活检标本，应避免拭子标本。 二、容器 1.较大的标本：含有少量生理盐水的带螺纹口的无菌塑料容器。 2.标本较大或拭子标本：MW&E TRANSEAB运输培养基，适用于需氧和厌氧菌。 三、采集方法 1.封闭性脓肿 ⑴注射器穿刺抽取脓液。 ⑵若无法抽取到脓液，应先皮下注射少量无菌生理盐水，再次穿刺抽取脓液；若脓液过多，应先切开引流，在基底部或脓肿壁采集样本。脓液的量以＞1ml为宜。 ⑶排除注射器内部及针头的气体，用无菌橡皮塞封闭针头送检；或直接打入血培养瓶中。疑为厌氧菌，应迅速将脓液打入厌氧菌培养瓶中。 2.组织和活检标本 ⑴采集足够大的组织，体积以1立方毫米为宜，避免在坏死区域采集。 ⑵将小块的组织放在运输培养基内；较大的放在无菌容器中，并加入少量无菌生理盐水。 3.开放伤口 ⑴无菌生理盐水彻底冲洗浅表部位，去除表面的渗出物和碎屑。 ⑵用拭子深入伤口的基底部或伤口－正常组织边缘部采集两个标本，分别用于培养和革兰氏染色。 四、标本的标识 填上患者信息。标本类型（深部组织、表浅组织、脓肿和穿刺物等）、标本的来源（腹腔、腿和上臂等），记录标本采集的日期和时间及是否在使用抗菌药物前采集，选择检查项目（需氧培养或厌氧培养。）。 五、标本的送检 为了更好地分离病原菌，标本应在采集后的30min内送到实验室。送检时间应保持标本的湿润（尽量采取运输培养基，组织可以放在生理盐水中）。在送检前或运送过程中，禁止将标本放在冰箱。若不能及时送检，运输培养基中标本应室温保存，但最长不可超过24h. 参考文献： 胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 尿液标本采集和运送标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-73 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、采集时机 宜为抗菌药物使用前的清晨第一次尿液。 二、采集方法 1.清洁中段尿 ⑴女性：采样前用肥皂水或0.1％的高锰酸钾溶液等冲洗外阴，用手指分开阴唇，弃其前端尿，不中止排尿，留取中段尿10-20ml于无菌容器内。 ⑵男性：采样前用肥皂水或0.05％-0.1％的聚维酮碘溶液等消毒剂清洗尿道口，擦干后上翻包皮，弃其前端尿，不中止排尿，留取中段尿10-20ml于无菌容器内。 2.耻骨上膀胱穿刺 主要用于厌氧菌培养或留取标本困难的婴儿、脊柱损伤患者的尿液采集。先用0.25％的聚维酮碘溶液等消毒剂消毒穿刺部位皮肤，然后使用无菌注射器直接从耻骨联合与脐连线上高于耻骨联合2cm出刺入膀胱吸取尿液10-20ml于无菌容器内。 3.导尿管尿 ⑴直接导尿法：使用0.05％-0.1％的聚维酮碘溶液等消毒剂消毒会阴局部，用导尿管直接经尿道插入膀胱。弃其前端尿约15ml，再留取中段尿10-20ml于无菌容器内。 ⑵留置导尿法：医院内尿路感染中，临床最常用此法。采集前先夹住导尿管，采集时则松管弃其前端尿，使用0.25％-0.5％的聚维酮碘溶液等消毒剂消毒导尿管的采样部位，使用无菌注射器谢刺入导尿管（从采样口或靠近尿道的导尿管管壁）抽取10-20ml尿液于无菌容器内。 ⑶回肠造口导尿管法：摘除导管，弃去里面的尿液，先用0.05％-0.1％的聚维酮碘溶液等消毒剂消毒吻合口，再将导尿管插入清洁的吻合口，直至筋膜的深部采集10-20ml尿液于无菌容器内。 4.小儿收集包 对于无自控能力的小儿可应用收集包采集尿液，这种装置由于很难避免会阴部位菌群污染产生假阳性，所以只有在检验结果为阴性时才有意义。如果检验结果为阳性，应结合临床进行分析，必要时可用耻骨上膀胱穿刺或导尿法留取尿液进行复查。 三、标本运送 标本采集后应及时的送检并接种，室温下保存时间不应超过24h（夏季保存时间应适当缩短或冷藏保存）。如果不能及时运送或接种，应4℃冷藏，但保存时间也不应超过8h。 四、注意事项 1.不应从集尿袋中采集尿液。 2.尿液中不应加防腐剂或消毒剂。 3.若尿液培养前患者曾使用抗菌药物，应反复多次送检。 4.多次采集或24h尿不应用于尿液培养。 5.除非进行流行病学调查。不应对长期留置导尿管患者常规进行尿液培养。 6.培养结果应综合临床表现、菌落计数以及微生物种类等，进行综合判断。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部医政司.全国临床检验操作规程2006. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

# 第六篇  耐药菌检测、预防与控制

## 细菌耐药监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-74 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、对微生物实验室的要求 1.根据临床需要，规范的进行病原学检查和药敏试验，提高细菌分离培养的阳性率、鉴定和药敏实验的准确率，及时向临床发回报告。 2.微生物实验室应保留临床分离细菌对抗菌药物敏感性实验的结果，定期进行统计分析，并将分析结果及时反馈给医院管理部门和临床科室。 3.参加所在地区和全国的耐药监测网，为当地和全国的细菌检测做出贡献。 二、对临床科室的要求 1.要提高病原学标本的送检率，临床医生在感染性疾病诊断和治疗过程中在使用抗菌药物之前，及时从感染部位特别是无菌部位采集合格的样本做病原学检查及药敏试验。 2.临床科室收到病原学检查结果后，要根据药敏试验结果，合理选用或调整抗菌药物。 3.临床科室要关注本地区、本医院和本科室的细菌耐药检测结果，并根据细菌耐药检测的总结分析报告，合理使用抗菌药物。 三、对管理部门的要求 1.医院感染管理办公室（或委托微生物实验室）每季度对病原学检查及细菌耐药检测结果进行统计，进行细菌耐药性的综合分析，将统计分析结果向全院各相关部门、各临床科室反馈。 2.医院感染管理管理办公室（或委托微生物实验室）每季度将主要目标细菌对抗菌药的敏感、耐药情况做年度总结分析，必要时将细菌耐药情况与抗菌药物使用情况进行关联分析，在全院通报总结分析结果。 3.医院药事管理委员会和抗菌药物整治办公室根据细菌耐药监测情况责成药剂科对相关抗菌药物品进行重点监控，必要时对用药情况进行干预和调整（如停用某些耐药性高的药物），保证患者用药安全、有效、经济。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部、国家中医药管理局、中国人民解放军总后勤部、抗菌药物临床应用指导原则2004. 2.中华人民共和国卫生部，关于进一步做好抗菌药物临床应用和细菌耐药监测工作的通知[卫办医发].2006. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 多重耐药菌（MDROs）预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-75 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、医院提供人、财、物的支持预防和控制多重耐药菌的传播。 二、对医务人员进行多重耐药菌传播的危险及预防措施的教育和培训，掌握并实施预防和控制多重耐药菌传播的策略和措施。 三、强化抗菌药物的合理使用，以减少耐药菌以及多重耐药菌的产生和筛选。 四、建立多重耐药菌感染（定植）病例监测和报告制度。 1.微生物实验室使用标准的实验室方法。确定目标微生物如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌、耐碳青霉烯类抗菌药物肺炎克雷伯菌、耐药铜绿假单胞菌、万古霉素耐药肠球菌等多重耐药菌。 2.微生物实验室在检测到异常的耐药模式时，立即通知医院感染管理办公室或临床科室主任。 3.微生物实验室保存所选择的多重耐药菌以便于进行分子生物学分型。从而可以验证是否存在医疗机构中的传播或描述其流行病学的特征。 4.每季度向临床公布一次临床常见分离菌株的药敏情况。 5.临床科室加强对多重耐药菌医院感染/定植病例的监测工作，并在24小时内报告医院感染管理办公室。 五、预防和控制多重耐药菌的传播。 1.严格实施隔离措施，必须进行接触隔离，护士在床牌上挂接触隔离标识。并通报全科室工作人员，以防止耐药菌的交叉传播。 2.首选单间隔离，也可以将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间。不能将多重耐药菌感染者或者定植患者与气管插管、深静脉留置导管、有开放伤口或者免疫功能抑制患者安置在同一房间。 3.医务人员应相对固定，包括物业人员。 4.强化医务人员工勤人员手卫生管理。接触患者前；接触患者后（包括从同一患者的污染部位移至清洁部位及摘手套后）；无菌操作前；体液暴露后（包括血液、体液、分泌物、排泄物和伤口敷料等）；接触患者周围环境后立即洗手进行手卫生消毒。 5.切实遵守无菌技术操作规程。 6.加强抗菌药物的合理应用。 7.加强医院环境的卫生管理。使用专用的物品进行清洁和消毒，对患者经常触摸的物体表面、设备设施表面，应当每班进行清洁和擦拭消毒。出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时 ，应当增加清洁和消毒频次。被患者血液、体液污染之处应立即消毒。 8.患者转诊之前应通知接诊的科室，以便采取相应传播控制措施。 9.患者标本连续2次（间隔时间大于24h）耐药菌培养阴性或感染已经痊愈但无标本可送，方可解除隔离。 10.在有流行病学证据显示多重耐药菌与环境来源相关时，对环境如物品表面、公用设施进行采样培养。 11.如果采取以上控制措施，但传播仍然继续时，该病区应暂停收治患者，对环境进行彻底清洁消毒和评估。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.关于加强多重耐药菌医院感染控制工作的通知2008. 2.中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范2009. 3.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

## 艰难梭菌预防与控制标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-76 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、对应用抗菌药物且无其他原因解释的腹泻患者，应及时进行肠镜检查（是否有伪膜）或艰难梭菌素测定。 二、微生物实验室或肠镜检查诊断为艰难梭菌感染，应立即通知相应临床科室和医院感染管理办公室。 三、临床科室接到报告后，应立即通报全科室工作人员，并实施如下预防和控制感染传播的措施。 1.严格实施隔离措施，必须进行接触隔离，护士在床牌上挂接触隔离标识，防止耐药菌的交叉传播。 2.首选单间隔离，也可以将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间。不能将多重耐药菌感染患者或者定植患者与气管插管、深静脉留置导管、有开放伤口或者免疫功能抑制患者安置在同一房间。 3.医务人员应相对固定，包括物业人员。 4.强化医务人员及工勤人员手卫生管理。接触患者前；接触患者后（包括从同一患者的污染部位移至清洁部位及摘手套后）；无菌操作前；体液暴露后（包括血液、体液、分泌物、排泄物和伤口敷料等）；接触患者周围环境后立即洗手进行手卫生消毒。 5.切实遵守无菌技术操作规程。 6.加强诊疗环境的卫生管理，使用专用的物品进行环境清洁和消毒，对患者经常触摸的物体表面、设备设施表面，应当每天至少2次进行清洁和擦拭消毒。出现或者疑似有感染暴发时 ，应当增加清洁和消毒频次。被患者血液、体液污染之处应立即消毒。艰难梭菌为有芽孢的厌氧菌，对消毒剂有较强耐受性，使用消毒剂时应配制较高的浓度，如2000mg/L的含氯消毒剂。 7.患者转诊之前应通知接诊的科室，以便采取相应传播控制措施。 8.患者标本连续2次（间隔时间大于24h）患者均未检出艰难梭菌毒素或患者感染已经痊愈但无标本可送，方可解除隔离。 四、加强抗菌药物的管理 1.艰难梭菌相关疾病（CDAD）患者应停止使用头孢类、克林霉素及福奎诺酮类抗菌药物。 2.推荐治疗性使用药物为甲硝唑万古霉素。 参考文献： 1.CDC.HICPAC.Guidelines for environmental infection control in healthcare facilities2003. 2.胡必杰、郭燕红等.医院感染预防与控制标准操作规程.上海科学技术出版社2010. |  |  |

# 第七篇  消毒药械和一次性使用医疗器械、器具管理

## 消毒药械管理标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-77 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、消毒药械包括消毒剂和消毒器械。 二、购入消毒药械前，医院感染管理办公室应根据消毒药械的类别，审核相关证件并查验其分类与产品性质、审批机构是否相符，并签署审核意见。 三、医学工程部部应根据临床需要、医院感染管理办公室的审核意见以及产品招标意见统一采购，使用室不得擅自采购。 四、审核的证件及主要内容： 1.消毒剂应具备如下证件的复印件。 ⑴生产企业所在地省卫生厅发放的卫生许可证（进口产品无）。 ⑵卫生部颁发的国产（进口）消毒药剂卫生许可批件及附件。另有文件注明的，如75%单方乙醇、次氯酸钠、戊二醛、紫外线灯、压力容器灭菌器等不需索要卫生许可批件。 2.消毒器械应具备如下证件的复印件： ⑴生产企业所在地省卫生厅发放的卫生许可证（进口产品无）。 ⑵卫生部颁发的国产（进口）消毒器械卫生许可批件及附件。 ⑶FDA（食品药品监督管理局）颁发的医疗器械生产企业许可证（进口产品无）。 3.其他证件的复印件： ⑴生产企业与经营企业的营业执照副本。 ⑵中国计量认证的消毒产品检验机构出具的检验报告。 ⑶各级授权委托书原件。 ⑷销售人员身份证复印件及联系方式。 4.证件审核的主要内容。 ⑴证件是否在有效期内。 ⑵产品是否在证件所批的生产（经营）许可范围内。 ⑶营业执照有无年检印章。 ⑷证件复印件是否加盖原证持有者印章。 ⑸证件的法人、厂址等信息是否一致。 ⑹各级授权书的内容是否齐全，包括授权销售产品范围、销售地域范围及有效时间、法人签名等。 五、采购部门验货 1.建立进货检查验收制度并做好记录。按照记录能追查到每批次进货来源。 2.产品大、中、小包装上均应标注实际生产厂址和卫生许可证号。 3.产品包装信息与相关证件一致，并在有效期内。 六、贮存：库房整洁、干燥。产品按有效期的先后顺序摆放于货架上。 七、发放：小包装破损、过期、不洁的产品不得发放。 八、使用中的管理 1.科室使用前应检查小包装有无破损、过期、不洁等情况。 2.严格按照卫生许可批件审批的方法、范围等使用。 3.怀疑使用产品与医院感染暴发有关时，应立即停止使用、封存、送检，并在24小时内报告所在地卫生行政部门。 4.大批量不合格消毒剂（过期、污染）应按《医疗废物管理条例》中化学性废物的要求处理。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒管理办法2002. 2.中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例2000. 3.中华人民共和国卫生部.医院感染管理办法2006. |  |  |

## 一次性使用医疗器械、器具管理标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-78 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、购入前，医院感染管理办公室应根据医疗器械、器具的类别，审核相关证件并查验其分类与产品性质、审批机构是否相符，并签署审核意见。 二、采购部门应根据临床需要、医院感染管理办公室的审核意见以及产品招标意见统一采购，使用科室不得擅自采购。 三、审核的证件及主要内容。 1.医疗器械、器具应具备如下证件的复印件。 ⑴FDA颁发的医疗器械生产企业许可证（进口产品无）。 ⑵FDA颁发的医疗器械产品注册证及附件。 ⑶FDA颁发的医疗器械经营企业许可证（一般指第三类和部分第二类医疗器械，具体名录可在SFDA查询）。 2.其他证件的复印件。 ⑴生产企业与经营企业的营业执照。 ⑵各级授权委托书原件。 ⑶销售人员身份证复印件及联系方式。 3.证件审核的主要内容如下。 ⑴医疗器械产品注册证的审批机构是否与产品类别相符：进口产品和第三类、第二类、第一类医疗器械应分别由国家、省、市FDA颁发。 ⑵医疗器械产品注册证及附件是否与产品相符。 ⑶证件是否在有效期内。 ⑷产品是否在证件所批的生产（经营）许可范围内。 ⑸营业执照有无年检印章。 ⑹证件复印件是否加盖原证持有者印章。 ⑺证件的法人、厂址等信息是否一致。 ⑻各级授权书内容是否齐全，包括授权销售产品范围、销售地域范围及有效时间、法人签名等。 四、采购部门验货： 1.建立采购、质量验收制度并做好记录。采购记录包括：购进产品的企业名称、购进日期、产品名称、型号规格、数量、产品批号、消毒或灭菌日期、产品有效期、注册证号、生产厂家（产地）、供货人签名等。按照记录应能追查到每批医疗器械、器具的进货来源。 2.产品大、中、小包装均应标注生产厂址和医疗器械产品注册证号等信息。 3.产品包装信息与相关证件一致，并在有效期内。 4.进口一次性无菌产品应有灭菌日期和失效期等中文标识。 5.查验产品合格证。 6.贮存：库房整洁、干燥。产品按有效期的先后顺序贮存于货架上，距地>20cm，距墙>5cm，距天花板>50cm。 7.发放：小包装破损、过期、不洁的产品不得发放。 五、使用中的管理： 1.进入限制区的产品必须拆除外包装。 2.科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁等。 3.不得重复使用一次性医疗器械、器具。 4.发现不合格产品，应立即停止使用、封存，并在24小时内报告所在地FDA，不得擅自处理。 5.使用产品发生不良反应，应立即停止使用、封存、留取相关标本送检，并在24小时内报告所在地DA和卫生行政部门。 六、使用后处理：应按《医疗废物管理条例》的要求处理。 参考文献： 1.中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例2000. 2.中华人民共和国卫生部.医疗卫生机构医疗废物管理办法2003. 3.中华人民共和国卫生部.医院感染管理办法2006. |  |  |

# 第八篇  医院环境清洁、消毒与监测

## 环境清洁标准操作规程

| 制定者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-79 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、医疗表面的清洁 1.进行医疗表面清洁时，做好个人防护。 2.每天工作开始前和结束后对医疗表面进行湿式擦拭，可以适当加入清洁剂。 3.特殊仪器要提供维护和保养说明，内容必须包括仪器适合使用的消毒剂、是否防水、一旦污染如何去除等内容，粘贴在仪器表面显眼位置。 4.一般低危医疗仪器（如听诊器、血压计、仪器按钮和把手等）日常首先进行清洁，之后可以使用低效或中效消毒剂擦拭。 5.推荐覆盖保护方法。当在不同病人之间医生带着手套操作仪器或者仪器表面如牙椅治疗台和灯把手，很可能被病人血液体液污染或仪器表面很难清洁时，医疗仪器表面可以覆盖一次性使用的薄膜、锡纸、防水纸等，要求一患者一更换。每个患者诊疗结束后，工作人员在手套摘除前，将覆盖物丢弃；在下一个病人的诊疗工作前，医生进行完手部卫生后、戴手套之前，铺上新的覆盖物。 6.发现医疗表面有明显的患者血液、体液污染时，应先采取“覆盖消毒”后，再采用清水擦拭清洁。 7.清洁医疗表面的抹布应做到每清洁一个单位物品（物品表面）一清洗，不得一块抹布连续擦拭两个不同的医疗表面。不同区域的抹布应做到专区专用。 二、卫生表面的清洁 1.卫生表面分为两大类：一是手很少接触的表面，如地面和天花板；二是手经常接触的表面，如桌面、门把手、床栏杆、灯开关、病房厕所的墙面、门帘窗帘的边缘等。 2.进行卫生表面清洁时，穿戴好个人防护装备。 3.卫生表面每日进行常规清洁和除尘工作。采用湿式打扫，必要时可采用清洁剂；日常不需要对卫生表面进行消毒。但患者病床以及周围家具，不论是否为感染性疾病患者，出院（或其他原因离开）后，均应采用清水进行彻底的清洁，必要时还需消毒，再采用清水清除残留消毒剂。 4.洗拖把与抹布的水池应以高低水池加以区分；需要采用水桶盛水来洗涤抹布时，该水桶更换清水的指标不是视水的浑浊度，而以清洁一个单位物品为更换依据，必要时同一个清洁单位可以更换多次水。不同区域的抹布和拖把应做到专区专用，并用颜色加以标记；用后洗净，必要时还需消毒后再洗净，悬挂晾干，备用。 5.根据卫生表面分类，清洁工作的频率可以视患者接触程度进行适当调整，如手经常接触的卫生表面，可每隔2-4h清洁1次。而非手经常接触的卫生表面，如墙面、天花板等，可每隔1周清洁1～2次。 参考文献: 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范.2012. 2.医院消毒卫生标准2012. |  |  |

## 环境消毒标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-80 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、呕吐物、排泄物污染的环境消毒 1.先使用蘸有浓度为2000mg/L有效氯含氯消毒剂溶液的布或卫生纸覆盖在呕吐物、排泄物等上（如消毒剂溶液不足，可以在覆盖物上连续滴加，以不流水为宜），作用30min后用覆盖物包裹呕吐、排泄物，一起丢入黄色医疗废物专用袋，按感染性医疗废物处置。 2.以污染物为中心，从外围2m处，由外向内采用蘸有浓度为1000mg/L有效氯含氯消毒剂溶液抹布进行擦拭（包括该范围内的各类物品表面，如病床、床柜、墙面及地面等），作用30min后再用清水清洗。 3.如患者呕吐于洗手盆中，则以洗手盆为中心，从外围1m处，由外向内采用蘸有浓度为1000mg/L有效氯含氯消毒剂溶液的抹布擦拭各类物体表面，如水池、水龙头、墙面及地面，作用30min后再用清水清洗。 4.在实施覆盖消毒时，应在覆盖消毒区域附近的显眼处，竖立醒目的消毒警示标牌，告知此处 正在实施覆盖消毒，消毒作用时间的起止点以及消毒责任人（最好有联系方式）等信息。 5.不得对环境物品表面污染的呕吐物、排泄物等直接采用普通的拖把、抹布进行清洁处理。 二、血液污染的环境消毒 被血液污染的环境，其消毒的方法与步骤，同上述的呕吐物、排泄物污染的环境消毒。消毒剂可选择含氯消毒剂，但更建议使用亲脂类病毒敏感的乙醇溶液。在覆盖用的布或卫生纸上加75%乙醇，其用量以不流水为宜。经血液传播的病毒大多为对乙醇敏感的亲脂类病毒。 三、空气的消毒 1.不推荐采用化学消毒剂对空气实施喷洒消毒，尤其是高水平的消毒剂；因为这类消毒剂对环境中的金属类物品有腐蚀作用，同时，被在该环境中的人员吸入后具有毒性作用。 2.采用物理方法对污染的空气进行消毒处理： ⑴开窗通风换气，每次通风时间在30min以上。 ⑵增加进入该区域或病房的进气量，以加大换气次数。 ⑶紫外线消毒，紫外线强度不得低于 70μW/cm2，照射时间30min，必须在无人状态下实施。 ⑷空气净化消毒器，按照《山东省立医院空气消毒机使用管理规定》中相关要求进行安装、使用和维护。 四、注意事项 1.采用紫外线灯消毒应在无人或遮挡保护患者下实施，避免皮肤损伤。 2.在对病房内环境表面实施含氯消毒剂擦拭消毒时，应关闭门窗30min，当消毒完成后，开启门窗通风换气。 3.在实施环境消毒时，应做好个人防护，尤其应注意眼部、呼吸道的防护；在使用含氯消毒剂时应了解其具有强力的漂泊作用。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012. 2.医院消毒卫生标准2012. |  |  |

## 医院空气消毒机使用标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-81 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、安装 1.机型选择应与所安装房间体积匹配，所用机器循环风量必须是房间体积的8倍以上。 2.柜机安装应选择房间下风处或重污染区域。 3.壁挂机安装应处于房间清洁区或操作台面的对侧墙面或侧墙。 二.使用 1.使用前应关闭门窗，以避免将室外空气吸入，从而加大室内的尘埃浓度。 2.房间需要开窗通风换气时，则应先关闭空气净化消毒器（机）。 3.使用空气净化消毒器（机）的房间应保持室内清洁干燥，日常卫生应采取湿式卫生。 4.对一些特殊场所的空气消毒，如手术室的空气消毒，在相关人员入内实施手术前，开启空气净化消毒器（机）进行动态消毒30min。 三、维护 1.根据使用频率与环境清洁状况，定期清洁滤网（膜）与格栅。 2.应严格按产品说明书，定期更换滤芯（活性剂等）。 3.保持消毒器外表清洁无尘。 4.做好维护记录。 四、清洗与消毒 1.小心拆卸滤网（膜），就地采用塑料袋打包，严禁在清洁区，或在洗手水池内进行清洁；应到指定的卫生处置间进行清洁。 2.采用清水冲洗，自然干燥后，方可安装启用。 3.在清洁过程中，相关人员应做好个人防护，预防清洗污水溅到清洗者的身上。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012． 2.中华人民共和国卫生部.医院空气净化管理规范2012. |  |  |

## 空气消毒效果监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件标号：SDSY-YGB-SOP-82 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 日期：2012年5月 | 核准日期：2012年6月 |
| 一、监测科室：高风险部门如手术部(室)、产房、介入诊疗科、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿病房、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。 二、监测频度： 1.感染高风险部门每季度进行监测。 2.洁净手术部(室)及其他洁净场所，新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。 3.根据洁净房间总数，合理安排每次监测的房间数量，保证每个洁净房间能每年至少监测一次。 4.遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测，并进行相应致病微生物的检测。 三、监测时间： 1.采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。 2.未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。 3.怀疑与医院感染暴发有关时采样。 四、采样高度：距地面垂直高度80～150cm。 五、采样点设置 1.非洁净房间：室内面积≤30m2，在对角线上设里、中、外三点。里、外两点位置各距墙1m；室内面积＞30m2，设东、西、南、北、中5点。其中东、西、南、北4点均距墙1m。采样时将平皿盖打开，扣放于平皿旁，暴露规定时间后盖上平皿盖及时送检。 2.洁净房间：清洁房间在空态或静态条件下，根据房间的不同清洁级别进行布点，操作按照GB50333-2002。9cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露30min后送检培养。 六、检验方法： 1.将送检平皿置36℃±1℃恒温箱培养48h，计数菌落数，若怀疑与医院感染暴发有关时，进行目标微生物的检测。 2.结果计算：沉降法按平均每皿的菌落数报告：cfu/（皿．暴露时间） 七、结果判定 1.洁净手术部（室）和其他洁净场所，空气中的细菌菌落总数要求应遵循《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中相关要求． 2.非洁净手术部（室）、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房重症监护病房、血液病病区空气中细菌菌落总数≤４cfu／（15min·直径９cm平皿）。 3.儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心（室）、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)。 八、注意事项 1.采样前，关闭门、窗，在无人走动的情况下，静止10min后采样。 2.采样人员做好手部卫生，戴口罩、帽子等个人防护装备。进入清洁房间采样必须穿洁净服。 3.培养皿盖打开顺序应先内后外。手臂及头不可越过培养皿上方。行走及放置动作要轻，尽量减少对空气流动状态的影响。皿盖应扣放，以防污染。 4.采样结束后，由外向内合上皿盖。 5.采样完毕的培养皿应在6h内培养。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012． 2.医院消毒卫生标准2012． 3.中华人民共和国卫生部.医院空气净化管理规范2012． 4.医院洁净手术部建筑技术规范2012． |  |  |

## 物体表面消毒效果监测标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-83 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、采样时间：在消毒处理后或怀疑与医院感染暴发有关时进行采样。 二、采样方法： 1.用5cmx5cm灭菌规格板放在被检物体表面。 2.用浸有无菌0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）或生理盐水采样液的棉拭子1支。 3.在规格板内横竖往返各涂抹5次，并随之转动棉拭子，连续采样4个规格板面积。 4.被采表面＜100cm2，取全部表面。 5.被采表面≥100cm2取100cm2。 6.剪去手接触部分，将棉拭子放入装有10ml无菌检验用洗脱液的试管中送检。 7.门把手等小型物体用棉拭子直接涂抹物体表面采样。 8.采样物体表面有消毒剂残留时，采样液应含相应中和剂。 三、检测方法： 1.充分震荡采样管后，取不同稀释倍数的洗脱液1.0ml接种平皿。 2.将冷至40℃～45℃的熔化营养琼脂培养基每皿倾注15ml～20ml，36℃±1℃恒温箱培养48h,计数菌落数。 3.怀疑与医院感染暴发有关时，进行目标微生物的检测。 四、结果计算： 1.物体表面菌落总数（cfu/cm2）=平均每皿菌落数×洗脱液稀释倍数/采样面积（㎝2）。 2.小型物体表面的结果计算，用cfu/件表示。 五、结果判定： 1.洁净手术部、其他洁净场所，非洁净手术部（室）、非洁净骨髓移植病房、产房、介入诊疗科、新生儿病房、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等；物体表面细菌菌落总数≤5cfu/cm2。 2.儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应室、血液透析室、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等，物体表面细菌菌落总数≤10cfu/cm2。 参考文献： 1.中华人民共和国卫生部.消毒技术规范2012. 2.医院消毒卫生标准2012. |  |  |

# 第九篇  医院感染暴发与处置

## 医院感染暴发确认标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-84 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、首先确认是否为感染，应根据患者的症状、体征并结合临床医生的诊断来综合考虑是否为感染。如果患者不存在感染，而确实培养出同一种病原体，则应查清该病原体是污染还是定植。 二、如果患者确实为感染，应根据患者的发病时间、症状和体征出现时间及疾病的潜伏期来判定是否为医院感染，如为医院感染，则需调查医院感染可能的感染源和感染途径，并通过其病例出现的规律来判断是人与人之间传播（不同病例间隔时间约为该疾病的潜伏期）还是同一暴露源所引起（短时间内大量病例出现）。 三、如果确实存在医院感染，应统计医院感染病例数是否达到规范规定的暴发定义。 1.在医院或科室短时间内出现3例以上临床症候群相似、怀疑有共同感染源的感染病例；或者3例以上怀疑有共同感染源或感染途径的感染病例，可定义为疑似医院感染暴发。 2.在医院或科室短时间内发生3例以上同种同源感染病例，可确定为医院感染暴发。 参考文献： 1.卫生部《医院感染监测规范》2009. 2.卫生部《医院感染暴发报告及处置管理规范》2009. |  |  |

## 医院感染暴发报告标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-85 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、报告人：医院任何部门为责任报告部门，各科室医院感染管理小组成员为责任报告人，所有医务人员为义务报告人。 二、报告程序：上班时间立即电话或直接报告医院感染管理办公室，休息时间立即电话或直接报告医院总值班。 三、报告方式： 1.院内报告 ⑴临床微生物实验室短期内（视疾病潜伏期而定）发现某部门2名及以上患者分离出药敏结果相似的同一种病原体，实验室负责人应立即电话和书面报告医院感染管理办公室。 ⑵临床科室短期内发现临床症状相似并怀疑有共同感染源，或怀疑有共同感染源或感染途径的2名及以上患者时，科室负责人应立即电话和书面报告医院感染管理办公室。 ⑶消毒供应中心或手术室短期内发现2名及以上使用消毒或灭菌器械的患者发生与该器械相关的感染，部门负责人应立即电话和书面报告医院感染管理办公室。 ⑷医院感染管理办公室接到报告后应立即进行调查，经证实出现医院感染暴发或疑似暴发时，应立即向分管院领导或值班院领导汇报。 2.院外报告 ⑴医院在发生5例以上疑似医院感染暴发；3例以上医院感染暴发。经医院应急领导小组批准后，应当于12小时内报告区CDC疾控科(电话87564863)。 ⑵医院在发生10例以上的医院感染暴发；发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染；可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。应按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求，在2小时内报告区CDC疾控科(电话87564863)。 四、报告监督：任何部门和个人都有权向医院感染管理办公室及总值班报告突发事件及其隐患，也有权向医院领导举报不履行或者不按照规定履行突发事件应急处理职责的部门和个人。 参考文献： 1.卫生部《医院感染监测规范》2009. 2.卫生部《医院感染暴发报告及处置管理规范》2009. |  |  |

## 医院感染暴发处置标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-86 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 医院发生疑似医院感染暴发或者医院感染暴发时，应当及时采取以下处置措施： 1.采取有效措施，控制感染源，切断传播途径，积极实施医疗救治，保障医疗安全。 2.及时开展现场流行病学调查、环境卫生学检测以及有关的标本采集、病原学检查等工作。 3.指导医务人员根据医院感染病原学的流行病学特征做好个人防护措施。 4.开展医院感染病人的救治工作，实行重症和普通病人分开管理，对疑似病人及时排除或确诊，必要时隔离病人甚至暂停接收新病人。 5.查找引起医院感染的因素 对医院感染病人、接触者、可疑传染源、环境、物品、医务人员及陪护人员等进行病原学检查和详细流行病学调查。 6.做好现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗废物和排泄物等处理工作，防止院内交叉感染和污染。 7.分析调查资料 对病例的科室分布、人群分布和时间分布进行描述；分析流行或暴发的原因，推测可能的感染源、感染途径或感染因素，结合实验室检查结果和控制措施的效果综合做出判断。 8.对控制措施的执行和效果进行评估，监测采取措施后感染发生情况，观察有无新发病例出现。如果还有新病例出现，应该检查所采取的措施是否得到及时严格执行，或者重新评估调查结果是否正确。 9.做好突发事件的信息报告。 10.确诊或疑似传染病人按规定及时转诊传染病院。 11.详细记录调查内容，写出调查报告，总结经验，制定防范措施，对医院感染暴发事件处置情况进行科学、客观、全面的评估。 参考文献： 1.卫生部《医院感染监测规范》2009. 2.卫生部《医院感染暴发报告及处置管理规范》2009. |  |  |

# 第十篇  医疗废物与污水管理

## 医疗废物处置标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-87 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、分类收集 1.各医疗废物产生地设有放置医疗废物区域，应设醒目标识，有医疗废物分类收集的示意图或者文字说明。 2.禁止医疗废物在非收集点倾倒、丢弃或混入生活垃圾。 3.将医疗废物分别放入带有“警示”标识的专用包装物或容器内，损伤性废物放入专用锐器盒内，不得再取出。 4.在盛装前，应对包装物或容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 5.医疗废物达到3/4满时，应进行有效封口，确保封口紧实、严密。 6.封口后如果发现包装物或容器外表面被污染时，应增加一层包装并再次封口。 7.每个包装物或容器应贴标签于封口处，标签内容包括：医疗废物产生科室、产生日期、类别及特别说明等，项目填写要齐全。 8.病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液等高危险废物，应先在产生场所进行压力蒸汽灭菌后再按感染性废物处理。 9.隔离传染病人或疑似传染病人产生的医疗废物及生活废物，应用双层专用包装物，并及时密封。 二、交接运送 1.运送人员在运送时，应穿戴防护用品（工作服、帽子、口罩、防渗围裙及套袖、手套、胶靴等）。 2.运送人员与医疗废物产生科室进行严格交接、登记，登记内容包括医疗废物产生科室、种类、重量或数量、交接时间及经办人等，项目填写要齐全。 3.运送医疗废物人员每天按规定的时间、路线运送至暂存地。 4.运送前应检查医疗废物标识、标签、封口，防止运送途中流失、泄漏、扩散。 5.运送车辆要有防渗漏、防遗散设施，易于清洁、消毒。 6.运送结束，及时清洁消毒运送工具。 三、登记暂存 1.暂存站设置明显的“医疗废物”警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 2.有严密的封闭措施，防止非工作人员接触医疗废物；严防医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故的发生；并有防渗漏、防盗、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全措施。 3.暂存站应方便医疗废物运送工具、车辆的出入；暂存站的设施、设备应易于清洁和消毒。 4.暂存站工作人员应穿戴防护用品（工作服、帽子、口罩、防渗围裙及套袖、手套、胶靴等）。 5.严格按规定与医疗废物收集运送人员（院内交接）进行交接、登记，资料妥善保管至少3年。接收医疗废物时，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，检查包装物有无破损和泄露，不得将不符合要求的医疗废物收集至医疗废物暂存站，并对发现的问题及时进行整改反馈。 6.严禁将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；储存病理性废物，应具备低温储存或者防腐条件。 7.医疗废物暂存时间不得超过2天，应及时按规定与济南瀚洋固废处置有限公司进行转交、登记，并严格执行危险废物转移联单制度，资料妥善保存5年。 8.医疗废物转出后对暂存地及时清洁、消毒。 9.医疗废物不得自行处理，禁止转让、买卖。 参考文献： 1.中华人民共和国国务院令《医疗废物管理条例》2003. 2.卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》2003. 3.卫生部、国家环保总局《医疗废物分类目录》2003. 4.卫生部、国家环保总局令《医疗废物管理行政处罚办法》2004. |  |  |

## 医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应急处置标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-88 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 全院全体工作人员均有义务监督医疗废物的管理，当发现医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时应立即按如下规定及时、真实地上报并采取紧急处理措施： 一、应急报告 1.立即报告医院感染管理办公室（电话6455）及总务部（电话6139），节假日报行政总值班（电话6000）。 2.任何科室和个人不得隐瞒、缓报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。 二、应急处置 1.工作人员应当做好安全防护后立即进行紧急处置工作。 2.保护现场，避免污染扩散，必要时封锁现场。 3.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度。 4.组织有关人员对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行隔离、消毒等处理。 5.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 6.采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 7.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 8.善后工作 处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，对现场处理情况、所采取措施的效果、处理过程中存在的问题以及取得的经验和改进建议等进行总结，以利采取有效的防范措施、预防类似事件发生。 9.责任追究 对引起事件的责任人，依据卫生部、国家环境保护总局《医疗废物管理行政处罚办法》及《山东省立医院医疗废物管理规定》鲁省医院办发【2008】10号文件的有关规定，追究其相应的责任。 参考文献： 1.中华人民共和国国务院令《医疗废物管理条例》2003. 2.卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》2003. 3.卫生部、国家环保总局令《医疗废物管理行政处罚办法》2004. |  |  |

## 医院污水处理标准操作规程

| 制订者：医院感染管理办公室 | 审核者：解 晨 | 文件编号：SDSY-YGB-SOP-89 |
| --- | --- | --- |
| 修订日期：2012年4月 | 审核日期：2012年5月 | 执行日期：2012年6月 |
| 一、管理 1.污水处理站新建、改建后，施工单位应出示正规的竣工验收报告。 2.根据污水处理设施的设计要求，设备安装、调试或试运行一切正常，符合相关的国家标准，征求当地环保部门和卫生部门意见后，方可投入运行。 3.污水经过污水站处理，必须达到《医疗机构水污染物排放标准》的要求后，方可排放。 二、人员培训 1.污水处理工任职前必须进行上岗培训，内容包括污水水质特征及危害、消毒知识、污水检测方法、仪器设备操作和日常维护等。 2.污水处理工应定期进行相关知识培训，熟练掌握《医疗机构水污染物排放标准》，确保达标、安全排放。 三、日常监测 1.每日上班后仔细巡查污水处理系统，无异常情况后按照操作规程处理污水。 2.每日做好设备运行及故障发生、排除等情况的记录。设备运行情况包括运转时间、处理水量、消毒剂消耗量、余氯检测次数、检测结果等；故障情况包括故障时间、故障主要情况、故障处理结果等。 3.每日在排放口测定排放的余氯总浓度，上、下午各一次。 4.医院污水接触池出口排放标准总余氯为3-10m/L，粪大肠菌群≤500MPN／L，不得检出肠道致病菌、肠道病毒；预处理标准总余氯为2-8rag／L，粪大肠菌群≤5000MPN／L。 5.传染病科室的污水处理应单独分开；不能分开的，纳入全院污水处理系统，监测按照传染病、结核病医疗机构要求操作。 6.每月监测一次粪大肠菌群，每季度监测一次沙门氏菌，每半年监测一次志贺氏菌。 7.监测操作时做好个人防护，重点做好手部与面部防护。 8.应做好日常余氯自检工作，并记录备查。 参考文献： 1.国家环境保护总局《医疗机构水污染物排放标准》2005. 2.山东省环境保护局《医疗污染物排放标准》2006. |  |  |